深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 负压真空内镜洁净储存柜 | ▲1结构及原理：顶部具备进、排气通道，进气通道使用PET材质高效空气过滤装置，过滤等级≧ HEPA 13级， 捕集空气中 0.2 μm 以上颗粒物的效率达到 ≧99.9%，T/WSJD21-2022《内镜储存干燥柜要求》（提供高效空气过滤装置CMA或CNAS检测报告,附国家认监委官网检测报告查询截图）。 |
|  |  | 2杀菌系统：内置等离子体杀菌系统，对柜内空气中的细菌杀灭率≧99.9%。外壳为冷轧钢板表面喷塑工艺，柜内采用SUS304抛光不锈钢板材。 |
|  |  | 3腔体：柜内设置 ≧8层的水平放置空间，可储存≧16条内镜，每层配有正压轴流风机，对内镜表面进行吹干，每镜应连接负压管道抽吸装置，对内镜腔体进行干燥，负压抽吸管道自带负压传感器，防止负压失效。 |
|  |  | 4温度、湿度控制：设备可实时监测柜内温度、湿度并以码表和曲线的方式显示在屏幕上，当温度、湿度高于设定值，启动智能控制装置，对柜内温度、湿度进行调节，湿度应≦60%。 控制方式：预置干燥和储存程序，程序设定后自动工作，电控磁吸门锁，RFID卡智能开关门。 |
|  |  | 5篮筐设计：篮筐为SUS304不锈钢板穿孔网篮。 |
|  |  | 6开门方式：RFID卡开门，显示屏尺寸：≧7寸 256色全色彩液晶触摸屏，整机尺寸：≦1800*1080*740mm；重量：≦200KG，电压参数：AC220V/10A，0.9KW。 |
|  |  | 7显示界面：≧10英寸全色彩液晶触摸屏，软件具备功能使用模块、数据管理模块、系统设置模块包括强化干燥模式、长效储存模式、智能储存模式、柜体消毒、停机清洁保养、清洁保养记录、内窥镜维护、内窥镜类型、操作员维护、报警参数设置、系统参数设置、报警信息汇总、环境监测图表、存取信息汇总、维护保养信息等内容，运行界面可显示柜内温度、柜内湿度、柜内外压差、内镜实时存储信息。（提供包含上述功能的实景界面照片） |
|  |  | ▲8依据T/WSJD21-2022《内镜储存干燥柜要求》，提供内镜储存时间≥72h内保持内镜的微生物学特性稳定，柜内空气细菌菌落总数≤4.0 CFU/(皿·5min)，柜内物体表面微生物数量应≤10.0 CFU/cm2 （具备CMA或 CNAS资质检测机构出具含上述内容的检测报告） |
|  |  | - ★配置清单 - 1.SUS304不锈钢板穿孔网篮：8个 - 内镜抽吸装置连接器：16条 - 3.HEPA13 级高效空气过滤装置：1套 - 4.内镜身份卡：10张 5.洗消人员身份卡：5张 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放☑   专用□   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HEPA13 级空气过滤装置 | 套 | 3000.00 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |