深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动内镜清洗消毒机 | ▲1单缸双镜：单缸可同时洗消≥2条相同或不同品牌、不同型号的软式内镜。透明钢化玻璃上盖，使用电动脚踏自动完成槽盖开/闭功能。（提供相同或不同品牌、不同型号的2条胃肠镜装载照片） |
|  |  | 2旋转喷淋：使用SUS304不锈钢喷淋臂对槽盖及内镜上表面进行360°高压清洗；槽侧壁高压喷射头可使盆内水流形成旋转对内镜侧表面进行高压冲洗。 |
|  |  | 3管道接口：槽内壁设有可适用于两条内镜同时洗消的测漏管道、活检/送气管道，抬钳器/副送水管道至少6个接口。（提供槽内壁管道接口非连接灌流器状态下的实景照片） |
|  |  | ▲4灌注监测：机器内置管道灌注监测功能，当内镜管道灌注泵无法工作、管道灌流器脱落、内镜管道堵塞均可语音报警并暂停工作。 |
|  |  | 5双屏控制：彩色液晶触摸屏+平板玻璃触摸双操作界面，两个操作界面均可对机器进行控制。 |
|  |  | 6清洗追溯：机器自带RFID读卡器，可记录内镜身份编号，操作员身份编号并与洗消的过程进行绑定，实现内镜洗消的可追溯性。机器内置WIFI，可将洗消状态通过无线网络实时上传至相应追溯系统主机，主机与洗消机同步状态显示。洗消完成后可通过无线网络自动将洗消数据发送至追溯系统主机。做到了洗消工作站、内镜洗消机、数据追溯系统、医院网络的全面物联，无缝链接。 |
|  |  | ▲7空气过滤：机器内置≤0.2μm孔径高效空气过滤系统，可对≥0.2μm微粒滤除率至少为99.9%，防止二次污染。（提供符合GB39689-2014《内镜自动清洗消毒机卫生要求》标准的高效空气过滤装置CMA或CNAS检测报告，附国家认监委官网查询截图）。 |
|  |  | 8整机尺寸：≦高度980×宽度580×长度770（mm） |
|  |  | 9电压参数：AC220V±10%，50HZ 300W |
|  |  | ★配置清单 1、主机：1台 2、管道灌流器：2套 3、供水连接管：1根 4、排水连接管：1根 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放☑   专用□   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.2μmPET空气过滤器 | 个 | 1500.00 |
| 2 | 银离子滤芯 | 条 | 800.00 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |