深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 胶囊式内窥镜系统 | ▲1.适用范围/预期用途：用于采集和查看胃和小肠图像，在医疗机构中使用 |
|  |  | - 图像记录仪：图像记录仪采用可分离多天线设计，固定在受检者腰部位置，用来保证检查覆盖区域能够接收到胶囊内窥镜传输的图像信号 |
|  |  | 2.1尺寸：长度：131mm±10mm 宽度：80mm±5mm 高度：36mm±10mm |
|  |  | 2.2存储容量：≥25GB |
|  |  | ▲2.3连续工作时间：≥12h |
|  |  | 2.4天线单元数量：4个 |
|  |  | ▲2.5显示：带彩色LED屏，可以从屏幕显示胶囊图片，也可传输电脑显示，两种实时监控方式 |
|  |  | 2.7具备胶囊电池低电量提醒功能 |
|  |  | 2.8具备数据安全保护劝能：保留病例≥5个 |
|  |  | 2.6内部电源：内置锂离子电池,≥12000mAh |
|  |  | 3.胶囊内镜系统软件： |
|  |  | 3.1能够实时监控胶囊拍摄图像 |
|  |  | 3.2简体中文界面 |
|  |  | 3.3可休眠及实时查看功能：可休眠正在工作的胶囊，亦可实时查看胶囊拍摄图像，可控制胶囊休眠，显示胶囊的姿态；可显示当前控制状态； |
|  |  | 3.4输出格式：≥4个，不限于BMP格式、AVI格式视频，WORD、PDF格式报告单。 |
|  |  | 3.5信息管理：可按查询条件查找目标患者，可导入和导出患者数据，可数据转换，通过USB接口可下载记录仪的图像 |
|  |  | 3.6图像浏览及处理：可浏览、标记患者图片，编辑，显示颜色信息，图像增强、色彩增强、相似图片排除 |
|  |  | 3.7查看速率：1~30fps。 |
|  |  | 3.8显示数据：时间/图像色带，胃肠道分割显色等 |
|  |  | 3.9查看模式：单一视图，双视图，四视图，六视图，八视图及十五视图 |
|  |  | ▲3.10能实时监控1台图像记录仪，4个下载队列软件具有用户管理、数据管理、实时监控、数据导入导出、病例管理、图片浏览、报告编辑及生成和对接医院PACS等功能； |
|  |  | # 4.姿态控制器: 磁场强度200-350mT,控制器对在体外时的胶囊的控制距离：0mm～250mm |
|  |  | 4.1控制磁场测量尺寸： 长：325mm±10mm；宽：285mm±10mm |
|  |  | - ★配置清单 1.图像记录仪 2.电源适配器 3.数据线 4.魔术带 5.便捷式电脑(设备配套) 6.控制磁场测量装置 7.姿态控制器 8.软件安装盘 9.说明书 10.保修卡 11.快速操作指南 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用☑   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性胶囊式内窥镜 | 颗 | 2800 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |