深圳市儿童医院设备采购参数申请表

| 科室 | 序号 | 设备名称 | 是否医疗设备 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日间手术中心 | 1 | 喉镜手柄+喉镜叶片（大中小） | 是 | - 手柄要求： 1.所有叶片兼容符合IS07376标准的手柄。 2.镀铬金属手柄，坚固耐用。 3.手柄表面有凹槽，保证握柄安全。 4.标准叶片固定设置，实用、抗磨损。金属接触点保证可靠照明。 5.手柄底座，可轻松更换电池。 二、镜片要求： 1.高质量光纤及特别的叶片设计保证最佳视野和简单的插管操作。 2.标配2.5V LED灯光照明 3.使用金属接触点将灯泡整合在手柄上，简化叶片高压杀菌步骤。 4.叶片: （1）采用高品质光纤材质，优化光束传输。 （2）光纤叶片，可拆除光纤管，无需工具即可拆除更换。 （3）较长使用寿命，高温高压消毒4000次以上,每次可高压杀菌134°C五分钟 （4）表面精加工的不锈钢叶片，易于清洁。 （5）叶片可以提供声带和会厌软骨最佳视野，同时可以简化插入气管导管的操作。(难度叶片) （6）于1200次高温高压消毒处理后，光源持续输出距离40毫米，不少于8000Lux。 |

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 设备名称 | 耗材名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 设备名称 | 试剂名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / |