深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耳内窥镜 | 1、镜体直径：Φ2.7mm； |
|  |  | 2、视场角：≥50°； |
|  |  | 3、视向角：0°； |
|  |  | 4、视场中心角分辨力：≥3.00 C/( °)； |
|  |  | 5、有效景深范围：≥1～50mm ； |
|  |  | 6、工作长度：≥110mm； |
|  |  | 7、照明镜体光效：≥ILer0.57；有效光度率 ：713cd/m；照明变化率：≤12%；（需提供产品使用说明书或检验报告相关证明文件进行佐证并加盖投标人公章） |
|  |  | 8、颜色分辨能力：在A标准照明体下的显色指数Ra值≥88，在D65标准照明体下的显色指数Ra值≥88； |
|  |  | 9、内窥镜镜体采用优质不锈钢材料生产，传像透镜采用柱状透镜加工技术、图像清晰、视场明亮，蓝宝石镜头，永不磨损；镜体带有方向标，蓝宝石镜面，可与不同品牌的光纤对接，不需另外加转换接口 |
|  |  | ★配置清单 |
|  |  | 1、耳内窥镜 100条，激光打编码等 2、镜体保护管 消毒盒 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |