深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 24小时食道PH值及电阻检测 | 一、主要技术参数要求： |
|  |  | - 1、同时具有阻抗和PH值监测功能； |
|  |  | - 2、▲阻抗和PH监测在同一根导管上完成； |
|  |  | - 3、阻抗支持最大通道数：≥6个； |
|  |  | - 4、pH传感器数量：≥1通道-2通道； |
|  |  | - 5、电极导管直径：≤2.1±0.2mm； |
|  |  | - 6、导管pH测量范围：≥1.0 ~ 9.0； |
|  |  | - 7、导管pH测量精确度：5℃~40℃范围内pH导管的测量精确度误差：≤0.5； |
|  |  | - 8、▲无需浸泡：电极导管校准时无需浸泡或预浸泡，直接进行校准，缩短准备时间至少10分钟。（需提供注册证附页的详细技术参数清单或产品彩页或产品说明书，予以证明） |
|  |  | - 9、导管的规格及长度参数：1270mm≤L≤1550mm； |
|  |  | - 10、记录仪阻抗测量范围：≥50Ω至10,000Ω； |
|  |  | - 11、记录仪阻抗测量精确度：测量范围50Ω至99Ω精确度≤±10Ω；测量范围100Ω至10,000Ω,精确度≤5%； |
|  |  | - 12、电极导管的校准方式不少于两种可选：单机校准、联机校准； |
|  |  | - 13、▲蓝牙连接：联机校准时，记录仪与电脑通过蓝牙适配器连接，无需线缆，减少更换线缆的烦恼；（需提供注册证附页的详细技术参数清单或产品彩页或产品说明书，予以证明）。 |
|  |  | - 14、▲可充电电源：记录仪内置可充电锂电池，DC3.7V， 2800mAh；更加环保，减少、污染。（需提供注册证附页的详细技术参数清单或产品彩页或产品说明书，予以证明）。 |
|  |  | - 15、▲超大内存：记录仪内存为8GB。轻松记录长时间数据。（需提供注册证附页的详细技术参数清单或产品彩页或产品说明书，予以证明）。 |
|  |  | - 16、锁屏功能：防止患者或家属、儿童误操作； |
|  |  | 二、软件功能： |
|  |  | - 1、全中文操作界面，功能直观，快捷，且简单易学。 |
|  |  | - 操作系统要求： 1）显示器： 20寸宽屏或以上，分辨率1024*768或以上；2）CPU：Inter P4或更高处理器以上；3）硬盘：300G或以上，内存2G或以上；4）操作系统： Windows XP SP3、Windows7、Windows8或以上。 |
|  |  | - 2、系统拥有用户注册和登录功能，病人管理，医生管理等功能； |
|  |  | - 3、检查前可录入受检者信息，并对阻抗-PH电极导管进行设置和调校； |
|  |  | - 4、检查后对所得数据进行分析、诊断、出具报告等； |
|  |  | - 5、向导式分析软件，指导整个操作步骤； |
|  |  | - 6、自动扫描和统计反流次数； |
|  |  | - 7、支持SI,SSI,SAP等指数算法，当SI≥50%，SSI≥10%，SAP≥95%时考虑为异常； |
|  |  | - 8、支持指定路径的数据库打开和备份； |
|  |  | - 9、支持新病人数据库的导入和导出； |
|  |  | - 10、支持PH临床评分和症状分析； |
|  |  | - 11、支持报告单另存为WORD和PDF格式并打印； |
|  |  | - 12、可校对数据记录仪的日期和时间； |
|  |  | - ★配置清单 - 1、数据记录仪 1个 - 2、用户手册 1本 - 3、试管 4个 - 4、试管塞 4个 - 5、试管架 1个 - 6、挎包 1个 - 7、USB数据线 1个 - 8、pH缓冲液 1套 - 9、电极导管 5根 - 10、计算机系统 1套 - 11、打印机 1台 - 12、专用推车 1台 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放☑   专用☑   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用PH电极导管（专用） | 根 | 1200 |
| 2 | 缓冲液（开放） | 套 | 1800 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |