深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 除颤起搏监护仪 | 1. ▲重量：≤5.7kg，含电池、体外板和心电导联线。 |
|  |  | 2. ▲彩色TFT显示屏≥7英寸, TFT显示屏，可显示≥3通道监护参数波形。 |
|  |  | 3. 中文操作界面。 |
|  |  | 4. 具有快速电击技术，AED模式下CPR末期到发放电击时间间隔为 8秒。 |
|  |  | 5. ▲具备手动自动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于婴幼儿，成人、儿童一体化除颤电极板，具备胸壁阻抗接触指示灯。 |
|  |  | 6. 低能量智能双相截顶波，根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流。 |
|  |  | 7. 手动除颤分为同步和非同步两种方式，除颤能量的最高能量200J。 |
|  |  | 8. 标配手动除颤、AED和同步电复律功能，除颤能量调节采用旋钮选择方式，而非按键选择能量，方便快捷节约抢救时间。 |
|  |  | 9. ▲支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。 |
|  |  | 10. 除颤能量调节采用旋钮选择方式，而非按键选择能量，方便快捷节约抢救时间。 |
|  |  | 11. 具备旋钮式的智能菜单导航按钮，方便快速功能定位。 |
|  |  | 12. AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，具备生命体征趋势回顾功能。 |
|  |  | 13. 每次充电到200J时间≤6秒，到150J的时间≤5秒，在AED成人模式下，固定能量的选择150J。 |
|  |  | 14. 手动除颤能量最小是1J。 |
|  |  | 15. ▲可进行持续心电监护，可识别≥9种常见的心率/心律失常报警，有心率过快/过慢、停搏、室颤/室速、室性过速、极度过速、极度过缓、PVC速率、起搏无法捕获、起搏器未起搏。 |
|  |  | 16. 提示电池电量低时主机还可进行≥10分钟监护时间和≥6次最大能量放电。 |
|  |  | 17.电池具有快速充电技术，≤2小时可充电到80%，≤3小时充电到100%。 |
|  |  | 18. ▲主机具备智能关机自检功能，无论设备是在工作状态还是关机状态，都具备每小时、每天、每周定期自检，而非手动设定检测时间，方便医护人员随时查看设备健康状态。 |
|  |  | - 每日定期自检内容包括：检测电池、内部电源供应、内存、内部电池时钟，除颤功能、心电图、和打印机。除颤功能检测包括低能量内部放电。当连接了心电图电缆和AED电极片时，则也会对电缆和电极片进行检测。 |
|  |  | ★配置清单 1.除颤监护仪主机 1台 2.体外除颤电极板 1副 3.导心电导联线 1套 4.锂电池 1块 5.热敏打印纸 1卷 6.50欧姆检测插头 1个 7.操作说明书 1本 8.电源线 1条 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |