深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内镜清洗消毒工作站 | ▲1.1洗消主体和背板：由洗消槽、干燥台、柜体、背板四部分组成，洗消槽使用进口高分子聚甲基丙烯酸甲酯板一次压铸成型，表面平整光滑，无锋角接缝。可通过常用消毒剂戊二醛、邻苯二甲醛、过氧乙酸、酸性氧化电位水及强碱性NaOH化学试剂的耐腐蚀测试，持续浸泡≥720小时无可视变化(提供第三方检测机构出具官网可查证的耐上述化学溶液的腐蚀测试报告） |
|  |  | ▲1.2空气过滤器：机器内置≤0.2μm孔径高效空气过滤器，对≥0.2µm的微粒滤除率至少为99.9%，自带放水阀门。（提供符合YY/T0992-2023《内镜清洗工作站》国家标准的空气过滤器过滤效果的CMA或CNAS检测报告,附国家认监委官网检测报告查询截图）。 |
|  |  | ▲1.3水质处理器：采用ABS材质≥10英寸双筒过滤器，2个过滤桶一次注塑成型，中间无管件连接，过滤器配蓝色银离子抗菌滤芯，可去除水中的杂质，抑制细菌。（提供银离子滤芯第三方检测机构出具官网可查证的抑菌测试报告） |
|  |  | 1.4内镜清洗槽设计规格：双槽规格：（软镜）≦1100mm×750mm干燥台规格：≦1800mm×750mm。超声台≦750mm×750mm |
|  |  | 1.5清洗消毒槽柜体：柜体框架 SUS304 不锈钢材质，底部放置PVC底板，可防止因潮湿而引起的变形现象发生。柜门采用彩色钢化玻璃。 |
|  |  | 1.6高压气枪：枪体用聚丙烯塑料材质注塑成型，具备压力调节阀门，可根据使用需求调整气压。 |
|  |  | 1.7不锈钢专用水龙头：主体USU304不锈钢材质，旋转式设计，表面镀烙防锈处理。 |
|  |  | 1.8酶液/消毒液管道循环灌流装置为非外挂式，主机与控制部分分离设计。平板玻璃触摸开关，蓝色液晶显示屏，可分别控制注液与注气。注液时间可控范围≦99分钟，注气时间可控范围≧99秒,灌液途中或注液完毕可进行注气或单独注气、注液。 |
|  |  | 1.9超声波清洗机外壳、内胆和盖子采用SUS304材质，具备脱气功能，超声频率40KHz，定时范围：0-99分钟,，内容积≥10L，配编织不锈钢网篮。 |
|  |  | 1.10所有洗消槽、内镜洗消机均配备追溯采集装置，保证洗消过程规范、完整、数据可追溯。软件开发仅基于Linux server操作系统。 |
|  |  | 1.11采用≥10英寸Pad平板作为智能控制和显示端，Android操作系统，具有全触摸高清显示屏、无需鼠标键盘等外接设施。 |
|  |  | ▲1.12系统使用中，清洗数据均通过无线WIFI实时上传至智能控制端pad。软件内容包含a)各清洗流程操作时间b)操作人员c)内镜信息d)病人姓名。（提供至少含上述a、b、c、d检测项目结果的医疗器械注册检验报告） |
|  |  | 1.13软件具备可追踪内镜库存数量，维修内镜数量、内镜损坏部位、维修金额、维修经手人、出入库时间等各项信息。 |
|  |  | 1.14软件具备内镜测漏管理功能，可记录测漏人员、测漏时间、内镜类型、内镜信息、内镜编号、故障位置等。并可并配合工作站实时显示测漏压力，精确显示压力值。 |
|  |  | ▲1.15软件具备消毒液检测记录功能：可记录消毒液的检测时间、更换时间、检测人员、是否合格、并将每次检测消毒液的试纸状态以图片形式存入系统，可使用智能Pad控制端或任意手机扫二维码进入操作界面完成此功能。（提供此功能二维码图片可现场扫码进入显示上述内容的动态操作界面） |
|  |  | 1.16具备消毒液过期警告功能：可自动监测多个消毒槽和洗消机内消毒液的使用时间、使用次数，当到达使用周期一半时，系统通过颜色转换提醒洗消人员进行每镜一测，当使用周期已满，可语音提醒洗消人员进行更换。 |
|  |  | ▲1.17可使用手机下载追溯APP，APP应显示实时洗消界面并与PAD控制端显示同步、APP软件功能与主机应一致。 |
|  |  | 1.18有多种对接方式：与诊疗间的内镜图文工作站连接，并与检查患者进行绑定，需在内镜图文报告中生成洗消数据，保存并打印在内镜图文报告上。使患者对所做内镜的洗消流程、消毒效果知情，需图文工作站对接。以院方实际信息系统为准实现信息对接。 |
|  |  | ★配置清单（全部） - 内窥镜组合式双方池：6组 - 2.1.5米内窥镜组合式干燥台：2个 - 3.1.8米内窥镜组合式干燥台：2个 - 4．0.75米转角超声台：5个 - 5．清洗槽（池）柜体 ：3套 - 6．中功能背板 ： 3套 - 7．304不锈钢专用水龙头 ：6个 - 8．自动电子水源开关 ：2个 - 9．专用给排水管路 ：3套 - 10．纯净水质处理器 ：2套 - 11.高压水枪：3 把 - 12．高压气枪：5把 - 13．医用无油空气压缩机 ： 3台 - 14．高效空气过滤器 ： 3套 - 15．酶液/消毒液灌注装置 ：6套 - 16．水汽灌注装置；6套 - 17．全管道灌流器： 6条 - 18．灌流器快接插头（软）：12 个 - 19．活动纱布盒：3个 - 20．四位挂物钩 ：3个 - 21．超声波清洗机；2台 - 22．内镜清洗消毒数据管理系统主机 ：2台 - 23．PAD控制端：2台 - 24．清洗数据采集器：12个 - 25．网络数据采集系统：8套 - 26．镜身编号卡： 100张 27．洗消人员编号卡：10张 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放☑   专用□   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.2μmPET空气过滤器 | 个 | 1500 |
| 2 | 银离子滤芯 | 条 | 800 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |