深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 胶囊式内窥镜系统 | 1.胶囊式内窥镜参数 |
|  |  | 1.1.物理特性： |
|  |  | 1.1.1.尺寸：胶囊直径：≤13mm，胶囊长度：≤28mm |
|  |  | 1.1.2.质量：≤3.6g |
|  |  | 1.1.3.材料：医用高分子材料 |
|  |  | 1.1.4.电池类型：锂电池 |
|  |  | 1.2.光学特性： |
|  |  | 1.2.1.照明：≥6个LED |
|  |  | 1.2.2.视角（空气中）：≥145° |
|  |  | 1.2.3.景深（空气中）：0-30mm |
|  |  | 1.2.4.图像分辨力：≥8LP/mm |
|  |  | ▲1.2.5.胶囊内镜的镜头：≥三镜片镜头 |
|  |  | 1.3.操作特性： |
|  |  | 1.3.1.采样速率：≥2fps |
|  |  | 1.3.2.工作时间：≥8小时 |
|  |  | 1.3.3.工作电压：≥3.0V |
|  |  | 1.3.4.无线传输频率：2400～ 2480 MHz |
|  |  | 1.3.5.工作温度：5℃～40℃ |
|  |  | 1.4.其它特性： |
|  |  | 1.4.1.密封性：IPX8 |
|  |  | 2.图像接收存储器参数及功能： |
|  |  | 2.1.电池类型：锂电池 |
|  |  | 2.2.电池电压：≥3.7V DC |
|  |  | 2.3.连续工作时间：≥10h |
|  |  | 2.4.阵列天线：12单元接收阵列 |
|  |  | 2.5.充电条件：使用USB端口及电源适配器进行充电 |
|  |  | 3.图像工作站软件特性： |
|  |  | 3.1.软件语言，简体中文、英文 |
|  |  | 3.2.支持图片导出JPG格式，支持报告导出为PDF格式，支持视频导出为AVI格式 |
|  |  | 3.3.支持图像播放时的速度调节，10档速度调节，速度1-速度10档（1-30fps） |
|  |  | 3.4.具有多幅显示功能，可显示1/2/4/6/8/10/12幅图像 |
|  |  | 3.5.录入受检者信息，与胶囊进行绑定 |
|  |  | 3.6.支持图像存储器存储空间不足警示 |
|  |  | 3.7.支持胶囊绑定时电量不足警示 |
|  |  | 3.8.支持浏览胶囊实时图像 |
|  |  | 3.9.支持对图像进行标记和备注 |
|  |  | 3.10.支持对图像进行开始帧和部位的标注 |
|  |  | 3.11.支持图像的播放、回放 |
|  |  | 3.12.支持图像增强 |
|  |  | 3.13.图像压缩功能支持高相似度图像过滤，减少阅片工作量且不影响原图像文件播放 |
|  |  | 3.14.支持报告编辑和打印、报告模版自定义 |
|  |  | 3.15.支持报告的常用疾病模版的自定义 |
|  |  | 4.配套功能 |
|  |  | 4.1.检查过程中可观察胶囊的实时图像，诊断更直观 |
|  |  | 4.2.具有快速图像数据处理能力,下载速度≤10分钟 |
|  |  | ▲4.3.体外RF模式胶囊滞留检查 |
|  |  | 4.4.大数据云平台、专家团队协助阅片 |
|  |  | ★配置清单 1.图像接收存储器1个 2.马甲1套 3.电源适配器1个 4.USB数据线1套 5.图像分析软件1套 6.延长带1个 7.手提箱1个 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用☑   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胶囊式内窥镜 | 个 | 2600 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |