表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 超声骨刀（超声手术系统） | - 1.▲功能：同时具备超声切骨、磨骨、吸引等功能，含不同功能刀头至少15把。 |
|  |  | 2.▲工作原理：支持超声纵向振动切割及扭转摆动动力模式。 |
|  |  | - 3.超声骨刀工作频率：≤50kHz。 |
|  |  | - 4.超声吸引刀工作频率：≤50kHz。 |
|  |  | - 5.▲超声骨刀最大主振幅：≥140um，旁振幅≤50um。 |
|  |  | - 6.超声吸引刀最大振幅：≥220um。 |
|  |  | - 7.▲超声骨刀最大电功率：≥140W。 |
|  |  | - 8.超声吸引刀最大电功率：≥80W。 |
|  |  | - 9.▲超声能量档位：≥15档。 |
|  |  | - 10.▲手柄：具有专用复合动力磨骨手柄，具备磨钻替代功能。 |
|  |  | - 11.手柄不限定使用次数。 |
|  |  | - 12.▲磨骨刀头工作时刀尖可实现扭转摆动。 |
|  |  | - 13.超声吸引刀具中心孔最小内径≤1.5mm。 |
|  |  | - 14.灭菌方式：刀头均可支持高温高压、低温等离子灭菌或者环氧乙烷灭菌。 |
|  |  | 15.主机为便携式台式机。 |
|  |  | - 16.主机可自动识别骨刀手柄、复合动力磨钻手柄、吸引手柄，进入相应工作界面。 |
|  |  | - 17.▲设备设计使用年限＞9年 |
| 配置清单 |  |  |
| - 超声手术系统主机 1台；手柄 2把；刀具 15把（可根据需求任选）；脚踏开关 1个； - 扳手 2把；注水套 4个；手术管道 3根；电源线 1根； |  |  |

表3

# 设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□  专用☑  无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声骨刀刀头 | 把 | 7500元 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |