表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 心肺功能测试系统 | 1、慢肺活量：只需一次吹气测试即可得到VCmax、VT、ERV、BF和MV等参数值； |
|  |  | 2、流速容量环/用力肺活量：只需一次吹气测试可同时得到流速容量环和时间肺活量曲线和数据，同时得到分钟最大通气量MVV值，测用力肺活量时有适合儿童测试的吹蜡烛和吹气球的三维动画辅助测试程序(附证明资料)； |
|  |  | ▲3、容量定标：必须具备自动及手动两种方式，自动定标推车内必须具备内置电泵可高低流速两种模式，手动方式必须采用认可的多流速定标方法（需要提供手册或DATASHEET证据）； |
|  |  | 4、全中文Windows操作系统，专业的图形化肺功能测试软件，操作简单，运行稳定，易于维护升级； |
|  |  | 5、系统具备测试参数统计分析功能,并有直观的图表显示，可以自行编辑修改的中文报告； |
|  |  | 6、肺功能测试系统具备多种预计值，具备真正符合中国人的预计正常参数。 |
|  |  | 7、肺功能测试系统可自行编辑报告，可选多种预设报告格式，包括数字、图形以及药物试验前后对比。报告可显示或直接打印。 |
|  |  | - 超声传感器（用于流速和容量的测量） |
|  |  | 8.1、超声传感器，同步测量顺气流和逆气流超声传播时间； |
|  |  | 8.2、流速采样频率：真实流量1000HZ，双向2000HZ |
|  |  | 8.3、流速测量范围：0—18L/s，呼气流速精度0-14L/s时1.5%或0.05L/s，吸气0-14L/s时2%或0.05L/S |
|  |  | 8.4、流速测量精度：＜1%或0.1L/s |
|  |  | 8.5、流速分辨率：10ml/s |
|  |  | 8.6、整设备阻力（加过滤器）：＜0.150 kPa*s/L |
|  |  | 8.7、容积测量范围：0—30L |
|  |  | 8.8、容积测量精度：＜1%或50ml |
|  |  | 8.9、口压测试类型：压力型 |
|  |  | 8.10、口压测试范围：±30kPa |
|  |  | 8.11、口压测试精确度：0至±2kPa或0.02kPa |
|  |  | 8.10、气路控制：计算机自动控制 |
|  |  | ▲9、气体分析器：多气体分析器单个，不是由多个气体分析器组合成，（附证明资料） |
|  |  | 9.1方式：红外 9.2范围：0 - 0.4 % CO、0 - 0.4 % CH4、0 - 0.4 % C2H2 |
|  |  | 9.3分辨率：0.0005 % CO、0.0005 % CH4、0.0005 % C2H2 |
|  |  | 9.4精度：±0.003 % CO、±0.003 % CH4、±0.003 % C2H2 |
|  |  | 9.5*响应时间≤145ms |
|  |  | 10.采用电磁驱动的快速旋转阻断阀，死腔小，反应迅速，永久使用寿命。 |
|  |  | 11、超声传感器及呼吸回路可易于拆卸清洗消毒。(附证明资料) |
|  |  | 12、全身体积描记： |
|  |  | 12.1 高性能的ASC模块，可快速阻断器，使病人的配合减少到最低程度 |
|  |  | 12.2支撑臂灵活调节高低距离度，可延伸至箱外长度≥63厘米，便于受试者在箱外进行测试 |
|  |  | 12.3流速容量环 |
|  |  | 12.4闭合气量。 |
|  |  | 12.5具有数字压力补偿模块可对测试时箱外环境产生的压力波动进行校正 |
|  |  | 12.6体描箱定标采用3种不同频率，确保受试者不同呼吸频率时测试结果精确(附证明资料) |
|  |  | 13、电脑工作站配置，内存≥4G，硬盘≥500G， |
|  |  | 14、主机上有LED提示灯，不同颜色可显示，有助于了解机器运行状态。 |
|  |  | 15、34寸彩色曲面显示器，彩色打印机；原装移动台车，符合人体工学设计。 |
|  |  | 16.外置BTPS环境参数传感器，（用于实时BTPS校正） |
|  |  | 16.1、大气压：500-1100hPa； |
|  |  | 16.2、温度：-10-50℃； |
|  |  | 16.3、相对湿度：0-100%； |
|  |  | 17. 运动心肺技术参数要求： |
|  |  | ▲17.1、涡轮流速传感器或热线式传感器（非DVT或压差式），直接置于口鼻处进行测量。 |
|  |  | 17.2、流速传感器，可永久使用，非消耗品，使用寿命≥5年；气道阻力≤0.1Kpa/L/S (流量为15 L/S时)；测量范围：0-15L/S； |
|  |  | 17.3、容积测定容量范围：0-10升：测量精度：≤0.5升或≤2％；分辨率≤3ml；VE测量范围0-300L/min测量精度：≤0.50/min或≤2％； |
|  |  | 17.4、流速精度：≤70ml/s或3％； |
|  |  | 18.运动心肺主机硬件气体分析器要求: |
|  |  | 18.1、O2分析器：电化学法传感器。范围：0～100%；分辨率：≤0.01%；精度：≤0.05Vol%或0.2%；响应时间：≤75ms；使用寿命≥2年（需要提供手册或DATASHEET证据） |
|  |  | 18.2、CO2分析器：红外热导式传感器。范围：0～15%；分辨率：≤0.01%；精度：≤0.05Vol%或1%，响应时间（T10-90）：≤75ms；非消耗品，使用寿命≥5年（需要提供手册或DATASHEET证据） |
|  |  | 18.3、同步十二导运动心电图：同步十二导运动心电并可在一个显示器中可分屏到第二屏幕单独显示心电图相关信息,具备ECG导联链接质量信息。并且具备安置电极示意图。具备中值复合波，ST测量，心率失常复查。 ▲采集设备：无线式蓝牙心电采集设备，独立蓝牙发射器与独立蓝牙接受器，保证最佳心电信号，并有CFDA注册证予以验证。（需提供产品彩页或技术白皮书扫描件，并对相关内容进行标注） 2.3采样率：＞4000HZ采样率，采样精度：≥12位。 2.4导联：标准12导联。 2.5心电数据发射与接收方式：数字式。 2.6▲心电发射与接收有效距离：明视5m范围内。（需提供产品彩页或技术白皮书扫描件，并对相关内容进行标注） 2.7共模抑制比：>60dB，时间常数：>3.2s。 |
|  |  | 18.4、功率规程的设计 运动中可根据受试者实际情况随时调整功率规程，符合最新的线性功率递增试验要求，图形化显示功率规程的进程状态，且自行设计修改。 |
|  |  | 19、静态肺气体交换功能测试模块和运动心肺测试模块，必须为同一品牌。 |
|  |  | 20. 20.1▲具有标准Wasserman9宫格图形化的心肺运动试验结果的图表显示；图形显示内容可自行编辑，如配置不同的9宫图显示；显示的参数内容同样可自行编辑，如横纵坐标参数的变换，测量画面中显示不同的测量信息，如：摄氧量VO2，二氧化碳呼出量VCO2，公斤摄氧量VO2/kg,公斤二氧化碳消耗量VCO2/kg,呼吸交换律RER,呼气末氧分压PETO2,呼气末二氧化碳分压PETCO2,氧脉搏O2Pulse,公斤体重做功Load/kg等。 20.2提供不同的无氧阈值的评估方法，均可按照设置自动评估无氧阈值，并且可以手动进行调整，调整后的内容可保存并形成报告；不仅可评估无氧阈值而且可以自动评估呼吸补偿点。 |
|  |  | 21、主机有更换氧传感器的窗口，用户可自行更换氧传感器，无需工程师上门，节约时间和成本。(附证明资料) |
|  |  | 22、内置多种运动协议，兼容目前市场上大部分跑台及踏车。 |
|  |  | 5.运动踏车参数要求 5.1 内置控制系统，可精确的控制踏车的运行。 5.2 功率控制采用电磁方式。 5.3 负载范围： 1 到999瓦特，负载精度：DIN VDE 0750-238或最小分辨率1瓦。 5.4 转数范围： 30到130/分钟 5.5 负载称重： ≤160KG 5.6 控制程序采用触摸屏上的触控操作。 |
|  |  | 23、软件自动计算多个数值，OUES数据值和VE/VCO2当量斜率值；也可以手动调整。 |
|  |  | ▲24、软件自动判断EOV震荡呼吸，无需人工判断（需提供软件界面截图） |
|  |  | 25、电脑配置，内存≥16G，硬盘≥1t，34寸彩色曲面显示器，彩色打印机；原装移动台车，符合人体工学设计。 |
|  |  | 26、连续频率脉冲振荡法气道阻力模块： |
|  |  | 26.1传感器：采用数字化手柄式双向压差式流速传感器(必须没有裸露在外的气体导管,手柄内置电路板，内置采压导管长度＜0.5cm，直接将采集到的气压差转换成电子信号，保证流速传感器的测试的数据精确可靠）为永久性寿命，并且易于拆卸消毒，传感器筛网为金属材质，电加热恒温，使用单位所地区的季节和温度的变化不影响其测试，保证测试数据精确（或可选热线式流速传感器，鉴于其是耗品，选用热线式流速传感器的品牌必须随机配二十只流速传感器；或可选自动定标的密闭滚筒型容量传感器，鉴于其不能彻底清洗消毒，选用此传感器的品牌必须随机配三十只容量传感器）。 |
|  |  | 26.2测量原理：压差式，阻力＜0.05Kpa/L/S；测量范围：0－20L／S；分辨率：10ML／S；测量误差：＜2%。容积测定方法：数字积分法。 |
|  |  | 26.3大气压采样压力传感器：自动感应采样。范围：200－1400kpa；精度：0.5% 。 |
|  |  | 26.4温度采样传感器：自动感应采样。范围：－2°C至45°C；精度：1% 。 |
|  |  | 26.5口腔压力传感器：测试范围：200－400mmHg；精度：0.5%；阻断时间：2ms 。 |
|  |  | ▲27、连续频率脉冲振荡法气道阻力和无创肺顺应性检查： 呼吸阻抗的频谱分布、中心气道阻力和总气道阻力（同时获得）、周边弹性阻力（同时获得）、阻抗-容积分布（同时获得）、呼吸动力学分析（需要45秒钟以上的记录时间）。 具备:气道总阻力（R5）、近端（中心）气道阻力（R20）、周边气道阻力（X5）、肺顺应性（Clung）、口腔顺应性（Cmouth）等测量参数；能准确区分大、小气道的阻力，且能定位阻力产生的部位并准确定位，不需病人特殊配合（测试2岁以上儿童到成人），自主呼吸即可测试，提供相应各种参数和图表以及测试结果图形。 |
|  |  | ▲28、鼻阻力功能模块测量主要参数：FIR、FIL、RIR、RIL |
|  |  | ▲29、计算机一体化支气管定量药物激发试验：智能化，给药装置完全由计算机智能化控制，过程全自动，定量精密，药物激发试验测定能完全与肺功能仪主机一体化（包括计算机控制的精密定量给药装置及相关的测试分析软件），必须配有原装进口空气压缩机以保证药物颗粒雾化大小的恒定（约为0.4-5um之间）,精确控制药物的定量雾化激发实验；能控制到达小气道的药物剂量，药物试验规程设置；吸药前后肺功能对比；药物使用效果评定；支气管反应性测定；能从一种或两种浓度的激发或扩张药物中，产生多种不同剂量的药物；能够自动完成给药，并且能够控制吸入流速、控制雾化的相位、控制雾化的时间长短、保证雾化效率稳定、保证雾化颗粒大小均匀，并画出反应的趋势图。 |
|  |  | - 婴幼儿模块技术参数： |
|  |  | 27.1 0-2周岁婴幼儿专用传感器 |
|  |  | 27.1.1 传感器为数字化手柄式双向压差式流速传感器 (没有裸露在外的气体采压导管, 内置采压导管长度＜0.5cm，手柄内置电路板，直接将采集到的气压差转换成电子信号，保证流速传感器的测试的数据精确可靠)，有加热装置，可永久使用，非消耗品，使用寿命长久；气道阻力≤0.05Kpa/L/S；测量范围：0-1500ml/S；分辨率：≤1.0ml/S；流速精度：±3％/±4ml/s； |
|  |  | 27.1.2 容积测定范围：≥3000ml；容量分辨率：≤0.1ml，测量误差：≤±3％；死腔容积≤1.7ml。 |
|  |  | 27.2岁以上儿童及成人专用传感器 |
|  |  | 27.2.1传感器为数字化手柄式双向压差式流速传感器 (必须没有裸露在外的气体导管,手柄内置电路板，内置采压导管长度＜0.5cm，直接将采集到的气压差转换成电子信号，保证流速传感器的测试的数据精确可靠）为永久性寿命，并且易于拆卸消毒，传感器筛网为金属材质，电加热恒温，使用单位所地区的季节和温度的变化不影响其测试，保证测试数据精确（或可选热线式流速传感器，鉴于其是耗品，选用热线式流速传感器的品牌必须随机配三十只流速传感器；或可选自动定标的密闭滚筒型容量传感器，鉴于其不能彻底清洗消毒，选用此传感器的品牌必须随机配三十只容量传感器）。有加热装置，非消耗品，使用寿命长久。 |
|  |  | 27.2.2气道阻力≤0.05Kpa/L/S；测量范围：0-20L/S；分辨率：≤10ML/S； |
|  |  | 27.2.3 容积测定方法：数字积分法；测量误差：±3％；分辨率：≤0.5ml/s；流速精度：±2％/±0.2-12L/S； |
|  |  | 27.2.4 容积测定范围：0-±20L；容量分辨率：≤0.001L，测量误差：≤3％；死腔容积≤0.07L。 |
|  |  | 27.3口腔压力传感器：范围：0-±5Kpa；精度：0.003Kpa±2%；阻断时间：≤±1ms。 |
|  |  | 27.4温度采样传感器：自动感应采样。范围：-2℃至45℃；精度：≤±1％。 |
|  |  | 27.5大气压采样压力传感器：自动感应采样。范围：200-1400kpa；精度≤±0.5％。 |
|  |  | 28、售后服务和其他要求： |
|  |  | 28.1国际著名品牌，该品牌产品在国内有大量的用户基础。 |
|  |  | 28.2该品牌厂家同时在国内设有经工商行政注册备案的驻华分支机构及其售后服务团队和代理商及其售后服务团队，且售后服务人员取得厂家培训合格的认证资格证书，以实现日后在售后服务工作中的双重保障。 |
|  |  | 28.3在本省设有厂家授权的售后服务机构并配备相关技术人员，产品配备驻当地工程师，售后维修中心3名以上工程师具有工厂认证资质，并提供证书。 |

配置清单

名 称 数 量 1、运动心肺主机 一套 1.1 Vyntus ONE心肺功能测试系统主机 1 台 1.2 PC工作站（包括34寸彩色曲面显示器） 1套 1.3 超声传感器 1 个 1.3 运动血氧（耳夹式） 1 个 1.5 数字式容量传感器（DVT） 1 套 1.6 通用型呼吸面罩 1 个 1.7 标准校准器（标准气体瓶，气控阀门，数字气压表） 1套 1.8 气体采样线 1 根 1.9 12导联运动心电 1套 1.10运动血压 1 套 1.11跑台 1 台 1.12操作手册 1 份 1.13专用移动台车 1 台 1.14彩色打印机 1 台 - 体积描记主机 一套 2.1 体积描记箱 2.2弥散分析模块 1套 2.3 配套台车 1套 2.4 PC工作站 1套 2.5 彩色打印机 1台 3、连续频率脉冲振荡法气道阻力和无创肺顺应性测定主机 一套 3.1可上下左右移动调节的支撑臂 1支 3.2脉冲发生器和数据处理器（IOS头） 1个 3.3带口压检查的流速传感器手柄 1套 3.4标准阻抗定标器 1个 3.5激发试验 1套 3.5.1激发试验电路接口卡 1块 3.5.2空气压缩机 1台 3.5.3激发测试控制器（测试头） 1个 3.5.4三通连接头 1块 3.5.5 MedAid雾化罐 3个 3.5.6 滤过器 5个 3.5.7鼻阻力模块 1套 3.6 PC工作站 1套 3.7 彩色打印机 1台 4.婴幼儿主机 一套 4.1 带口压检查的儿童成人流速传感器手柄 1套 4.2 婴幼儿流速传感器手柄 1套 4.3 1000毫升标准定标筒 1套 4.4 100毫升标准定标筒 1套 4.5 婴儿0号面罩 1个 4.6 婴儿1号面罩 1个 4.7 备用的流速筛网 1个 4.8 PC工作站 1套 4.9 彩色打印机 1台