**耗材采购需求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 具体参数需求 |
| 1 | 封闭式负压引流敷料套装 | 1. 敷料套装为5层结构，组成依次为：离型膜、有孔硅凝胶、医用海绵、吸水棉、防水透气膜。

2.使用过程中无需储液罐，由吸水棉自行吸收、储存渗液。(重要要求)3.敷料套装有以下尺寸可选：长度15-30cm,宽度10-20cm。4.负压源小巧便携，重量75g±2g, 一体化设计，方便携带移动。(重要要求)5.水蒸气透过性：敷料的水蒸气透过率≥1000g/m²/24h,敷料的吸液量大于6g/g.6.酸碱度：敷料的浸提液的酸碱度与空白对照液之差不大于1.5。7.引流导管吸扁度：在-150mmHg最大负压下吸扁度不超过0.5。8.阻水性：敷料能承受500mm静水压300s的能力。 |