| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注射泵（一） | 50 | 49.5 |  |
| 2 | 注射泵（二） | 38 | 22.9 |  |
| 2 | 输液泵（一） | 10 | 10 |  |
| 3 | 输液泵（二） | 20 | 20 |  |
| 4 | 输液泵（三） | 110 | 65.1 |  |
|  | 注射泵（一） | - 模块化设计，可插入输液信息采集系统组合使用，输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯 - 注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5% - 注射速度范围至少包含：0.01-2300ml/h,且最小速度和步进均为0.01ml/h - 快推速度范围至少包含：0.01-2300ml/h, 且最小速度和步进均为0.01ml/h - ▲可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量（提供设备界面照片作为证明资料） - 支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； - 注射泵支持自动加载功能，注射泵推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作 - ▲主机具备输液停止键硬按键，独立设计不与开机、关机等其他功能混用（提供设备照片证明，需标注独立停止键位置，同时标注电源开机键位置） - 8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能 - ▲支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供产品说明书或产品彩页或技术白皮书或注册证附页的详细技术参数清单，并对相关内容进行标注） - 可选TCI模式，TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型 - 可选PCA模式，PCA模式支持病人自控镇痛（提供产品说明书或产品彩页或技术白皮书或注册证附页的详细技术参数清单，并对相关内容进行标注） - ▲通过院内中央监护系统远程控制界面（非控制平板，或外接屏）可远程控制注射泵，支持速度、预置量、快进等参数远程设置及更改（提供产品说明书或产品彩页或技术白皮书或注册证附页的详细技术参数清单，并对相关内容进行标注） - 主机自带多功能接口（非USB接口），无需外接辅助设备 - 支持药物库，可储存≥5000种药物信息；支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持20种以上颜色 - 阻塞压力报警档位至少15档，最低档位可设置≤50mmHg - 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 - 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 - 具有历史记录功能，可存储不少于3500条的历史记录 - 电池工作时间≥5小时@5ml/h - 防异物及进液等级IP33 - 整机重量不超过1.7kg，可在救护车使用 - ▲注射泵可接入院内中央监护系统，可实现医院原有床旁监护仪和注射泵信息同屏查看，以及监护仪屏幕上监护信息与输液信息同屏观察（提供实物照片或产品说明书或产品彩页或技术白皮书或注册证附页的详细技术参数清单，并对相关内容进行标注） - 可升级接入设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息（提供实物照片证明材料） - ★配置清单： 产品说明书及合格证 50套 注射泵主机 50台 一体化电容触摸屏 50块 彩色药物库 50套 电源线 50条 - 紧固夹 50套 - 输液信息采集系统（带网络功能） 9套 |  |  |
|  | 注射泵（二） | - 注射泵需通过国家药品监督管理局三类注册证 - ▲注射精度≤±1.8% - 速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h - 全中文操作界面，可按科室需求设置选药窗口品牌确认 - 预置输液总量范围：0.01-9999.99ml - 快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选； - 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 - 支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； - 推拉盒可自动感应制动，防止误推，防止意外药液输入 - ▲主机具备输液停止键硬按键，独立设计不与其他功能混用，确保操作安全（提供说明书/彩页/注册证等证明文件） - 无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称 - ▲7种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式(提供实物界面证明文件) - 彩色显示屏尺寸范围：3.3-3.6英寸，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作 - ▲支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注(提供说明书或注册证证明文件) - 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 - 支持药物库，可储存5000种药物信息 - 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色 - 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；压力报警阈值至少15档可调，最低档位可设置50mmHg - 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 - 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 - 信息储存：可存储5000条的历史记录 - 电池工作时间≥6.5小时@5ml/h - 防异物及进液等级IP44 - 具备无线模块 - 整机重量不超过1.7kg - ▲输注泵可升级接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息(需提供实物界面证明文件) - ▲输液泵可升级接入同品牌监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息在中央监护系统同屏查看(提供实物界面证明文件) - 满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供证明 - ★配置清单（每台）： 注射泵主机 1台 电源线 1根 说明书 1本 合格证 1张 紧固夹 1套 保修卡 1张 快速操作卡 1张 移动输液架 1套 |  |  |
|  | 输液泵（一） | - 输液泵支持输血功能、输肠内营养液功能，支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供产品说明书或产品彩页或技术白皮书或注册证附页的详细技术参数清单，并对相关内容进行标注） - 模块化设计，可插入输液信息采集系统组合使用，输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯 - 输液精度≤±5% - 输液速度范围至少包括：0.1-2300ml/h, 且最小步进为0.01ml/h - 快推速度范围至少包括：0.1-2300ml/h, 且最小步进为0.01ml/h - 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 - 输液泵具有电动门，支持自动开关泵门 - 输液泵具有电动止液夹，能自动感应输液管是否装载到位，并自动开关止液夹，无需手动操作 - ▲主机具备输液停止键硬按键，独立设计，不与开机、关机等其他功能混用（提供设备照片证明，需标注独立停止键位置，同时标注电源开机键位置） - 8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式；具备联机功能 - ▲通过院内中央监护系统远程控制界面（非控制平板，或外接屏）可远程控制输液泵，支持速度、预置量、快进等参数远程设置及更改（提供产品说明书或产品彩页或技术白皮书或注册证附页的详细技术参数清单，并对相关内容进行标注） - 主机自带多功能接口（非USB接口），无需外接辅助设备 - 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持20种以上颜色;支持药物库，可储存≥5000种药物信息 - 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 - 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 - 具备上下两个压力传感器，可检测管路上下端的压力变化,阻塞压力报警档位至少15档，最低档位可设置≤50mmHg - ▲具备上下两个空气传感器，可检测管路上下两端的气泡大小,支持最小≤15μL的单个气泡报警（提供：①实物结构图片；②产品说明书或产品彩页或技术白皮书或技术白皮书或注册证附页的详细技术参数清单，并对相关内容进行标注） - 无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警 - 具有历史记录功能，可存储不少于3500条的历史记录 - 电池工作时间≥5小时@25ml/h - 防异物及进液等级IP33 - 整机重量不超过1.85kg,可在救护车使用 - ▲输液泵可接入院内中央监护系统，实现医院原有床旁监护仪和输液泵信息同屏查看，以及监护仪屏幕上监护信息与输液信息同屏观察（提供实物照片或产品说明书或产品彩页或技术白皮书或注册证附页的详细技术参数清单，并对相关内容进行标注） - ▲可升级接入设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息（提供实物照片证明资料） - ★配置清单（每台）： 产品说明书及合格证 1套 输液泵主机 1台 一体化电容触摸屏 1块 彩色药物库 1套 电源线 1条 - 紧固夹 1套 |  |  |
| 技术需求 | 输液泵（二） | 1、输液泵支持输血功能、镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供产品说明书或产品彩页或技术白皮书或注册证附页的详细技术参数清单，并对相关内容进行标注） 2、▲输液泵主机具备输液停止键硬按键，独立设计不与其他功能混用，输液泵整机重量不超过1.5kg（提供：①设备照片证明，需标注独立停止键位置，同时标注电源开机键位置；②提供产品说明书或产品彩页或技术白皮书或注册证附页的详细技术参数清单，以及设备称重图片，证明设备重量） 3、输液泵输液精度≤±5%、输液速度范围至少包含：0.1-2000ml/h, 且最小步进为0.01ml/h、快推速度范围至少包含：0.1-2000ml/h、输液泵可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量、可选时辰给药模式，支持正弦时辰给药和恒速时辰给药两种方式 4、▲通过院内中央监控系统远程控制界面（非控制平板，或外接屏）可远程控制输液泵，支持速度、预置量、快进等参数远程设置及更改（提供产品说明书或产品彩页或技术白皮书或注册证附页的详细技术参数清单，并对相关内容进行标注） 5、输液泵可存储≥5000条的历史记录、输液泵电池工作时间≥5小时，防异物及进液等级IP44，屏幕不大于5英寸，适合在救护车转运时使用 6、▲输液泵可通过有线网络直接接入院内中央监护系统，实现医院原有床旁监护仪和输液泵信息同屏查看，以及监护仪屏幕上监护信息与输液信息同屏观察。（提供实物照片或产品说明书或产品彩页或技术白皮书或注册证附页的详细技术参数清单，并对相关内容进行标注） 7、输液泵≤1个压力传感器即可实现精密输液、输液泵具备气泡报警功能，支持最小≤15μL的单个气泡报警（空气传感器或压力传感器大于1个视为负偏离） 8、屏幕采用电容触摸屏技术，支持药物库，可储存≥5000种药物信息，支持20种以上颜色、输液泵屏幕位于停止、暂停按键正上方（提供设备照片证明，同时备注清楚物理硬按键位置） 9、输液泵具备在线动态压力监测功能，可实时显示当前压力数值、输液泵阻塞压力报警档位至少15档，最低档位可设置≤50mmHg、输液泵采用垂直重力输液结构，输液泵输液管接入孔位于设备上方，输液管输出孔位于设备下方，（提供设备照片证明，需清晰体现输液管接入孔位及输出孔位） 10、输液泵具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示、输液泵具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 ★12、配置清单（每台）： 产品说明书及合格证 1套 输液泵 1 套 一体化电容触摸屏1块 彩色药物库1 套 输液台车1 套 输液泵WIFI模块 1 套 输液中央监护系统（包含监护仪信息查看） 1 套 |  |  |
|  | 输液泵（三） | 1、支持输血功能 2、输液精度≤±5% 3、▲支持速率范围至少包含：0.1-2000ml/h,最小步进0.01ml/h（提供产品说明书或产品彩页或技术白皮书或注册证附页的详细技术参数清单，并对相关内容进行标注） 4、预置输液总量范围至少包含：0.1-9999.99ml 5、快进流速范围至少包含：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选（提供产品说明书或产品彩页或技术白皮书或注册证附页的详细技术参数清单，，并对相关内容进行标注） 6、可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 7、智能自动止液夹，能自动感应输液管是否装载到位，并自动关闭或打开止液夹，无需手动操作 8、8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、和间断给药模式；具备联机功能 9、≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术（提供产品说明书或产品彩页或技术白皮书或注册证附页的详细技术参数清单，并对相关内容进行标注） 10、支持药物库，可储存≥5000种药物信息 11、▲具备在线动态压力监测功能，可实时显示当前压力数值，压力报警阈值至少15档可调，最低可设置≤50mmHg（提供产品说明书或产品彩页或技术白皮书或注册证附页的详细技术参数清单，并对相关内容进行标注） 12、具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 13、▲具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液（提供产品说明书或产品彩页或技术白皮书或注册证附页的详细技术参数清单，并对相关内容进行标注） 14、具备压力传感器，可检测管路下端的压力变化 15、具备超声气泡检测技术，防止气泡漏检漏报问题（提供产品说明书或产品彩页或技术白皮书或注册证附页的详细技术参数清单，并对相关内容进行标注） 16、具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小≤20μL的单个气泡报警，无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警（提供产品说明书或产品彩页或技术白皮书或注册证附页的详细技术参数清单，并对相关内容进行标注） 17、信息储存：可存储≥3500条的历史记录 18、在25ml/h的流速下电池工作时间≥5小时 19、防异物及进液等级IP33 20、整机重量≤1.85kg 21、★配置清单（每台）： 产品说明书及合格证 1套 输液泵 1台 移动式静音输液架 1台 一体化电容触摸屏 1套 WIFI模块 1套 |  |  |
| 商务需求 |  | ★整机保修5年 |  |  |