用户需求书

- 项目名称：血气分析仪

- 采购预算：14万元

- 采购数量：1台

- 产地：国产

- 参数要求：

| 序号 | 具体参数要求 |
| --- | --- |
| ▲1 | 测量参数≥17项：能同时检测pH、PO2、PCO2，Na+、K+、Ca2+、Cl-、HbF 、Glu、Lac、SO2、tHb、MetHb、HHb、O2Hb、COHb、tBil；提供酸碱平衡图；各参数可根据临床需求自定义灵活组合，在不需要进行某项测试的操作或某项测试发生故障时可关闭，不影响其它指标测定。（提供彩页或技术白皮书证明材料，并将对应参数进行标注） |
| 2 | 计算参数≥46项：Base(Ecf)、HCO3-(P,st)、AG(K+)、Ca2+ (7.4)、RI、tO2、tO2(a-v)、PO2(A)、PO2(A-a)、PO2(a/A)、PH(T)、PO2(T)、PO2(A,T)、 PO2(a/A,T)、PO2(A-a,T)、 PCO2(T)、RI(T)等； |
| 3 | 测试原理：采用高科技的微型电化学技术（厚膜技术），实现单一电极盒完成多项参数的检测； |
| 4 | 测试卡类型：多人份测试的测试卡（100/300/600/900/1200人份），可根据需要自由选择； |
| 5 | 耗材：采用测试卡和试剂包模式：测试卡与试剂包的上机有效期≥30天； |
| ▲6 | 质控：能提供两种质控方式： A.内置自动质控系统：将定标、质控和系统检查合三为一，自动质控系统带三水平自动质控液；带Levey Jennings质控图表； B.传统液体质控：具有4个水平的原厂专业质控品，尤为适用于接受吸氧治疗氧分压特别高的患者，保证结果的精准；（提供彩页或技术白皮书证明材料，并将对应参数进行标注） |
| 7 | 定标类型:全自动气体定标，气体合成在试剂包内，用户可自行设定定标时间间隔和频率； |
| ▲8 | 全参数样本血量: ≤65ul; （提供彩页或技术白皮书证明材料，并将对应参数进行标注） |
| ▲9 | 检测速度:进样后 ≤35秒内完成测定全部参数并打印报告; （提供彩页或技术白皮书证明材料，并将对应参数进行标注） |
| 10 | 进样方式: 自动封闭式吸入进样；提供自动混匀系统；无需适配器可完成注射器、毛细管和安瓿进样。 |
| 11 | 样本方式：适合多种样本方式如注射器、毛细管、血气采血针；进样角度：45度角（适于注射器或血气采血针进样）和90度角（适于毛细管进样）； |
| 12 | 消耗品存储温度及效期：测试卡≥120天，试剂包≥120天； |
| 13 | 用户界面：彩色触摸屏，屏幕尺寸≥8.4"，中文菜单，windowsXP操作系统，带语音教学软件系统。 |
| 14 | 数据输出：本身内置热敏打印机可随时打印报告；3个USB接口，鼠标接口,键盘接口,串行端口（RS232）,RJ45以太网接口； |
| 15 | 开机时间:≤8分钟; |
| 16 | 存储功能: 可存储超过500个样本检测结果及500个质量控制结果； |
| 商务参数 |  |
| 1 | 整机保修5年 |

六、专机配套耗材：血气分析测试卡，限价52元/人份。