用户需求书

- 项目名称：肌电图诱发电位仪

- 采购预算：46万元

- 采购数量：1台

- 产地：国产

- 参数要求：

- 基本参数

- 系统构成：前置放大器、刺激系统、数据处理系统、台车、电源系统及配件。

- 整机一体化设计，整机网电源供电，放大器经电缆连接，无需电池。

- 双脚踏开关

- 放大器

- 通道数：四通道附可伸缩悬臂，便于不移动仪器检查患者全身，为临床检查提供方便。

- ▲通道接口：每通道同时提供两种接口，配备DIN接口和Ф1.57插针国际标准小孔径脑电导联线接口，两种接口可根据需要独立使用。（提供彩页或实物照片）

- ▲差模输入阻抗：≥2000兆欧（提供检测报告）

- 输入短路噪声：≤0.38μVrms

- ▲共模抑制比：≥126dB（提供检测报告）

- 滤波频率：0.1Hz~20kHz（高通滤波：0.1~1000Hz；低通滤波：0.02~20kHz）

- 幅频特性；0.5Hz - 10KHz内，幅度偏差最大为-4%~+2%

- 灵敏度：0.01μV/D-500mv/D，1mS/D-500mS/D

- 通道增益：50，100，250，500，1000，2500，5000，10000，25000倍

- 记录器

- 接口技术：USB

- 采样率：200KHz

- A/D转换率：24Bit

- 采集数据最大时长：不限时

- 扫描时程：1ms - 6s

- 刺激器

4.1电刺激器

- 两路电刺激输出接口，可选单边输出或双边同步异步输出

- 刺激类型：恒流源，短路及过载保护

- 刺激频率：0.05 ～ 50 Hz

- 刺激持续时间：0.05ms～ 1.0ms

- 刺激分辨率：0.1mA

- 刺激模式：单个脉冲、对冲、成对、串

- 输出刺激强度：0 ～ 100mA

- 输出脉冲宽度：50 ～ 1000μs

- 输出短路电流：≤120mA

- 最大输出电压：≤350V

4.2声刺激器

- 双声道输出接口，可选择单边或双边同时输出

- 刺激频率：0.05 Hz－50Hz

- 刺激强度：0-120dB SPL

- 掩蔽音强度：0-120dB SPL

- 极性：疏波、密波、疏密交替波

- 刺激声类型：短声、短音

4.3光刺激器（二种）

- 闪光刺激器

- 左右两路闪光输出接口，可选择单边或者双边同时输出

- 闪光输出：眼罩

- 亮度0-100%可调

- 闪光持续时间2～500 mS

- 最大照度：距离LED法线方向4mm处 ≤ 10000Lx

- 图像刺激器（CRT）

- 图像输出：彩色液晶显示器

- 场频：≥60Hz

- 提供图像模式翻转及给/撤两种刺激模式

- 图像亮度：5级，约为最大亮度的0%、20%、40%、60%、100%

- 注视点：默认位于屏幕中央，可软件设定开/关

- 图像类型：棋盘格、竖条、水平条

- 图像大小：4*3、 8*6、16*12、32*24、64*48、128*96

- 刺激视野：全屏、左半屏、右半屏、上半屏、下半屏、左上1/4屏、左下1/4屏、右上1/4屏、右下1/4屏

软件功能

- 检查项目

1.1肌电图

- 针肌电图：扫描肌电图（EMG）、远动单位电位（MUP）、插入电位（IP）、静息电位（RP）。

- 表面肌电图（sEMG）：可选配。

1.2神经电图

（1）运动神经传导（MCV）

（2）感觉神经传导（SCV）

（3）F波（F-Wave）

（4）H反射（H-Reflex）

（5）瞬目反射（BR）

（6）重复神经电刺激（RNS）

（7）神经节段检查（INCH）

（8）皮肤交感反应（SSR）

1.3诱发电位

- 体感诱发电位（SEP）：上肢体感诱发电位（USEP）、下肢体感诱发电位（LSEP）、脊髓诱发电位（TSEP）、三叉神经诱发电位（SCEP）、节段性体感诱发电位（DSEP）、阴部诱发电位。

- 听觉诱发电位（AEP）：脑干听觉诱发电位（BAEP）、听性脑干反应（ABR）、中潜伏期听觉诱发电位（MAEP）、长潜伏期听觉诱发电位（LAEP）、40Hz稳态诱发、耳蜗电图（ECohG）、微音电位、前庭肌源性诱发电位。

- 视觉诱发电位（VEP）：模式翻转（PR-VEP）、闪光视觉诱发（F-VEP）、短潜伏期视觉诱发（SLVEP）、中潜伏期视觉诱发（MLVEP）、长潜伏期视觉诱发（LLVEP）、稳态视觉诱发、视网膜电图（ERG）、眼电图（EOG）。

- 事件相关电位：P300、N400。

- 报告系统

- 中文报告软件：将检查过程中输入的患者信息、记录的波形、波形的特征值、检查结论等转换为报告格式，打印到纸上或形成PDF文件。

- 报告模板：用户可自行编辑用于表达检查结论的常用语句。

- 检查管理

- 检查项目管理器：自动形成患者的检查方案，可在各检查项目之间一键切换。

- 定制检查方案：满足不同行业、不同用户的差异化要求。

- 患者数据管理软件：可对检查形成的数据检索、导出、导入和删除。

- 可根据不同临床需求，生成完全自定义的检查套餐。

- 软件界面

- ▲实时波形监视窗：检查界面常驻实时波形监视窗，可直观了解患者连接信号及干扰情况。（提供彩页或者软件截图）

- F1一键进入帮助界面，快速学习及查阅检查项目要点。

- 配置

- 配套设备

- 工控双核主机，内存2GB以上，固态硬盘

- 液晶显示器：23寸液晶显示器

- 打印机：黑白激光打印机

- 音箱：针肌电图声音输出

★四、配置清单

- 一体式主机1套 - 软件系统1套 - 4通道放大采集器1个 - 台车1台 - 液晶显示器2台 - 打印机1台 - 耳机1副 - LED眼罩1副 - 附件（含电流刺激电极、指环电极、皿状表面电极等）1套 一次性耗材（含无菌肌电针、针灸针、贴片电极、固态导电膏）1套

★五、商务要求

1、整机保修5年