1.  评分表

价格分计算方法可分为两种：

方法一：价格分计算：价格分=（评标基准价/投标报价）×价格权重分。（每个供应商可进行两次报价，以第二次报价为最终报价），当价格分<0时，取0。

方法二：价格分=[1-A×丨1-投标价报价/Z丨]×价格权重×100；Z---即本次招标的最佳报价，即对所有通过资格性检查和符合性检查且报价不超过预算控制金额的有效投标报价取算术平均指，并对算术平均值下浮5%作为本次招标的最佳报价。A---价格调整系数，当投标报价低与本次招标最佳报价时，A=0.5；当投标报价高于与本次招标最佳报价时，取A=1。当价格分＜0时，取0；方法二仅适用于工程和服务项目，且通过资格性检查和符合性检查且报价不超过预算控制金额的投标供应商数量不少于7家。当选用此方法不满足上述条件时，使用方法一。

| 序号 | 评分项 |  |  |  | 权重 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 |  |  |  | 20 |  |
| 2 | 技术部分 |  |  |  | 60 |  |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 |  | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 实施方案（工作措施、工作方法、工作手段、工作流程） | 10 |  | 专家打分 | 按照投标文件响应情况进行横向比较，分档评分：评价为优得8-10分；评价为良得5-7分；评价为中得1-4分；评价为差不得分。 |
|  | 2 | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 | 7 |  | 专家打分 | 按照投标文件响应情况进行横向比较，分档评分：评价为优得6-7分；评价为良得4-5分；评价为中得1-3分；评价为差不得分。 |
|  | 3 | 质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案 | 8 |  | 专家打分 | 按照投标文件响应情况进行横向比较，分档评分：评价为优得7-8分；评价为良得4-6分；评价为中得1-3分；评价为差不得分。 |
|  | 4 | 违约承诺 | 5 |  | 专家打分 | 按照投标文件响应情况进行横向比较，分档评分：评价为优得4-5分；评价为良得2-3分；评价为中得1分；评价为差不得分。 |
|  | 5 | 拟安排的项目负责人情况 | 5 |  | 专家打分 | 考察项目负责人职称、学历（学位）、资格（资质）、工作经验（业绩）等，横向比较，评价为优得4-5分；评价为良得2-3分；评价为中得1分；评价为差不得分。 |
|  | 6 | 拟安排的项目团队成员（项目负责人除外）情况 | 10 |  | 专家打分 | 考察项目团队成员职称、学历（学位）、资格（资质）、工作经验（业绩）等，横向比较，5年以上原厂核磁维修经验工程师5名以上且具备原厂培训资格认证证书，工程师培训信息可经有效渠道查询。服务商提供本项目要求的工程师人员名单及有效的原厂培训证书、工程师在职证明。评价为优得8-10分；评价为良得5-7分；评价为中得1-4分；评价为差不得分。 |
|  | 7 | 技术参数要求符合度 | 15 |  | 专家打分 | 根据保修要求和技术参数要求符合程度方面标准评分，每不满足一项一般参数扣2分，每不满足一项重要参数（带▲号）扣3分，扣完为止（需提供相应的证明文件或者承诺函）。 |
| 3 | 商务部分 |  |  |  | 15 |  |
|  | 序号 | 评分因素 |  | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 投标人同类项目业绩情况 |  | 5 | 专家打分 | 同类型业绩要求：投标人须提供5份自2021年10月1日至本项目投标截止之日完成的包含同品牌、同型号、同类型维保服务合同作为本项目的业绩证明（以合同签订日期为准）。提供5个或以上同类业绩即得满分，提供3个得3分，提供1个得1.5分，未提供的不得分。投标人必须在投标文件中提供每一个完工项目的合同或中标通知书，否则不得分 |
|  | 2 | 投标人获奖（荣誉）情况 |  | 5 | 专家打分 | 请提供奖励证明扫描件，原件备查。横向比较打分，评价为优得5分；评价为良得2分，未提供的不得分。 |
|  | 3 | 服务网点（场地） |  | 1 | 专家打分 | 具有广东省内服务网点，设有长期稳定的售后服务机构，服务商在国内设备有零备件仓库，备件储备充足，可确保提供365*24小时的供需服务（不受法定节假日的限制），专属物流商送货上门（需提供备件仓储场地证明，备件仓库图片），得1分，没有不得分。 （提供正在服务期内的网点合同复印件） |
|  | 4 | 项目完成（服务期满）后的服务承诺 |  | 2 | 专家打分 | 比较评价服务期满后在劳动合同纠纷、经济纠纷和安全隐患处置等方面的承诺情况：评价为优得2分；评价为良得1分；评价为中得0.5分；评价为差不得分。 |
|  | 5 | 报价合理性 |  | 2 | 专家打分 | 考察内容：对照招标文件关于详细分项报价的要求，结合本项目完成（服务）期限要求和人员要求，考察投标人"详细分项报价"的科学性及合理性。横向比较，分档评分：评价为优得2分；评价为良得1分；评价为中得0.5分；评价为差不得分。 |
| 4 | 诚信情况 | 5 |  |  |  |  |
|  | 序号 | 评分因素 |  | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 诚信评价 |  | 5 | 专家打分 | 根据《深圳市财政委员会关于加强招投标评审环节诚信管理的通知》（深财购[2013]27号）的要求，投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题的，本项不得分，未出现相关诚信问题的得满分。以深圳市政府采购中心供应商库中的处罚记录为准。投标人无需提供任何证明材料，由采购中心工作人员向评委会提供相关信息。 |

说明：

1、本评分表中每一栏的得分最高不得超过该项评审指标的分值。

2、表中要求提供相关计分证明文件的内容，投标文件中须明确加以说明，未按要求提供相关文件或说明不清楚的按不符合要求处理。

# 项目：总预算109万元

# 招标参数

| 项目名称 | 西门子MAGNETOM Skyra维保 |
| --- | --- |
| 用途 | 我院购买的西门子高端3.0T核磁工作于2025年12月3日出保修期，为保障设备的稳定运行，保障临床科室的高效运转及创造良好的社会效益，本院将购买此设备的维保服务。 |
| 服务内容 | 整机全保服务，包含：射频系统、梯度系统、所有西门子品牌线圈、水冷机组维修、冷头维修、液氦安全保障、维修时所发生的备件更换、安全检查、安全升级、图像质量保证、人工、预防性保养及预防性保养所更换的耗材、工作站相关服务；不含磁体维修、设备移机及设备品牌外的第三方产品及其服务，旧件退回服务商。 |
| 商务参数 | 1、热线服务：全国范围内开通400/800免费热线电话，需将号码填入标书，并保障24小时 *365天有在线工程师接听报修，为用户快速诊断和提供技术支持服务。接到维修要求后，不超过24小时到达现场。 2、工时：包含在保修合同期内所需的人工费用，节假日加班免费。 3、保修期间，设备进行维修，保养和更换配件，承担配件、劳务和差旅等费用，不再收取除合同款外的其他费用。 4、接到客户故障投诉/申告后，在2小时内做出电话响应答复，如远程无法解决设备故障应立即做出现场维修安排，正常维修应在12小时内到达现场，无需要更换配件的情况下当天维修完毕恢复正常。紧急维修应在48小时内到达现场并维修完毕恢复正常。. |
| 技术参数 | 1. ▲提供保修范围内维修所需的备件（核磁线圈、核磁梯度线圈、核磁射频及所有常规配件）必须是原装未拆封的，原包装的；进口备件还需提供相关报关单供医院备查，所更换的备件必须与设备本身部件品牌、型号、规格完全一致，所有备件来源均能在原厂热线系统追溯可查，维修更换零备件保修期：保修期1年。 2.质量保证：通过以下任务和工作以保证设备质量达到厂家颁布的质量标准。（1）制定检查计划；（2）图象质量（效果）检查；（3）评判参数结果；（4）调整 / 校准；（5）记录检查结果。 安全检查：安全检查将按照厂家标准及当地规定执行，在每次设备保养时，具体包括：（1）制定检查计划；（2）机械安全检查；（3）电气安全检查；（4）记录检查结果；（5）出具安全检测报告。 3.按照原厂的保养标准，按保养计划执行，提供一年2次的全面维护保养清单，并提供保养服务报告；定期的维护保养服务包括：（1）记录并安排保养时间；（2）保养计划更换损耗部件；（3）检测；（4）按照厂家标准进行调校；（5）确认各项技术指标及性能；（6）记录设备状况；（7）提供设备保养内容清单。 4.供硬件和软件安全升级，以提高设备的安全性和性能。（1）持续监控设备是否需要安全升级；（2）提供安全性升级；（3）提供建议性升级。安全升级：按照生产厂家设备标准及当地规定执行，以保证设备及图像处于最佳运行状态，达到原厂标准。提供承诺函。 5.在合同期内保证95%的开机率（停机时间少于5%），按一年365个日历日计算。如果此开机率由于服务商的原因未能达到，对于开机率低于95%的每一个百分点,合同期限将相应延长7个日历日。 6.设备维修要求：设备维修中不能采取更变原设备的设计线路。投标人提供维修、零配件更换和维修劳务等各种服务，保证设备维护达到符合厂家标准或相应的国家质量标准的要求，保证设备长期稳定，不会给设备带来危害。 7. ▲远程维护能力：需在国内具有已经建立的远程网络维修诊断系统地点，能够解决快速磁共振故障，通过智能远程系统，检查和报告液氦水平、磁体腔压力、磁体温度等重要磁体实时运行参数，并对异常情况自动报警。可提供基于宽带接入的，可以实时远程读取故障代码、分析故障代码，并基于故障代码排除故障；同时可通过智能远程系统，主动预防型保障和维修方案；（能提供公安机关认可的信息系统安全等级保护备案证明复印件）。 8. ▲具备磁共振的冷头更换能力、除冰能力、励磁和卸磁能力、磁共振磁体热循环服务能力、匀场能力。(提供证明资料) 9.服务报告要求：投标人在维保服务期限内必须为该维保设备提供完整的设备维修服务报告、年度设备运行评估报告，质量控制年检时，保证全部检测指标达国家标准，保证该设备能通过相关专业检测。 10.投标人需提供以下文件 （1）服务商必须在整个合同期内都能合法获得原厂高级故障诊断软件的诊断维修钥匙（service key）,并保证不违反国家有关知识产权的法律规定，并做出相应书面承诺。 （2）具备相关认证情况，所有证书需在有效期内，提供证书复印件。 1.具有 ISO 9001 质量体系认证资质证书(要求认证范围包含以下几项：应用培训、保养维护、产品升级、维修服务及服务销售) 2.具备 ISO 13485医疗器械质量管理体系认证 3.具备ISO 45001职业健康安全管理体系认证 4.具有 ISO14001环境管理体系认证 （3）▲合同期内能提供增值服务：核磁水冷机整机更换1套及供应商认可的其他增值服务。 11.付款方式：合同签订后，合同签订后6个月，验收合格付50%；合同期满，验收合格付余下50%。； 12.保养清单包括但不限于： 系统状态检查 系统环境监测 设备间温度（℃） (15℃ to 30℃) 设备间湿度（%RH） (40% - 60%) 磁体间温度（℃）(18℃ to 22℃) 磁体间湿度（%RH） (40% - 60%) 操作间温度（℃） (15℃to 30℃) 操作间湿度（%RH）(40% - 60%) 系统输入电压 Uab （V）(380, or 400, or 420 V ±10%) 系统输入电压 Ubc（ V ）(380, or 400, or 420 V ±10%) 系统输入电压 Uac（ V）(380, or 400, or 420 V ±10%) 初级水冷温度 系统安全功能性测试 检查整个系统 检查可见的电缆和电缆槽 模型：检查模型有无损坏 检查失超管(Quench tube)及出口环境 检查失超阀门是否有水，排水口是否畅通 磁体部分：检查维修塔外部是否有冰 磁体：检查磁体系统是否有泄漏 检查病人通风风扇 用户文档可用和清晰 检查用户图标和开关按键标示 认定0.5mT 场强隔离区域，检查警告标志 射频室：检查接触表面 射频室：检查门轴，门锁 检查激光警告标志 检查噪声保护标志 测试紧急关机按钮功能(断电按钮功能；EPC 和 GPA 断电；Alarmbox 上的“Line "灯不亮；如有UPS选件，其显示输出电压为零伏） 检查梯度监控系统 检查病人床的紧急停止功能 检查病人床的紧急分离，手动移床功能 检查病人床与后墙的距离 检测床到磁体的间隙和移动 检测病人床的运动 检查挤压球功能 ERDU测试紧急失超开关功能 清洁水路过滤器，检查水冷状态 清洁病床 清洁磁体前后盖，滑道等 清洁线圈接头和插座 清洁MRAWP内外灰 外观清洁 更换沙袋布套 定期更换氦压机吸附器 : 该备件未到更换周期，本次无需更换 检查冷头状态和工作月数 : 冷头工作正常，满24个月，继续日常监测 系统检查 检查梯度滤波器风扇 磁体：检查磁体屏蔽层温度 磁体：检查磁体阀门压力值 磁体：检查氦压缩机压力 检查系统水压 检查TFT显示器 检查病人床的液压系统 软件保养 删除MR 纪录文件 重建 database exchange board 测量磁体中心频率（MHz） |