用户需求书

- 项目名称：Orbitrap离子肼质谱

- 采购预算：400万元

- 采购数量：1台

- 产地：进口

- 参数要求：

技术要求

1、工作条件 1.1电源：230V±10%，AC(交流)，50/60Hz 1.2环境温度：15-27℃ 1.3相对湿度：20-80% ▲1.4气体需求：高纯氮气，最大消耗量≤20L/min（提供产品彩页或产品说明书作为佐证材料）；

2、质谱部分 2.1离子源部分 2.1.1配备独立的可加热电喷雾离子源； ▲2.1.2喷针采用≤60度喷雾设计，可在任意位置固定并实现上下、前后直线型、左右圆弧型三维调节（提供产品彩页或产品说明书作为佐证材料）； 2.1.3具有雾化气和辅助雾化气，提高雾化效率和稳定性，具有强的雾化效果、抗污染能力； 2.1.4可加热ESI源，离子源加热温度最高可达550℃，不分流的情况下采用纯水作为溶剂，流速为1ul-1000ul/min； 2.1.5全自动注射泵实现质谱直接进样，自动调谐和校正，可通过软件自动切换模式； 2.1.6质谱配置软件具备实时监控并反馈喷雾稳定性功能； 2.1.7离子源腔体具有观察窗口，可以直接观察喷雾效果以及离子源腔体洁净程度； 2.1.8具有自动内标校正源，无需外接校正液可实现自动实时校正质量轴； 2.2离子传输部分 ▲2.2.1离子传输系统必须配有金属离子传输管设计，保护分子涡轮泵，减少真空负担（提供产品彩页或产品说明书作为佐证材料）； 2.2.2离子传输管必须为全金属设计，可重复使用，如为其他材质，必须加配20根传输管为备件保证仪器正常使用。 ▲2.2.3离子传输管可独立加热，最高温度≥400℃（提供软件截图作为佐证材料）； 2.2.4具有真空隔断阀设计，在移去、清洗离子传输部件时，不需破坏真空,待机时不需要消耗氮气； 2.3 质量分析器部分 ▲2.3.1质量分析器采用四极杆与静电场轨道阱串联的组合，或四极杆与飞行时间串联的组合，若为四极杆与飞行时间串联的组合，则必需具有离子淌度功能（提供产品彩页或产品说明书作为佐证材料）； ▲2.3.2仪器分辨率：≥120,000 FWHM(m/z≤200)；≥4档可调（提供产品彩页或产品说明书作为佐证材料）； ▲2.3.2.1要求能在质谱上实现基线分离（液相分离色谱峰不属于质谱分离）恶霜林（Oxadixyl, M+H : 279.13393）及邻苯二甲酸二丁酯（DBP, M+H : 279.15908）（提供谱图作为佐证材料）； 2.3.3质量范围：40-3000 m/z（要求覆盖区间值，投标产品不符合要求视为负偏离），要求四极杆部分为金属钼双曲面，其选择性≤0.4Da ▲2.3.4线性动态范围：分辨率设定为≥60,000 FWHM时，以利血平或者泰乐菌素为目标物进行全扫描，质量窗口≤3ppm，线性范围≥105，（6个浓度点，分别为1ppt、10ppt、100ppt、1ppb、10ppb和100ppb作为一条标准曲线），且标准曲线每点的偏差值≤10%（提供谱图作为佐证材料）； 2.3.5高分辨质谱采集速率：最高≥22Hz； ▲2.3.6质量轴稳定性：设备校正一次后，连续48小时内不再校正质量轴，重复进样100fg利血平，609（m/z）质量精确度≤3ppm； ▲2.3.7正负离子切换速度：≤0.7秒（即0.7秒内可获得正负离子谱图各一张）（提供谱图作为佐证材料）； 2.3.8灵敏度 2.3.8.1选择离子扫描SIM灵敏度（分辨率保持在60000 FWHM或以上）：200fg 利血平进样 S/N>100:1。 2.3.8.2 MS/MS灵敏度（分辨率保持在60000 FWHM或以上）：200fg 利血平进样 S/N>250:1 2.3.8.3提高仪器分辨率时，设备的灵敏度基本保持不降低；采用利血平标品100fg进样，ESI+模式下，分辨率分别为30000和60000时，其他仪器参数维持不变的前提下，主碎片峰的信号强度值相差不超过10%。 2.3.9扫描模式：高分辨全扫描MS和高分辨二级扫描MS/MS、高分辨选择离子扫描SIM、高分辨全子离子碎裂扫描（AIF）、高分辨正负离子切换扫描、高分辨全扫描依赖的二级离子扫描、高分辨目标选择离子依赖的二级离子扫描、高分辨中性丢失扫描。 ▲2.3.10检测器:采用无损检测器；质谱如果采用微通道板（MCP）或电子倍增器等消耗型检测器，请额外提供相应备用检测器至少5个，以满足仪器10年的正常使用； ▲2.3.11质谱可与同品牌的离子色谱连接，实现强极性化合物的分析。（提供同品牌离子色谱与质谱连接的应用文献作为佐证材料）

3、数据处理系统 主流电脑工作站（质谱分析软件、Windows与Office软件）一台，提供LC和MS/MS的全自动控制；简洁人性化的操作界面可以实现高效的仪器调谐和方法优化，方法优化还包括碰撞气压力以及碰撞能量的自动优化，并可利用优化后的参数快速便捷地建立分析方法；工作站及软件具备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库、谱库检索等功能；Window 7英文操作系统（64bit），软件能够满足当今分析检测实验室需求，提供能够实现最优化痕量分析的全套系统解决方案。

4.液相部分 ▲4.1由≥2台独立双三元或双四元梯度泵组成，实现≥2个三元或四元低压流路（提供产品彩页或产品说明书作为佐证材料） 4.2压力范围：最大压力≥15000psi 4.3流速范围：0.001~ 8mL/min（要求覆盖区间值，投标产品不符合要求视为负偏离），步进0.001 mL/min； 4.4流速精密度：< 0.05%RSD； ▲4.5流速准确度：≤±0.1%（提供产品彩页或产品说明书作为佐证材料）； 4.6梯度延迟体积：≤35µL，且不随反压变化； 4.8加样体积：0.01-100ul（要求覆盖区间值，投标产品不符合要求视为负偏离），增量0.01ul；； 4.9交叉污染：＜0.0004%； 4.10样品盘：2ml样品瓶存放数量≥200个； 4.11样品盘温度范围：4-40℃（要求覆盖区间值，投标产品不符合要求视为负偏离）； 4.12具有泄漏传感器，有样品盘和样品自动识别功能，全程监控与记录仪器状态； 4.13半导体制热，控温准确；内含湿度、气漏、温度在线检测，使用安全； ▲4.14柱温箱控温范围：5-115℃（要求覆盖区间值，投标产品不符合要求视为负偏离，提供产品彩页或产品说明书作为佐证材料）。

★配置清单： 1、高分辨质谱主机1套 2、电喷雾离子源1套 3、双三元或双四元超高压液相色谱仪1套 4、机械泵油≥2瓶 5、配套专用色谱柱≥2根 6、进样小瓶≥5包 7、不间断电源，供电≥1小时1套 8、配套氮气发生器1套 9、配套代谢组学分析软件1套

★商务要求：整机保修5年