用户需求书

- 项目名称：关节镜系统及配套工具

- 采购预算：350万元

- 采购数量：1套

- 产地：进口

- 参数要求：

| 序号 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
| ▲1 | 同品牌摄像系统、摄像头、显示器、镜子、等离子主机、动力刨削系统、动力系统、手术器械、体位架,非贴牌或代工，注册人名称相同。注册证产品名称具有4K描述，具有NMPA、FDA、CE认证。 |
| 2 | 4K超高清关节镜影像系统 |
| 2.1 | - 同品牌4K摄像、光源、显示器 |
| 2.1.1 | 符合I 类 CF 型应用 |
| 2.1.2 | 输入功率：24VDC， 8.5A |
| 2.1.3 | 显示器分辨率：≥4,096 x 2,160，10-bit 全色深显示 |
| 2.1.4 | 具有中文界面 |
| 2.1.5 | 显示器尺寸：≥32吋 |
| 2.1.6 | 显示器屏幕材质：环保型铝硅钢化玻璃 |
| 2.1.7 | 静态图像宽容度：≥88 |
| ★2.1.8 | 影像主机视频输出端口：具备4K/UHD影像传输标准的Display Port 接口，支持3840*2160p信号输出，不含经技术处理转换的4K主机。(提供产品说明书或生产厂商认可的技术白皮书或注册证附页的详细技术参数清单，并对相关内容进行标注，原件备查。) |
| 2.1.9 | 主机系统具有≥8种预设手术模式，根据不同科室内镜类型（腹腔镜10mm镜头、腹腔镜5mm镜头、宫腔镜、膀胱镜、小关节镜、关节镜、鼻窦镜，柔性内窥镜等）快捷切换 |
| 2.1.10 | 显示器按键可以设置影像系统语言、亮度、颜色、图像缩放、锐利度、配置内窥镜尺寸对应参数、峰均比、光敏感度、光源待机、白平衡、摄像头按键功能、预设手术模式选择、用户参数自定义设置和选择 |
| 2.1.11 | 具备峰均比调节功能，可以根据不同部位手术显示需求设置画面色彩动态平衡，≥十级调节 |
| 2.2 | 4K摄像头 |
| ▲2.2.1 | 图像传感器类型≥3 个CMOS 传感器，耦合器不可拆卸，非C-MOUNT接口（提供产品说明书或生产厂商认可的技术白皮书或注册证附页的详细技术参数清单，并对相关内容进行标注，原件备查。) |
| 2.2.2 | 摄像头功能按键≥5个 |
| 2.2.3 | 摄像头按键有单击、双击和长按三种模式选择 |
| 2.2.4 | 摄像头按键可设置≥7种快捷操作，也可以选择关闭按键功能，按键可操作50种以上功能。 |
| 2.2.5 | 具备一键显示全部按键设置功能，默认预设功能包括亮度、图像缩放、光源待机、预设手术模式选择、录像、拍照、白平衡和关闭/打开按键功能（用户可自定义设置按键功能） |
| 2.2.6 | 具备一键显示菜单并自定义功能，默认预设功能包括亮度、图像缩放、光源待机、预设手术模式选择、录像、拍照、白平衡和关闭/打开按键功能（用户可自定义设置按键功能） |
| ★2.2.7 | 摄像头支持高温高压灭菌（提供产品说明书或生产厂商认可的技术白皮书或注册证附页的详细技术参数清单，并对相关内容进行标注，原件备查。） |
| 2.2.8 | 摄像头重量≤610g |
| 2.2.9 | 摄像头具备镜管锁定功能。 |
| ▲2.2.10 | 不低于IPX7防水性能（提供产品说明书或生产厂商认可的技术白皮书或注册证附页的详细技术参数清单，并对相关内容进行标注，原件备查。) |
| 2.2.11 | 摄像头支持自动清洗机或消毒机清洗 |
| ▲2.2.12 | 摄像头防震抗摔，（提供产品说明书或生产厂商认可的技术白皮书或注册证附页的详细技术参数清单，并对相关内容进行标注，原件备查。) |
| 2.2.13 | 具备电子变焦功能 |
| 2.2.14 | 最近调焦距离：≤152mm，允差≤±10% |
| 2.2.15 | 最小照度≤1Lux |
| 2.2.16 | 系统具备内窥镜尺寸选择功能，可根据内窥镜实际尺寸进行设置，系统自动匹配预设参数 |
| 2.3 | LED光源 |
| 2.3.1 | - 电子光源 |
| 2.3.2 | - 不低于IPX7防水性能 |
| 2.3.3 | - 支持高温高压灭菌 |
| 2.3.4 | - 色温：≥4600K |
| 2.3.5 | - 线缆长度＞3.6m |
| ▲2.3.6 | 灯泡寿命：≥60,000小时（提供产品说明书或生产厂商认可的技术白皮书或注册证附页的详细技术参数清单，并对相关内容进行标注，原件备查。) |
| 2.3.7 | 拥有多种适配接口 |
| ▲2.4 | 关节镜镜头，镜头有UHD或4K标志，和影像系统同一品牌（提供产品说明书或生产厂商认可的技术白皮书或注册证附页的详细技术参数清单，并对相关内容进行标注，原件备查。) |
| 2.4.1 | 关节镜4mm 30°镜头有UHD或4K标志，可高温高压灭菌； |
| 2.4.2 | 关节镜4mm 30°长度≥150mm；照度≥1500Lx，有效景深：≥4-50mm； |
| 2.4.3 | 关节镜2.9mm 30°，长度≥150mm；照度≥1500Lx，有效景深：≥3-100mm，视场角≥105°； |
| 2.4.4 | 蓝宝石镜片 |
| 2.4.5 | 4.5 套管采用一键式卡口，双阀门四通道满足关节镜手术需要，穿刺锥采用精钢材料； |
| 2.4.6 | 4.6 关节镜4mm专用镜鞘直径≤5.7mm，关节镜2.9mm专用镜鞘直径≤4.0mm； |
| 2.5 | 图文工作站 |
| 2.5.1 | 屏幕尺寸≥13 |
| 2.5.2 | 静态图像格式支持jpeg、bmp、png格式 |
| 2.5.3 | 静态图像采集≥1920*1080 |
| 2.5.4 | 动态图像采集720p，1080i、1080p、50/60Hz，AVCHD H.264编码mp4格式 |
| 2.5.5 | 视频输入2*HDMI |
| 2.5.6 | 视频输出HDMI |
| 2.5.7 | 数据I/O4-USB 3.0：背面、2-USB 2.0：背面 2-以太网10/100/1000 RJ45 |
| 2.5.8 | 操作系统Windows 10 企业版LTSC（长期服务版） |
| 2.5.9 | 硬盘容量≥1TB |
| 2.5.10 | 防水防尘等级≥IP20 |
| 2.5.11 | 最长视频录制时间可分段，可支持录制2小时单个视频 |
| 2.5.12 | 画面模式支持双HDMI输入、PIP模式，PBP模式 |
| 2.5.13 | 无线功能可选配无线网络，支持移动端APP和无线局域网 |
| 2.5.14 | 语言支持中文、英文多种语言 |
| 2.5.15 | 影像资料导出支持影像资料同步导出和一键导出 |
| 3 | 动力刨削系统 |
| 3.1 | 动力刨削系统 |
| 3.1.1 | 智能型动力刨削主机，双动力输出，内置独立的两套动力系统，可单独运行和同时运行，动力输出无主次之分。 |
| ★3.1.2 | 一机多用，可兼容9种以上手柄，包括大骨动力和高速磨钻、摆锯、矢状锯、2345往复锯等，适用于各类骨科手术，最高支持80000rpm（提供产品说明书或生产厂商认可的技术白皮书或注册证附页的详细技术参数清单，并对相关内容进行标注，原件备查。) |
| 3.1.3 | 彩色触摸双显示屏，可显示所连接的手柄类型、转速、模式、方向等 |
| 3.1.4 | 彩色触摸显示屏可设定：提示音、屏幕亮度、参数记忆、窗口大小、往复转比例、手柄按键开关、脚踏开关、语言等功能； |
| 3.1.5 | 双手柄模式，支持2个手柄同时独立工作，并保证100%动力(速度及扭矩) |
| 3.1.6 | 带有吸引接口，并配有多段式吸引流量的控制开关 |
| ▲3.1.7 | 往复转频率具有≥10级的调节，可任意设定（提供产品说明书或生产厂商认可的技术白皮书或注册证附页的详细技术参数清单，并对相关内容进行标注，原件备查。) |
| 3.1.8 | 具有窗锁功能，可在面板设定刀头的窗开和窗锁，可任意调整刀头窗开大小 |
| 3.1.9 | 具有医生自我编程功能，医生可根据自己手术习惯设定转速等参数 |
| 3.2 | 刨削手柄 |
| 3.2.1 | 手柄采用双键式设计，可采用直握、笔式握和拳式握； |
| ▲3.2.2 | 可高温高压消毒刨削手柄，带有吸引接口，单向转速：≥12,000rpm；扭力: ≥35 in. Oz，小关节镜专用刨削手柄：≥扭矩: 19 in. oz.（提供产品说明书或生产厂商认可的技术白皮书或注册证附页的详细技术参数清单，并对相关内容进行标注，原件备查。) |
| ▲3.2.3 | 正反转速度：≥4000rpm，小关节镜专用刨削手柄≥2500rpm。（提供产品说明书或生产厂商认可的技术白皮书或注册证附页的详细技术参数清单，并对相关内容进行标注，原件备查。) |
| 3.2.4 | 刨削手柄噪声≤56dB |
| ▲3.2.5 | 一把手柄可接髋关节、肩关节、膝关节、小骨关节、手外科术式的刨削刀头和磨头（提供产品说明书或生产厂商认可的技术白皮书或注册证附页的详细技术参数清单，并对相关内容进行标注，原件备查。) |
| ▲3.2.6 | 配备刨削刀头折弯器，可对可折弯刨削刀头进行0-30°的折弯（提供产品说明书或生产厂商认可的技术白皮书或注册证附页的详细技术参数清单，并对相关内容进行标注，原件备查。) |
| 3.2.7 | 采用电解磨削制造技术，小关节刨削刀头≥8cm，肩/膝刀头≥13cm,髋关节刀头≥19cm. |
| 3.2.8 | 刀头具有自动识别功能，不同刀头自动匹配转速和模式，内芯和外鞘接近完全同心，减少摩擦产生的金属屑，哑光外鞘，减少反光。 |
| ▲3.2.9 | 刀头直径≥7种，有直型、预弯型、加长型、和可折弯型、直径包含2.0 mm、2.9 mm、3.5 mm、3.7 mm、4.2 mm、4.8 mm、5.5 mm等，刀头种类≥140种。 |
| 3.2.10 | 不同颜色标识不同刀头，利于辨别，缩短手术时间。 |
| 3.2.11 | 刀头转动时可行往复运动。 |
| 3.2.12 | 刨削刀头基体芯杆圆跳动偏差≤0.01mm |
| 3.2.13 | 刨削刀头采用符合ASTM标准不锈钢材质 |
| 3.3 | 动力脚踏 |
| 3.3.1 | 所投脚踏开关为≥三踏板式有线脚踏。 |
| 3.3.2 | 脚踏开关线缆长度≥3米 |
| 3.3.3 | 脚踏开关重量≤1.59kg |
| 3.3.4 | 脚踏开关不低于IPX8防水 |
| 3.3.5 | 脚踏开关支持通过主机触屏切换所控制的手柄 |
| 3.3.6 | 脚踏开关支持控制刨削手柄、小骨动力、大骨动力及神经外科动力等多种类型动力手柄 |
| 3.3.7 | 当脚踏开关控制刨削手柄时，支持使用脚踏开关进行窗锁调节 |
| 4 | 动力系统 |
| 4.1 | 网源供电式小骨动力 |
| ▲4.1.1 | 产品为电源式小骨动力系统，所投主机、手柄及配件均和影像系统同一品牌（提供产品说明书或生产厂商认可的技术白皮书或注册证附页的详细技术参数清单，并对相关内容进行标注，原件备查。) |
| 4.1.2 | 产品均为可重复使用（锯片磨头除外），手柄、护套、线缆等消毒部分均可高温高压灭菌。 |
| 4.1.3 | 所有手持件均经过高级密封防水。 |
| 4.1.4 | 手柄及护套均为喇叭状手持件及护套，保障操作手术中的稳定把持。 |
| 4.1.5 | 无极变速设计，满足临床对切割/打磨速度及精准度的要求。 |
| 4.1.6 | 手柄无需润滑 |
| 4.1.7 | 手柄带有“安全”模式按钮，当切换“安全”模式，手柄无法启动，避免误触。 |
| 4.1.8 | 手柄支持脚控/手控模式，适应不同用户习惯。 |
| 4.2 | 中速钻手柄 |
| 4.2.1 | 最高转速≤28000rpm |
| 4.2.2 | 扭矩≥4in.oz. |
| 4.2.3 | 夹持力不低于30N |
| 4.2.4 | 手柄重量≤200g |
| 4.2.5 | 手柄运行时，钻头径向圆跳动≤0.1mm |
| 4.2.6 | 手柄操纵杆可延长，以适应大小手 |
| 4.2.7 | 径向圆跳动小于等于0.1mm |
| 4.2.8 | 运行噪声不高于75db |
| 4.3 | 矢狀锯手柄 |
| 4.3.1 | 最高转速≥18000cpm |
| 4.3.2 | 手柄重量≤210g |
| 4.3.3 | 运行噪声不大于90dB |
| 4.3.4 | 手柄操纵杆可延长，以适应大小手 |
| 4.3.5 | 手柄支持锯片能够在180°范围内以45°为间隔单位安装 |
| 4.4 | 往复锯手柄 |
| 4.4.1 | 最高转速≥16000rpm |
| 4.4.2 | 手柄重量≤230g |
| 4.4.3 | 运行噪声不大于90dB |
| 4.4.4 | 锯片可在360°范围内以任意角度安装在往复锯手柄上 |
| 4.5 | 动力连接线 |
| 4.5.1 | 线缆用于主机与手柄的连接，线缆可兼容多种手柄。 |
| 4.5.2 | 线缆长度≥3.5m |
| 4.5.3 | 线缆带有快捷按钮，可支持调节手柄速度、工作模式。 |
| 4.6 | 网源供电式大骨动力 |
| ▲4.6.1 | 钻手机为单扳机手机，所投产品，为电源式骨动力系统，所投主机、手柄及配件和影像系统均为同一品牌（提供产品说明书或生产厂商认可的技术白皮书或注册证附页的详细技术参数清单，并对相关内容进行标注，原件备查。) |
| 4.6.2 | 钻手机具有模式选择杆，可切换正转、反转及安全模式 |
| 4.6.3 | 所投钻手机接口为快速接口，接入接头配件时为直插接入，无需额外操作，拆除配件 |
| 4.6.4 | 钻手机支持≥4种工作模式。 |
| 4.6.5 | 手机支持低转速运行，最低转速≤130rpm |
| 4.6.6 | 钻手机支持钻/铰孔模式，用于钻孔需求。 |
| 4.6.7 | 钻手机为钻/铰孔模式时，转速≥1275RPM |
| 4.6.8 | 钻手机为钻/铰孔模式时，扭矩≥25in-lbs.（282N•cm） |
| 4.6.9 | 钻手机可兼容比例接头，以适应大扭矩、低转速应用场景 |
| 4.6.10 | 当钻手机接入3：1接头时，转速≤425rpm，扭矩≥840N•cm |
| 4.6.11 | 当钻手机接入5：1接头时，转速≤255rpm，扭矩≥1400N•cm |
| 4.6.12 | 钻手机支持螺钉模式，用于螺钉植入与取出 |
| 4.6.13 | 当钻手机为螺钉模式时，为正转与反转提供两种不同的扭矩，以适应植入螺钉与取出螺钉的需求。 |
| 4.6.14 | 钻手机为螺钉模式时，转速≥250RPM |
| 4.6.15 | 当钻手机为螺钉模式正转时，扭矩≤205N•cm |
| 4.6.16 | 当钻手机为螺钉模式反转时，扭矩≤290N•cm |
| 4.6.17 | 钻手机支持丝攻模式，用于创伤手术的丝攻需求。 |
| 4.6.18 | 钻手机为螺钉模式时，转速≥250RPM |
| 4.6.19 | 钻手机支持振动钻模式，以适应坚硬骨质的钻孔需求 |
| 4.6.20 | 当钻手机为振动钻时，手柄旋转为往复模式，以适应坚硬骨质的钻孔需求。 |
| 4.6.21 | 当钻手机为振动钻时，转速≥750cpm |
| 4.7 | 克氏针夹头 |
| 4.7.1 | 导丝夹头专为直径较细的导丝设计，夹持更稳定 |
| 4.7.2 | 导丝夹头最小可兼容≤0.6mm导丝 |
| 4.7.3 | 导丝夹头最大可兼容≥4.0mm克氏针 |
| 4.7.4 | 夹头前部为尖鼻设计，当夹头靠近手术部位时，能够有效暴露手术视野，方便操作。 |
| 5 | 等离子系统 |
| 5.1 | 等离子主机 |
| 5.1.1 | 主机的应用类型应为：BF型，除颤防护应用部分 |
| 5.1.2 | 主机可在无隔离变压器的环境下使用，可与非隔离电源相连。 |
| 5.1.3 | 主机最大输入电压≥220VAC |
| 5.1.4 | 主机最大输入功率≥1000VAC |
| 5.1.5 | 主机最大输出功率≥400W |
| 5.1.6 | 主机支持兼容使用双极等离子刀头和单极射频刀头。 |
| 5.1.7 | 等离子主机为触摸屏控制调节 |
| 5.1.8 | 当电极与主机连接后，主机屏幕可实时显示电极远端的末端温度。 |
| ▲5.1.9 | 等离子主机具有“温度监测”功能，并支持设置监测阈值。（提供产品说明书或生产厂商认可的技术白皮书或注册证附页的详细技术参数清单，并对相关内容进行标注，原件备查。) |
| 5.1.10 | 设定监测阈值时，可在摄氏度（℃）与华氏度（℉）之间切换 |
| 5.1.11 | 主机支持设置20-60℃的温度监测阈值范围 |
| 5.1.12 | 主机支持禁用温度监测功能 |
| 5.1.13 | 主机支持菜单语言切换功能，支持≥5种语言选择 |
| 5.1.14 | 主机能够自动识别刀头并在触摸屏中显示刀头型号，主机根据刀头自动优化输出。 |
| 5.1.15 | 主机带有“内镜保护”功能，基于接触或靠近关节间隙内的金属对象，该控制主机将自动阻止或移除发射到远端末端的射频能量 |
| 5.1.16 | 主机带有温度监测温度，能够检测刀头末端周围温度并显示。（提供产品说明书或生产厂商认可的技术白皮书或注册证附页的详细技术参数清单，并对相关内容进行标注，原件备查。) |
| 5.1.17 | 主机带有温度设置功能，支持自主设置刀头末端周围最高温度，当温度达到预设值，主机暂停能量输出并报警。（提供产品说明书或生产厂商认可的技术白皮书或注册证附页的详细技术参数清单，并对相关内容进行标注，原件备查。) |
| 5.1.18 | 设备配套电极为手控，并支持手脚双控。 |
| 5.1.19 | 主机支持对手控刀头设置手控禁用功能，并转为脚控，以适应不同用户的使用习惯。（提供产品说明书或生产厂商认可的技术白皮书或注册证附页的详细技术参数清单，并对相关内容进行标注，原件备查。) |
| 5.1.20 | 主机支持两种模式：ABLATE模式（切割）与COAG模式（凝结） |
| 5.1.21 | 主机切割模式支持5档调节 |
| 5.1.22 | 主机切割模式下最大输出电压≤450VP |
| 5.1.23 | 当主机处于切割模式5档下，最大峰值电压≥406V |
| 5.1.24 | 主机凝结模式支持2挡调节 |
| 5.1.25 | 主机凝结模式下最大输出电压≤250VP |
| 5.1.26 | 主机支持使用触摸屏或脚踏开关或电极手控按钮调节ABLATE模式挡位。 |
| 5.1.27 | 三键式有线脚踏开关 |
| 5.1.28 | 脚踏开关支持IPX8防水 |
| 5.1.29 | 脚踏开关线缆长度≥3.0米 |
| 6 | 手术器械 |
| 6.1 | 同品牌关节镜手术器械1批，采用符合ASTM F899标准的精钢制造 |
| 6.2 | 膝关节篮手动工具一批，包含直行、上曲、左曲、右曲、游离体抓钳、抓线钳等 |
| 6.3 | 肩关节手术器械1批，可高温高压组合式缝合钩一套包含（直弯型、左右弯45°、90°、半月中弧型）、剥离刀、剥离锉、戳枪、软组织抓钳、取线器、剪线器、缝线拉钩、探钩、交换棒、推结器、肩袖缝合枪。 |
| 6.4 | 前后交叉韧带工具1批包含全内定位器、ACL、PCL定位器一套、偏心股骨定位器一套股骨空心钻（5mm-9mm）一套、胫骨钻头（5mm-9mm）一套、倒打钻（6mm-10mm）一套，取腱器、微骨折工具一套、肌腱平台一套 |
| 6.5 | 小关节蓝钳1批包含探钩、刮匙、篮钳直型、右曲、左曲一套、抓钳 |
| 6.6 | 髋关节器械一批包含交换棒、香蕉刀、刮匙、探钩、剪线器、抓钳、蓝钳上曲、勾线器、推结器、剥离子、髋关节微骨折工具一套 |
| 7 | 体位架 |
| 7.1 | 同品牌外科手术固定装置（体位架） |
| 7.2 | 固定装置主体部分采用碳纤维材料制作； |
| 7.3 | 可与宽度范围为9 mm至10 mm和高度范围为25 mm至28.6 mm的手术床轨道兼容； |
| 7.4 | 配备沙滩椅配件，侧卧位配件，膝关节配件，踝关节配件，更换不同配件即可完成≥4种手术体位固定； |
| 7.5 | 采用脚踏控制解锁及制动，并具备故障自动锁定装置； |
| 7.6 | 液压控制，无需电源，电池或者空气管道等外接动力源； |
| 7.7 | 球型万向连接，360°任意调节； |
| 7.8 | 配件均可进行高温高压消毒； |
| 7.9 | 具有牵引功能，能够显示具体牵引数值，最大牵引≥35bls（约156牛）； |
| 7.10 | 侧卧位和踝关节体位固定后，肢体可进行内旋和外旋，用于检查手术效果。 |
| ★配置清单 部件系统; 序号; 名称; 数量. 4K摄像系统; 1; 4K 摄像控制主机（含摄像主机，冷光源）; 1. 2; 医用监视器; 1. 3; 3COMS,4K摄像头; 2. 4; 光源线缆; 3. 5; 线缆连接器; 1. 6; 镜头适配器; 2. 7; 台车; 1. 8; 图文工作站; 1. 超高清关节镜镜头; 9; 30° 关节镜，4.0mm（UHD）; 2. 10; 镜鞘组，双阀; 4. 11; 2.9mm 30度关节镜; 3. 12; 镜鞘组，双阀; 6. 动力系统; 13; 动力系统（主机）; 1. 14; 刨削手持件（双键式）; 3. 15; 折弯器; 1. 16; 4.2mm可折弯刨削刀头; 6. 17; 脚踏开关; 1. 小骨动力系统; 18; 微型电动式中速钻; 1. 19; 微型电动式矢状锯; 1. 20; 微型电动式往复锯; 1. 21; 1.6mm 切割磨头; 5. 22; 2.2mm 切割磨头; 5. 23; 9.5mm小骨矢状锯片; 5. 24; 手持件连接线; 3. 25; 磨头保护套，中长型; 1. 大骨动力系统; 26; 电动手持件; 1. 27; 1/4 英寸夹; 1. 28; 单板机 1.8-4.0mm克氏针夹口; 1. 29; 单板机，0.6-2.0 mm，克氏针/导针/钻接头; 1. 30; 手持件连接线; 1. 低温等离子系统; 31; 等离子手术系统; 1. 基础蓝钳; 32; 篮钳，直型; 3. 33; 篮钳，上曲; 1. 34; 篮钳，左曲; 5. 35; 篮钳，右曲; 5. 36; 剪刀; 2. 37; 抓钳; 2. 38; 探钩; 4. 39; 抓线钳; 3. 肩关节器械; 40; 过线钩手柄; 1. 41; 过线钩（直弯型）; 6. 42; 过线器穿引线; 6. 43; 快速过线器; 1. 44; 快速过线器内芯; 10. 45; 软组织剥离器; 1. 46; 软组织剥离锉; 1. 47; 戳枪; 1. 48; 抓钳; 1. 49; 抓线钳; 1. 50; 剪刀; 2. 51; 剪线器; 1. 52; 缝线拉钩; 5. 53; 探钩; 1. 54; 交换棒; 1. 55; 推结器; 4. 膝关节器械; 56; 导向套袖，全内; 1. 57; 导向套袖，斜面型; 1. 58; 定位钩手柄; 1. 59; 点对点前叉胫骨定位钩; 1. 60; 点对肘前叉胫骨定位钩; 1. 61; 后叉胫骨定位钩; 1. 62; 导针 PCL型; 5. 63; 铲头钻; 1. 64; 5mm股骨偏心定位器; 1. 65; 6mm股骨偏心定位器; 1. 66; 7mm股骨偏心定位器; 1. 67; 韧带测量器(3MM-13MM); 2. 68; 后叉刮匙、保护器; 1. 69; 5mm-9mm 股骨空心钻; 9. 70; 5mm-9mm 胫骨钻头; 9. 71; 倒打钻 6.0-10mm; 15. 72; 开口肌腱剥离器; 1. 73; 肌腱剥离器; 2. 74; 微骨折器 30°; 1. 75; 微骨折器 45°; 1. 76; 微骨折器 90°; 1. 77; 韧带整理平台; 1. 78; 滑块; 2. 79; 韧带固定夹; 2. 小关节器械; 80; 骨刮匙开口型; 2. 81; 探钩; 1. 82; 篮钳、直型。; 1. 83; 篮钳、右曲; 1. 84; 篮钳、左曲; 1. 85; 抓钳、直型; 1. 86; 推刀; 3. 髋关节器械; 87; 交换棒; 1. 88; 香蕉刀手柄; 1. 89; 香蕉刀; 5. 90; 髋关节开放型刮匙; 1. 91; 髋关节加长探钩; 1. 92; 髋关节开口剪线器; 1. 93; 篮钳，直型，带齿; 1. 94; 抓钳; 1. 95; 篮钳，上曲; 1. 96; 剥离子; 1. 97; 髋关节加长推结器; 1. 98; 髋关节加长勾线器; 1. 99; 微骨折器，30°; 1. 100; 微骨折器，45°; 1. 101; 微骨折器，90°; 1. 多功能体位架; 102; 体位固定架; 1. 103; 连接配件; 1. 104; 牵引装置; 1. 105; 侧卧位配件; 1. 106; 肩膝关节套件; 5. 107; 膝关节配件; 1. 108; 踝关节配件; 1. 109; 踝关节套件; 5. 高温高压消毒盒; 110; 高温高压消毒盒; 15. |

六、★商务参数：整机保修5年