用户需求书

- 项目名称：激光扫描检眼镜

- 采购预算：198万元

- 采购数量：1台

- 产地：接受进口

- 参数需求

（一）技术要求

1、成像光源：激光成像。

2、具备红色、绿色两种激光分别成像。

★3、非接触单次正位扫描眼底范围≥168°（提供中文彩页或者相关佐证材料）

4、眼位引导时范围可扩大到≥240°。

▲5、免散瞳眼底激光成像，瞳孔直径≤2mm。（提供中文彩页或者相关佐证材料）

6、图像获取时间≤0.5秒。

7、具有超广角彩照、超广角视网膜像、超广角脉络膜像、超广角自发荧光、视盘立体图等多种影像模式。

8、超广角彩照：通过绿激光和红激光同时扫描，并通过影像处理系统处理，即可获取超广角视网膜影像、超广角脉络膜影像复合的超广角彩照。

9、超广角自发荧光：通过绿激光激发眼底脂褐质发出荧光获取超广角自发荧光成像，可以显示色素上皮脂褐质细胞的代谢情况。

10、数字图像分辨率≥3900*3072像素，广角图像分辨率≥14μm。

▲11、具有红绿激光分层扫描功能，可提供视网膜、脉络膜独立或者融合影像。（提供中文彩页或者相关佐证材料）

▲12、具有自动拍摄、手动拍摄不少于两种拍摄模式。（提供中文彩页或者相关佐证材料）

13、操作模式：具备触摸屏、手柄不少于两种操作模式。

14、具备额托和下颌托，下颌托高度可调整以适合不同患者。

15、阅片功能，具备图片亮度、对比度、Gamma、图像增益等参数调整功能。

16、图像放大功能：提供全局放大、局部放大两种以上放大模式。

17、多图功能：提供视网膜、脉络膜、4联图影像多种显示模式。

18、图像周边纠正技术：需具备图像周边纠正技术，还原真实眼底，可以纠正图像周边变形问题。

▲19、具备立体投影技术可选，3D还原眼底的真实球形形态，同时可纠正超广角图像天然的周边变形问题。（提供中文彩页或者相关佐证材料）

20、具备联动分析功能，可进行双眼对称区域的联动分析、比较。

21、支持视野图像功能，可快速进行≥7视野图像模拟。

22、可对同一部位、不同时期(≥6次)的影像对比进行随访分析。

23、具备3D演示功能，可自动模拟医生检查眼底影像的全过程，可模拟屈光不正、白内障等状态进行演示。

24、具备测量和注释功能，支持长度、面积、杯盘比的精确测量以及标记功能。

▲25、具备多图像叠加，图像自动配准，支持不同模式的影像比较叠加，自发荧光和彩照可叠加查看，支持不同影像之间随病程进行对比查看。（提供中文彩页或者相关佐证材料）

26、支持单张多模式图像导出或直接从储存位置拷贝原始图像，图像可立即传输和存储，可用于远程医疗合作。

27、全景功能：至少包含拍摄≥2张的图片，可以自动拼合，最大可实现≥95%左右的视网膜范围。

28、数据导出：允许一键导出病例影像，可选JPG、BMP、TIF等不同格式。

29、具备电动升降台，符合人体工学设计，适用于任何身高的患者检查。

- ★配置清单： - 激光扫描检眼镜主机 1台 - 触摸屏显示器 1台 - 电脑显示器 1台 - 电脑主机 1台 - 鼠标 1副 - 键盘 1副 - 彩色喷墨打印机 1台 - 电动升降台 1台 - 触摸屏显示器支架 1台 - 防尘罩 1件 - 面罩 1件 - 中文说明书 1份

（二）商务要求

★1、整机保修5年