用户需求书

- 项目名称：落地高速离心机

- 采购预算：70万元

- 采购数量：1台

- 产地：国产

- 参数要求：

技术要求

1、主机最高转速≥26,000 rpm，最大相对离心力≥81,000 × g，最大单次实际装液总体积≥6000 mL；

▲2、转速控制精度：≤设定转速的±10rpm或±0.1%（提供产品彩页或产品说明书作为佐证材料）；

▲3、采用≥10英寸触幕式液晶显示屏，便于操作，减少误操作带来的损失（提供产品彩页或产品说明书作为佐证材料）；

4、具备中文操作界面；

5、可使用手机远程监控仪器状态；

▲6、主机内置即时运行曲线图功能，可实时显示运行曲线图，便于追踪实验过程（提供产品彩页或产品说明书作为佐证材料）；

▲7、≥20种主机同品牌转头（不含适配器）可供选择（提供产品彩页或产品说明书作为佐证材料）；

8、具备密码保护功能，用户密码锁功能内置于主机软件，并可设置三个级别；

9、仪器具备动态惯量检测功能，在动态情况下进行转头惯量检测和能量计算以保证仪器的安全运行，若发现有超载情况，会自动回至最高容许转速, 保护电机和转头；

▲10、采用可变磁阻驱动系统（非无碳刷免维护或感应电机或变频电机），实现快速升/降速（提供产品彩页或产品说明书作为佐证材料）；

11、具有智能化的真空减磨系统，减少风阻，以加快达到最高转速，增长转头寿命；

12、样品容量不平衡容忍度为5%，可“目视平衡”；

13、仪器具备可视孔，以便于用户进行定期的转速校准；

▲14、加/减速设定：≥11/12档（提供产品彩页或产品说明书作为佐证材料）；

15、时间设定：1分钟至99:59小时，另有“连续时间运行”选择；

▲16、区带/连续流操作界面以流程图显示（提供产品彩页或产品说明书作为佐证材料）；

17、可选配生物安全转头及HEPA过滤膜，防止样品悬浮粒子扩散到空气中；

▲18、有原厂≥1L样品分离袋可供选择，且原厂≥1L样品分离袋可直接在离心瓶中使用（提供产品彩页或产品说明书作为佐证材料）；

19、新老型号高离转头库可持续兼容。

20、主机重量≤290 kg。

商务要求

★1、整机保修5年