用户需求书

- 项目名称：全自动凝血分析仪

- 采购预算：15万元

- 采购数量：1台

- 产地：国产

- 参数要求：

| 序号 | 技术需求 |
| --- | --- |
| ▲1 | 检测原理：≥3种，可提供凝固法、发色底物法、免疫比浊法等三种检测方法。 凝固法检测采用磁珠法检测系统，可排除黄疸、乳糜/脂血、溶血（HIL）等临床异常标本带来的干扰。 |
| 2 | 单台全自动凝血分析仪处理能力PT ≥ 400测试/小时 |
| 3 | 进样方式：样本架进样，可连续进样，可装载多种规格的样本管。 |
| 4 | 样本位置：同时在线样本 ≥150个，检测完样本可在机存储，便于快速复测及增加检测项目。 |
| 5 | 样本条码智能管理：采用旋转式条码扫描，样本随意放置，无需人工干预，提高扫描效率，具备样本信息自动识别功能。 |
| ▲6 | 急诊样本管理：具备专用急诊通道，急诊样本可随时插入。且任意在机样本可加急设置为急诊样本，优先处理，急诊样本位 ≥30个。 |
| ▲7 | 试剂位置：≥60个，均为冷藏位，具备微量模式和搅拌功能。试剂可任意放置，可自动识别试剂信息。 |
| 8 | 检测项目：凝血七项（PT, APTT, Fib, TT, D-Dimer, FDP, AT）具备仪器原厂配套试剂，具备NMPA认证。 |
| ▲9 | 特殊检测项目：可开展PC、PS、LA，外源性凝血因子：II、V、VII、X，内源性凝血因子：VIII、IX、XI、XII，vWF、抗Xa、纤溶酶原等，原厂配套试剂，具备NMPA认证。 |
| 10 | 定标系统：具备预定标和自定标两种定标模式，预定标模式节约试剂和定标品，节省操作时间。对同一项目，仪器可同时保存≥2条定标曲线。 |
| 11 | 分析前质量控制：可提供完整的样本分析前质量信息，包括HIL检测和样本量检测等。 |
| 12 | 反应杯：单次装载≥1000个，可导入单个反应杯，一个测试只需一个反应杯，无需分装，不浪费。 |
| ▲13 | D-二聚体检测可用于VTE的排除，阴性预测值（NPV）≥99%；可提供用于VTE排除诊断的多中心临床验证证明材料，需要符合行标要求，需满足多中心、三个月随访、影像学确诊等要求。 |
| ▲14 | 国家卫健委临检中心室间质评（EQA）实验结果组中的单组参与实验室家数≥400家，参加的室间质评项目包含常规四项、DD、FDP、凝血因子、抗Xa、vWF和抗凝蛋白(ATIII、PC、PS)项目。 |
| 15 | 可提供X－bar/L-J质控管理、多种Westgard 质控规则，可实现实时室内质控室间比对，可提供原厂国际室间质评项目，包括凝血常规、DD、FDP、凝血因子、抗凝蛋白(ATIII、PC、PS)项目等。 |
| 16 | 可连接至中间件系统，实现信息的智能化、集成化管理。 |
| 17 | 可拓展至全自动凝血流水线，可与多种实验室自动化系统兼容。 |
|  | 商务需求 |
| ★1 | 整机保修5年 |

- 专机配套耗材：

| 序号 | 名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 深度清洗液 | 人份 |
| 2 | 清洗液 | 人份 |
| 3 | 一次性塑料反应杯 | 人份 |
| 4 | 氯化钙试剂盒 | 人份 |
| 5 | 凝血分析用稀释液 | 人份 |

及开展以下项目所需专机配套耗材：

| 序号 | 名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
|  | 凝血酶原时间PT（凝固法）配套试剂 | 人份 |
|  | 活化部分凝血活酶时间APTT（凝固法）配套试剂 | 人份 |
|  | 纤维蛋白原FIB（凝固法）配套试剂 | 人份 |
|  | 凝血酶时间TT（凝固法）配套试剂 | 人份 |
|  | II因子活性检测（凝固法）配套试剂 | 人份 |
|  | V因子活性（FV）检测（凝固法）配套试剂 | 人份 |
|  | VII因子活性（FVII）检测（凝固法）配套试剂 | 人份 |
|  | X因子活性（FX）检测（凝固法）配套试剂 | 人份 |
|  | VIII因子活性（FVIII）检测（凝固法）配套试剂 | 人份 |
|  | IX因子活性（FIX）检测（凝固法）配套试剂 | 人份 |
|  | XI因子活性（FXI）检测（凝固法）配套试剂 | 人份 |
|  | XII因子活性测定试剂盒（凝固法）配套试剂 | 人份 |
|  | 纤维蛋白单体检测FM（免疫比浊法）配套试剂 | 人份 |
|  | D-二聚体定量检测（免疫比浊法）配套试剂 | 人份 |
|  | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物检测FDP（免疫比浊法）配套试剂 | 人份 |
|  | 抗Xa活性检测（发色底物法）配套试剂 | 人份 |
|  | 抗凝血酶III（AT-III）检测（发色底物法）配套试剂 | 人份 |
|  | 蛋白C活性检测（发色底物法）配套试剂 | 人份 |
|  | 蛋白S活性检测（凝固法）配套试剂 | 人份 |
|  | 狼疮抗凝物检测（凝固法）（筛选）配套试剂 | 人份 |
|  | 狼疮抗凝物检测（凝固法）（确认）配套试剂 | 人份 |
|  | 血管性血友病因子抗原检测（免疫比浊法）配套试剂 | 人份 |