## 论证清单
序号 | 设备名称 | 预算单价（元） | 数量 | 单位 | 预算总价（元） | 主要参数
1 | 移液枪 | 2500 | 6 | 台 | 15000 | 1)重量≤80g，操作力小，耐高温抗腐蚀 2)可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌 3)人体工程学设计 4)下半支可徒手拆卸，便于清洁保养 5)伸缩式弹性吸嘴，确保吸头装配的气密性和移液均一性 6)四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积 7)体积视窗位置在前面，便于移液观察，可单手设定体积及操作 8)有密度调节窗口，适用于不同密度的液体 9)0.1μL－10mL 10种不同量程选择，全面满足不同使用需求 10)颜色标识移液器量程 11) RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪
2 | 医用实验冰箱 | 8000 | 2 | 台 | 16000 | 上冷藏2-8°，下冷冻-10--30°容量205L
3 | 双头洗眼器 | 2000 | 1 | 台 | 2000 | 1、双喷淋头，软性橡胶喷淋头，出水经缓压处理呈泡沫头水柱，能有有效防止冲伤眼睛；2、防尘盖采用 PP 材质，使用时可自动被水冲开，避免操作者接触出水口，保证水质洁净；3、用途；用于对眼部和面部进行清洗
4 | 旋涡震荡仪 | 5000 | 1 | 台 | 5000 | 1、0～3000rpm 无级调速需实现温和/剧烈混合样品；2、配备一个标准震动头适配器，用于直径＜30mm 的试管和小容器；3、在不同负载情况下，需保持恒定转速；4、偏心球轴承设计，振动头能简易安装；5、具备钢制底座和真空吸盘脚；6、铸铝结构外壳。
5 | 水浴箱 | 5000 | 1 | 台 | 5000 | 1、使用温度范围：RT+5~100°C，2、升温时间：<40分钟；3、温度分辨率：0.1°C；4、温度波动度：+0.5°C；5、温度分布：+1.0°C；6、内装 不锈钢板；7、外装 冷轧钢板，表面耐药品性涂装：8、断热材 聚氨醋2025-10-169、额定功率：1.0Kw2025-10-16：9、额定功率：1.0Kw；10、专用功能键实现温度设定；11、辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单锁定过升报警、菜单锁定
6 | 8通道移液器（可调量程） | 9000 | 1 | 台 | 9000 | 1)重量轻≤80g，操作力小，耐高温抗腐蚀 2)可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌 3)人体工程学设计，减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 4)下半支可徒手拆卸，便于清洁保养 5)伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 6)四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积 7)体积视窗位置在前面，便于移液观察，可单手设定体积及操作 8)密度调节窗口，适用于不同密度的液体 ，通用性更广泛 9)量程：0.5－10ul，10-100 µl，30－300ul,120-1200ul可选 10)颜色标识移液器量程 11)RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪 12)多道移液器具备可拆卸的单独通道设计，确保移液精准性，节省维修成本 13)多道移液器数字通道标识，保持同一方向移液以确保移液的均一性和精准性
7 | 手持式电动组织研磨器 | 2000 | 1 | 台 | 2000 | 电源：蓄电池 电池电压 4.2V 电池容量 300MAh 功率 10W 转速 5000∣10000∣18000rpm 转速性能 3档可调 处理量 ≤1.5ml 续航时间 ＞1h 充电时长 30分钟可充≥80%，60分钟可充满 适应磨头柄直径 3mm 夹头深度 25mm 主机尺寸≤125*16mm 主机重量≤0.086kg
8 | 电子天平 | 9000 | 1 | 台 | 9000 | 1.称量范围：0-220g 2.精度：0.1mg/1mg（可切换） 3.重复性：±0.1mg 4.示值误差：±0.2mg 5.准确级别：Ⅱ级 6.稳定时间：≤3S 7.秤盘尺寸（mm）：φ90 8.称重模式：称重、计数、百分比、 检重、密度称量、动物称量 9.净重≤7.5kg 10.校准方式：内部校准 11.电源：220V/50Hz
9 | 掌上离心机 | 3500 | 1 | 台 | 3500 | 高速微量离心机，最高12000rpm，100-240V/50/60HZ，（含FA12-2P 塑料转子和适配器）同时兼容2ml/1.5ml×12 转子+0.2ml PCR8x4 转子，带OLED显示屏
10 | 震荡恒温金属浴 | 6000 | 1 | 台 | 6000 | 1、控温范围 室温 +5℃～100℃；2、温度均匀性 ≤ ±0.3℃；3、温度稳定性 ±0.2℃；4、温度显示精度 ≤0.1℃；5、升温速度 ≤20min（从 20℃Cto 100℃）；6、振荡转速范围 200-1500rpm(步进 1 rpm)；7、振荡幅度 2-3mm(水平回转）；8、定时范围 0～99h59min
11 | 手术剪 | 50 | 2 | 台 | 100 | 180，弯圆
12 | 组织剪 | 65 | 2 | 台 | 130 | 180，直
13 | 精细手术剪 | 60 | 1 | 台 | 60 | 180，弯，综合
14 | 紧急冲淋洗眼器 | 8000 | 1 | 台 | 8000 | 应急设备
15 | 蓝光切胶仪 | 5000 | 1 | 台 | 5000 | 用于切胶
16 | 电动助吸器 | 8000 | 1 | 台 | 8000 | 一次吸样多次打样
17 | 低温操作台 | 6000 | 1 | 台 | 6000 | 工作台表面温度：2-8℃，有效冷藏面积0.76㎡，台面尺寸1340*570mm
18 | 液氮转运罐 | 4500 | 2 | 台 | 9000 | 用于低温转运样本
19 | 低速气控马达（低速手机） | 2000 | 125 |  | 250000 | 1、转速范围：≤40000prm/min 2、转速比：1:1 3、卸针方式：按压卸针 4、喷雾形式：外水道喷雾 5、连接方式：后部与马达连接符合标准YY1012-2004
20 | LED光固化灯 | 5000 | 50 |  | 250000 | 一、主要技术参数 1.电池：18500 3.7V 2000mAh 2.工作模式：检查、标准、强光、超强、正畸、渐进、脉冲 3.光照强度及定时时间： 标准模式：定时时间(秒)：5、10、15、20，光强：1000-1200mW/c㎡ 强光模式：定时时间(秒)：3、5，光强：1800-2000mW/c㎡ 超强模式：定时时间(秒)：1、3，光强：2700-3000mW/c㎡ 正畸模式：定时时间(秒)：3*5、3*10，光强：2700-3000mW/c㎡ 渐进模式：定时时间(秒)：5、10、15、20，光强：1000-1200mW/c㎡ 脉冲模式：定时时间(秒)：5、10、15、20，光强：1000-1200mW/c㎡ 检查模式：定时时间(秒)：30、60，光强：/ 4.导光元件出光端面直径：10mm 7.光学有效面积：78mm² 5.波长：385nm—515nm 6.主机尺寸≤23mm×23mm×204mm 7.主机重量≤108克 8.运行模式：间歇运行 9.使用期限：12年 二、功能描述 △1.7种工作模式：标准模式、强光模式、超强模式、正畸模式、渐进模式、脉冲模式和检查模式 △2.OLED显示屏，中文显示界面，清晰直观 3.配备金属前接头，可实现360°旋转 4.全金属机身，防摔耐用 △5.准直光束输出，出光夹角仅15.8°，光照更集中，有效减少光损耗 6.恒定光功率输出，不因电池电量下降而影响固化效果 △7.充电底座支持无线充电，避免因接触不良，导致无法充电 △8.充电座内置测光表，可实时线性显示光照强度 9.开机自动切换至上次使用模式，专属“存档”功能 10.临床常用的牙科树脂材料均能与本光固化机的波长相匹配。
21 | 直机 | 2000 | 50 |  | 100000 | 1、转速≤40000prm/min 2、转速比1:1 3、卸针方式：旋转卸针 4、喷雾形式：外水道喷雾 5、连接方式：后部与马达连接符合标准YY1012-2004
22 | 口腔高速手机 | 2000 | 200 |  | 400000 | 一 基本要求 1 用途：适用于口腔疾病的治疗 二 技术参数要求 1 机头尺寸≤Φ12.2mm×H14mm 2 转速范围：300000~420000prm/min 4 机芯径向跳动：<0.005mm 5 功率：≥24W 6 扭矩：轴向≥22N 径向≥12N 7 夹持力：≥37N 8 耗气量：≦40NL/min 9 噪音：≤62dB 10 喷雾形式：4孔端面喷雾 11 连接方式：适配快换接头(KaVo) 12 防交叉感染系统：有防回吸功能 13 高温高压消毒：可重复高温高压蒸汽灭菌（135℃）
23 | 反角拔牙手机 | 2000 | 10 |  | 20000 | 1、机头尺寸≤Φ11.2*13.3mm 2、机头与手柄角度 反角 45° 3、机芯径向跳动 <0.005mm 4、转速范围： 310000~420000prm/min 5、功率 ≥22W 6、扭矩 轴向≥22N 径向≥12N 7、噪音 ≤55dB 8、机芯夹持力 ≥25N 9、机芯进针力 ≤38N 10、喷水形式三孔端面喷水 11、卸针方式 按压卸针 12、连接方式 快换卡瓦接头 13、防交叉感染系统：有防回吸功能（快接式） 14、高温高压消毒 可重复高温高压蒸汽灭菌（135℃）
24 | 洁牙机 | 5000 | 10 |  | 50000 | 一、功能参数： 1.自动供水模式下可以使用双氧水，次氯酸钠，洗必泰等专用药液，提高临床治疗效果， 水量调节旋钮位于机身侧方，可旋至无水模式，。 2.采用全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态，机器性能更稳定。 3.工作过程采用微电脑全自动控制，操作方便简洁，效率高。 4.接插式手柄及管线可拆卸，带日光级LED灯，操作视野清晰。 5.手柄和工作尖能耐134℃高温和0.22MPa高压消毒。 6.正弦波驱动，用户体验更柔和、舒适。 7.双水路自由选择（水箱/外接水），带冲洗功能。 8. 机身全触控，可轻松实现指尖调节功率，操作灵活； 9.可支持龈上洁治，龈下刮治（最深可达龈下10mm）及其他牙周治疗。可用于洁牙，根管治疗，修复治疗； 二、主要技术参数： 1.电源输入：220V～ 50Hz ,输入功率：38VA 2.输出的尖端主振动偏移（最大值）：90μm 3.输出的尖端振动频率：28kHz±3kHz 4.输出的半偏移力（最大值）：2N 5.尖端输出功率：3W～20W 6.主机保险：T0.5AL250V 7.进水压力:0.1bar~5bar(0.01MPa~0.5MPa) 8.主机重量≤1.8kg 9.外形尺寸≤278mm×182×137mm 10.运行模式：连续运行 11.使用年限：10年
25 | 根管长度测量仪 | 1760 | 10 |  | 17600 | 一、功能参数 1.配有彩色液晶屏，图像清晰，多种颜色清晰指示锉针在根管中的轨迹； 2.基于多频独立网络测量技术，自动校准保证了测量的准确度； 3.锉夹.唇挂钩和探针可高温高压消毒，避免交叉感染； 4.电池可充电，不必反复更换电池； 5.可折叠，方便调整视角；。 二、技术参数 1.电池：3.7V/750mAh 2.电源适配器：~100V-240V 50Hz/60Hz，0.4A Max 3.输出信号电压：≤～200mV 4.输出信号频率：≤8kHz 5.功耗：≤0.5W 6.显示：≥4.5英寸LCD屏 7.声响提示：锉针在距离根尖小于2mm时会有报警声提示
26 | 机用根管马达 | 4000 | 50 |  | 200000 | 1.采用无刷电机； 2.6:1减速比弯机头，360°可旋转； 3.实时反馈技术，对电机输出扭矩实时动态控制； 4.往复模式角度每10°可调； 5、无线手柄； 6、十种自定义程序和内置多种主流锉系统； 7、扭矩和速度范围宽，转速：100--1200rpm，扭矩0.4--5.0Ncm；
27 | 医用冰箱 | 9900 | 2 | 部 | 19800 | 冷藏2-8°容量≥310L
28 | 手持脉氧仪 | 8000 | 3 | 部 | 24000 | 重量： <300g(全配置,含电池) 使用范围：成人 显示屏≥2.4”TFT液晶显示屏 分辨率≥ 320*240 碱性电池，供电时间36h 血氧饱和度规格 测量范围： 0-100% 分辨率： 1% 精确度： ±2%（70-100%，成人，非运动状态） ±3%（70-100%，运动状态） 脉率规格 ▲测量范围： 18-300bpm ▲分辨率： 1bpm ▲精度： ±3bpm（非运动状态） ±5bpm（运动状态） 数据存储 连续监护模式≥96h数据 点测模式≥ 4000条数据 数据导出 接口： 多功能复用接口、红外接口 配置清单： 主机1台 血氧探头1套
29 | 吸痰器 | 2100 | 5 | 部 | 10500 | 1、极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg) 2、负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值 3、抽气速率：≥20 L/min 4、噪声：≤65 dB(A) 5、贮液瓶：1000mL（PC 塑料） 6、电源：AC 100V～240V，50/60Hz；DC 12V 7、输入功率：110VA 8、毛重≤5.5 ㎏
31 | 不锈钢治疗车 | 3500 | 3 | 台 | 10500 | 规格：660×445×765/900mm 台面尺寸：660×445 mm 材质：SUS304不锈钢；板材厚1.0mm； 主管材φ25×1.0mm； 结构与配置： 1、表面静电喷涂；抽屉面板湖绿； 2、两层凹台面厚1.0mm，模具成型；均配3面护栏。 3、正面并列2抽屉；抽屉内为空，抽屉均安装静音伸缩自吸导轨。 4、底部配有四只4吋防缠绕静音轮，其中2轮带刹。 5、底部四立柱配有防撞圈
32 | 抢救车 | 9900 | 1 | 台 | 9900 | 1. 规格：645×500×1030~1110mm，台面尺寸: 645×500mm；材质：SUS304不锈钢及铝合金材质。2. 结构与配置：SUS304不锈钢及铝合金材质，铝合金立柱；色彩:台面米黄色，配备台面软垫；车辆主体，抽屉、侧抽操作板全华瑞红;附件灰白平光； 车体:正面五抽屉；右侧伸缩抽板；.附件:左侧: ABS分隔盒1只、脚踩翻盖污物桶1只；右侧:不锈钢储物篮1只、塑料翻盖污物桶1只、不锈钢氧气瓶挂架1只；背部:可调式除颤仪托盘1只、不锈钢升降输液杆1根、电力插座组1只、CPR抢救板1块;抽屉内部:铝型材积木式任意分隔装置5套；一次性锁扣板锁具1副；四只φ100mm防缠绕聚氨酯静音脚轮（其中两轮带刹），防卷发，抽屉安装静音伸缩自吸导轨。
33 | 冰箱 | 2500 | 2 | 台 | 5000 | ≥100L
34 | 烟雾净化器 | 5000 | 1 | 台 | 5000 | 电源AC220/50 功率145W 风量200m/h 进风口中50mm 净化率>0.3μm99% 噪音<50dBA 外形尺寸≤310*310*410(mm) 重量≤16kg 颜色蓝白
35 | 移动式无影灯 | 1500 | 2 | 台 | 3000 | 灯头尺寸:96*92mm(七孔) 软管尺寸:700*12mm 立杆尺寸:800*32mm 底座尺寸:72*500mm 调光方式:0-12w旋钮无极调光 电压:24V 功 率:12w 色温:5000±200k 灯珠寿命≥10万小时 灯珠数量:7 照度(300mm处):80000lux 整灯高度(灯头拉直):1700mm 整灯重量≤净重3.6kg 电源线长≥1.8m
36 | 多功能电离子手术治疗机 | 3000 | 1 | 台 | 3000 | 1、电源电压:220V±10%，频率 50HZ 2、功率:100W 3、输出电压指示:5~15V 4、主载频率:2MHz 5、工作模式:长火、短火 6、操作方式:长短火切换，可气化、切割、凝固 7、单极治疗手柄:1支,各种治疗头:20支 8、配备皮肤科专用的双极凝固工具 9、体积≤14cmX32cmX32cm 10、重量≤3.5kg
37 | 磨削机 | 1490 | 1 | 套 | 1490 | 1.转速：0-40000转 2.主机+102手柄 3.功率32W 4.最大扭矩280gf.cm 2#4#5#13#打磨头一套
38 | 液氮冷冻枪 | 2600 | 1 | 套 | 2600 | 1、容量≥300ML 2、空重≤0.5KG 出口温度:≥-196℃
39 | 微针 | 1490 | 1 | 套 | 1490 | 1.EMS强度等级 4档 2.调液体输出 3档 3.针调整范围 0-1.0mm 4.L3，8支 3D50个，5D30个
40 | 储存液氮罐 | 6800 | 2 | 个 | 13600 | 几何容积≥31.5L ，空重≤ 12.9kg，口径≥50mm ，高度≥ 670mm 静态蒸发率≤0.12L/d ，静态保存期≥254d 提简外径 ≥38mm 提简高度 ≥120/276mm 提简数量≥ 6ea 细管容量(单层) 0.5ml 792ea 0.25ml 1788sea 细管容量(双层) 0.5ml 1284 ea 0.25ml 2832 ea
41 | 多功能口服药车 | 4800 | 1 | 台 | 4800 | 1、规格：≥690*482*950mm；主要由钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金三角柱四柱承重。2、车体上部：台面大型模具ABS注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，台面不锈钢护栏，护栏高度90mm，台面凹陷使用尺寸：≥610*430*10mm,台面上配透明软玻璃。车体正面：中控锁可旋式，配置四层大小抽屉，三折轻声导轨、第一二层中抽面120mm，内空：≥470*375*110mm＊第三层大抽面≥160mm内空：≥470*375*145mm＊第四层一大抽面≥240mm内空：≥470*375*220mm，其中一只抽屉内透明ABS组合模块化盒子4-6只分别规格：≥117*117*62mm，≥352*117*62mm，≥235*235*62mm，≥235*117*62mm，盒子代表放不同物品；其它抽屉内 3*3分隔片，抽屉镀锌拉手，圆角设计手感舒适，左侧防盗式封口插槽标识牌尺寸：≥75*47mm；左侧：侧挂式置器盒。右侧：翻盖分色垃圾桶≥175*175*280MM，双色用于垃圾分类（黄色医疗废弃物为损伤性垃圾， 绿色生活垃圾为感染性垃圾）；车体底部：四只4寸万向插入式轻声轮，其中两只带刹车功能。
42 | 病历车 | 1800 | 2 | 台 | 3600 | 1. 尺寸规格：≥404×450×1064mm；材质：SUS304不锈钢喷塑及铝合金材质；2. 结构： 3.1、上层台面底面钢板厚1.0mm，抽屉钢板0.7mm，其余钢板厚：0.6mm，三面铝合金封板0.8mm； 3.2、四根立柱为铝合金型材； 3.3、喷涂、单列25格、一抽、带锁、台面米黄＋抽屉湖绿上层台面下一小抽，其下为25格插病历夹座，带锁条； 3.4、四只φ75mm防缠绕聚氨酯静音脚轮（其中两轮带刹），防卷发；抽屉安装静音伸缩自吸导轨。 3.5、四只φ75mm防缠绕聚氨酯静音脚轮（其中两轮带刹），防卷发；抽屉安装静音伸缩自吸导轨。 3.6、车体底部四角安装有强力塑胶防撞角。
43 | 婴幼儿智能体检仪 | 5000 | 1 | 台 | 5000 | 1、整机采取人体工程设计，选用卫生环保塑料，整体成型，决无尖、锐、棱、角而伤害人体，其曲线表面圆润光滑、贴身、亲肤、保温； 2、显控仪表采用≥7英寸彩色背光高亮液晶数码屏，彩色图形评价结果，对所测参数按WHO或中国（2022）等级评价，全屏显示； 3、高精度电子秤称量范围为：0－60kg，称重精度为：±0.05kg，且具有：去皮、置零、校秤、修改、手动或自动锁定重量的功能； 4、两侧护边滑轨上镶嵌高精度1mm刻度尺子，移动挡板可精准读取身高或坐高值, 身高测量范围为：30-115cm，读数精度为：±1mm； 5、产品内置有WHO(2006年)和中国(2022年) 5级、6级评价标准,进行营养评价，可选择使用； 6、具有标准RS-232接口，可与PC机联网通讯。 7、供电电源：电源适配器：交流输入100-240V 直流输出12V/0.6－3A， 8、量板床结构尺寸≥长127cm*宽45cm*高26cm； 9、整机重量：≥13kg；
44 | 便携式吸引器 | 2100 | 4 | 台 | 8400 | 1、极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg) 2、负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值 3、抽气速率：≥20 L/min 4、噪声：≤65 dB(A) 5、贮液瓶：≥1000mL（PC 塑料） 6、电源：AC 100V～240V，50/60Hz；DC 12V 7、输入功率：110VA 8、毛重：≤5.5 ㎏
45 | 转运平车 | 9900 | 1 | 台 | 9900 | 外形尺寸： 1970mm（长）×685(宽) (±5mm) 床高： 509mm（低）— 791mm（高）(±5mm)（从地面离床面板的高度） 床面尺寸： 1970mm（长）×685(宽) (±5mm) 护栏尺寸 1110mm（长）×310mm（高）(±5mm) 护栏升起时离床面高度 270mm(±5mm) 脚轮： 直径150mm的中控轮 背部倾斜: 倾斜角度0-89°±2° 氧气瓶架 内径160mm，高283mm 安全工作载荷 175KG 预期用途 用于运送转移患者 医疗器械分类 I 类 本产品主要框架结构采用五金焊接成型，外型美观、结构坚固。 背部床面板部分可折起角度0-89°±2° 护栏为PP吹塑一体成型。护栏为旋转式翻转护栏。可翻转三个不同方向。 护栏翻转到最高锁住可做防护用。 护栏可90度翻转与床面平行后自锁。 护栏也可翻转180度降于床面板下。 采用中控脚轮； 采用中间导向轮； 摇杆具备自润滑功能，操作轻便灵活，静音耐磨，具备双向到位自保护设计。 床体配备氧气瓶架及锁紧开关； 本车具有导向、背部倾斜、升降之功能。 在车架的四个角分布盐水架孔位，灵活方便。 底盘罩壳可做置物架使用，承重10KG。 床垫：防水、透气、耐磨。
46 | 多功能治疗车 | 8000 | 2 | 台 | 16000 | 1、规格： 645×500×1005/1040mm(台面尺寸：645×500mm)；材质： SUS304不锈钢及铝合金材质；3、结构： 3.1、色彩：台面米黄；车体的左、后、右板灰白平光；抽屉果绿平光； 3.2、配置：台面配2张透明软玻璃垫,一斗两抽，左侧：不锈钢储物篮1只，消洗液瓶架1只，病历夹篮1只；右侧：塑料翻盖污物桶1只，3升锐器盒及挂架1套，压膜带收集盒1只；后部，护士圆凳1只；前部：输液空瓶、空袋收纳盒（500×400×320mm）1只； 3.3、上部箱斗有左侧拉门和右侧拉门各一只，箱斗内有铝片组成积木式小隔间10格；两抽屉内有铝片组成积木式小隔间12格； 3.4、四只φ125mm防缠绕聚氨酯静音脚轮（其中两轮带刹），防卷发，抽屉安装静音伸缩自吸导轨。
47 | 防压疮床垫 | 4380 | 4 | 张 | 17520 | 1.1床垫气条使用材料：优质尼龙复合医用级PVC布料，气条布料厚度：≥0.40mm，气条材料符合生物兼容检测要求1.2气条数量17条，带喷气微孔气条数量8条，两管波动功能 1.3. 床罩为尼龙底席拉链式PU涧棉床罩，床罩材料符合CA117阻燃防火标准 1.4.每套配备用气条1条，最大承受重量150kg 1.5床席具有CPR快速放气功能，头部3条气条保持充气状态 1.6.床席充气后尺寸（长*宽*高）：200*85*12.8CM 1.7.交替波动周期：10-12分钟 1.8主机带快速接头与床席输气管快速接头对接 1.9. 低压报警功能，带静态功能按键 1.10.主机工作电压、频率：220V 50HZ，气泵压力范围：55~120mmHg，气泵流量范围：7~8升/分钟
48 | 电动起立床 | 8700 | 1 | 张 | 8700 | 1、电源：AC220V±22V；50Hz±1Hz。 2、功率：250VA。 3、控制方式：手柄控制； 4、床面尺寸（长宽）：1780×620mm，允差±50mm。 5、床面离地高度：550mm，允差±50mm。 6、外形尺寸（长宽高）：2050×780×840mm，允差±50mm； 7、桌面尺寸（长宽）：700mm×500mm,允差±20mm； ▲8、起立角度：0°～90°连续可调，允差±5°； 9、脚踏板调整角度：背屈最大为20°，跖屈最大为30°，允差±3°。 ▲10、活动脚轮：4个脚轮通过脚踏四联动装置锁定，压下脚踏四联动装置，床架上升，4个脚轮着地，升起脚踏四联动装置，床架下降，4个脚轮升起锁止。 ▲11、电机最大升降推力：8000N。 12、承重：175kg
49 | 火龙罐（小） | 1200 | 1 | 个 | 1200 | 小号： 直径:6cm，高:6cm
50 | 火龙罐（中） | 1200 | 1 | 个 | 1200 | 中号： 直径:7.5cm 高:8cm
51 | 火龙罐（大） | 1200 | 1 | 个 | 1200 | 大号： 直径:9.5cm 高:9cm
52 | 耳穴模型 | 50 | 2 | 个 | 100 | PVC材质
53 | 医用良肢体位垫五件套 | 689 | 2 | 套 | 1378 | 1.产品组成: ①叠枕(波浪枕)约60*70cm 1个； ②半月(月牙)枕:约70*30cm 1个； ③长枕约80*30*10cm 1个； ④小三角枕约20*40*20cm 2个。 2.产品材质：SP-1食品级微型泡模粒子、双面绒速干布、3000#纤维棉、特级平纹布、拉链。 3.产品功能：帮助长期卧床患者，老年人群体防止或对抗痉挛姿势的出现，保护肩关节、防止半脱位，防止骨盆后倾和髋关节外展、外旋，预防褥疮。 4.内部采用SP-1食品级微型泡模粒子、3000#纤维棉，按照精确的比例填充，可以调整由于身体移动导致的受压状态，确保对使用者身体的全面支撑，预防肩关节半脱落，足下垂，内翻等，为进一步康复训练创造有利条件。 5.采用双面绒速干布外套，特级平纹布内套，吸湿性好、透气性强。 6.表面材质为3D立体结构，双面绒材质可以让纤维间留有较多空隙，利于空气流通，透气性强，确保长时间使用依旧保持舒适。 7.外套采用蓝色设计，耐脏性好。 8.能贴合身体曲线，减轻压力点的不适，提高睡眠质量。
54 | 防足下垂护具棉垫型 | 112 | 4 | 个 | 448 | 1.产品尺寸：女款：长29cm*宽23cm*高28cm，男款：长31cm*宽23cm*高30cm 2.产品材质：斜纹棉外套、优质聚氨酯海绵 3.抬高下肢约15度，维持踝关节背屈中立位，有限预防足下垂、深静脉血栓的形成。 4.斜纹棉布套，防静电，透气耐氯，易拆洗；内置防水内套，防液体渗透。 5.优质高弹力聚氨酯减压海绵、U槽设计，舒适耐用。 6.左右脚通用。
55 | 智能测温机器人 | 9980 | 2 | 台 | 19960 | 产品参数 长度 425.5mm 宽度 345mm 高度 1300mm 驱动轮 3寸橡胶轮 主结构材料 钢材 自重 21kg左右 最佳负重 30kg 最大负重 50kg左右 运动模式 手推模式度或独立自动行走模式 可见光相机 分辨率 1080P(200 万像素) 成像器件 1/2.7 英寸 CMOS 最低照度 0.01Lux（彩色模式），0.001Lux（黑白模式） 信噪比 ＞56dB 其它参数 IR-CUT 自动切换,背光补偿，强光抑制，自动白平衡 热成像测温相机 探测器类型 非制冷红外阵列传感器 分辨率 160X120 输出（384*288） 像素元间距 17um 主要工作波段 8～14 um 探测器 NETD ≤60mK （F/1,300K, 50Hz） 帧频 15 Hz 测温数据输出 全幅温度输出 测温范围 20℃～50℃ 视场角（计算值） 40° × 30° 工作温度 0℃~40℃ 每分钟检测人数 150~200人 供电 (5.5V 3A) 测温相机屏幕 15.6寸 广告多功能屏 27寸（触摸或非触摸） 广告主机 CPU RK3399 , 六核Cortex-A17,频率1.8GHz 运行内存（RAM) 4GB 充电桩 自动回充(可选) 支持 直充 支持
56 | 负压吸引器 | 1800 | 1 | 台 | 1800 | 1 、极限负压值:>0.09MPa(680mmHg) 2 、负压调节范围: 0.02MPa(150mmHg~极限负压值 3 、 自由空气流量:>32L/min 4 、噪声:S65dB(A) 5 、贮液瓶:标配 2000mLX2(PC),可选配 2500mLX2(玻璃) 6 、电源:~220V,50Hz 7 、输入功率:180VA 8 、标配 净重≤12.5kg 玻璃瓶配置净重≤14kg
57 | 牙科综合治疗椅 | 9980 | 1 | 台 | 9980 | 1.四孔LED感应灯 2.旋转陶瓷痰盂 3.椭形大副控 4.下托式操作盘
58 | 儿童台式全自动电子血压计 | 2000 | 1 | 台 | 2000 | 1.臂筒式 2.袖带全自动捆绑，伸手即测 3.17-36CM臂围，包容各体型人群 4.血压+房颤+脉波-机三测 5.语音一键开关 5.Type-C充电200次持久续航 6.智能；蓝牙连接，血压数据同步APP
59 | 体重身高测量秤 | 1000 | 1 | 台 | 1000 | 1.最大秤值200KG 2.最小分度值：50G 3.身高两最小分度值0.5cm 4.身高测量范围：70-190（cm） 5.电池续航：≤90天
60 | 检眼镜 | 1500 | 1 | 台 | 1500 | 1、小光斑，大光斑，中心网格，裂隙光斑，无赤滤光， 五种光阑调节 2、24档屈光补偿调节-1-2-3-4-5-6-8-10-12-15-20-25-350 +1+2 +3 +4+5+6+8+10 +12 +15 +20 3、卤钨灯泡
61 | 电耳镜 | 5000 | 1 | 台 | 5000 | 照明光纤 放大倍数 3X 耳套 2.4mm, 3mm, 4mm,5mm
62 | 婴幼儿智能体检仪 | 5000 | 1 | 台 | 5000 | 1、整机采取人体工程设计，选用卫生环保塑料，整体成型，决无尖、锐、棱、角而伤害人体，其曲线表面圆润光滑、贴身、亲肤、保温； 2、显控仪表采用≥7英寸彩色背光高亮液晶数码屏，彩色图形评价结果，对所测参数按WHO或中国（2022）等级评价，全屏显示； 3、高精度电子秤称量范围为：0－60kg，称重精度为：±0.05kg，且具有：去皮、置零、校秤、修改、手动或自动锁定重量的功能； 4、两侧护边滑轨上镶嵌高精度1mm刻度尺子，移动挡板可精准读取身高或坐高值, 身高测量范围为：30-115cm，读数精度为：±1mm； 5、产品内置有WHO(2006年)和中国(2022年) 5级、6级评价标准,进行营养评价，可选择使用； 6、具有标准RS-232接口，可与PC机联网通讯。 7、供电电源：电源适配器：交流输入100-240V 直流输出12V/0.6－3A， 8、量板床结构尺寸≥长127cm*宽45cm*高26cm； 9、整机重量：≥13kg；
63 | 小型治疗车 | 2000 | 3 | 台 | 6000 | 规格：660×445×765/900mm 台面尺寸：660×445 mm 材质：SUS304不锈钢；板材厚1.0mm； 主管材φ25×1.0mm； 结构与配置： 1、表面静电喷涂；抽屉面板湖绿； 2、两层凹台面厚1.0mm，模具成型；均配3面护栏。 3、正面并列2抽屉；抽屉内为空，抽屉均安装静音伸缩自吸导轨。 4、底部配有四只4吋防缠绕静音轮，其中2轮带刹。 5、底部四立柱配有防撞圈
64 | 多功能口服药车 | 4800 | 1 | 台 | 4800 | 1、规格：≥690*482*950mm；主要由钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金三角柱四柱承重。2、车体上部：台面大型模具ABS注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，台面不锈钢护栏，护栏高度90mm，台面凹陷使用尺寸：≥610*430*10mm,台面上配透明软玻璃。车体正面：中控锁可旋式，配置四层大小抽屉，三折轻声导轨、第一二层中抽面120mm，内空：≥470*375*110mm＊第三层大抽面≥160mm内空：≥470*375*145mm＊第四层一大抽面≥240mm内空：≥470*375*220mm，其中一只抽屉内透明ABS组合模块化盒子4-6只分别规格：≥117*117*62mm，≥352*117*62mm，≥235*235*62mm，≥235*117*62mm，盒子代表放不同物品；其它抽屉内 3*3分隔片，抽屉镀锌拉手，圆角设计手感舒适，左侧防盗式封口插槽标识牌尺寸：≥75*47mm；左侧：侧挂式置器盒。右侧：翻盖分色垃圾桶≥175*175*280MM，双色用于垃圾分类（黄色医疗废弃物为损伤性垃圾， 绿色生活垃圾为感染性垃圾）；车体底部：四只4寸万向插入式轻声轮，其中两只带刹车功能。
65 | 病历车 | 1800 | 1 | 台 | 1800 | 1. 尺寸规格：≥404×450×1064mm；材质：SUS304不锈钢喷塑及铝合金材质；2. 结构： 3.1、上层台面底面钢板厚1.0mm，抽屉钢板0.7mm，其余钢板厚：0.6mm，三面铝合金封板0.8mm； 3.2、四根立柱为铝合金型材； 3.3、喷涂、单列25格、一抽、带锁、台面米黄＋抽屉湖绿上层台面下一小抽，其下为25格插病历夹座，带锁条； 3.4、四只φ75mm防缠绕聚氨酯静音脚轮（其中两轮带刹），防卷发；抽屉安装静音伸缩自吸导轨。 3.5、四只φ75mm防缠绕聚氨酯静音脚轮（其中两轮带刹），防卷发；抽屉安装静音伸缩自吸导轨。 3.6、车体底部四角安装有强力塑胶防撞角。
66 | 婴幼儿智能体检仪 | 5000 | 1 | 台 | 5000 | 1、整机采取人体工程设计，选用卫生环保塑料，整体成型，决无尖、锐、棱、角而伤害人体，其曲线表面圆润光滑、贴身、亲肤、保温； 2、显控仪表采用≥7英寸彩色背光高亮液晶数码屏，彩色图形评价结果，对所测参数按WHO或中国（2022）等级评价，全屏显示； 3、高精度电子秤称量范围为：0－60kg，称重精度为：±0.05kg，且具有：去皮、置零、校秤、修改、手动或自动锁定重量的功能； 4、两侧护边滑轨上镶嵌高精度1mm刻度尺子，移动挡板可精准读取身高或坐高值, 身高测量范围为：30-115cm，读数精度为：±1mm； 5、产品内置有WHO(2006年)和中国(2022年) 5级、6级评价标准,进行营养评价，可选择使用； 6、具有标准RS-232接口，可与PC机联网通讯。 7、供电电源：电源适配器：交流输入100-240V 直流输出12V/0.6－3A， 8、量板床结构尺寸≥长127cm*宽45cm*高26cm； 9、整机重量：≥13kg；
67 | 便携式吸引器 | 2100 | 4 | 台 | 8400 | 1、极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg) 2、负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值 3、抽气速率：≥20 L/min 4、噪声：≤65 dB(A) 5、贮液瓶：≥1000mL（PC 塑料） 6、电源：AC 100V～240V，50/60Hz；DC 12V 7、输入功率：110VA 8、毛重：≤5.5 ㎏
68 | 转运平车 | 9900 | 1 | 台 | 9900 | 外形尺寸： 1970mm（长）×685(宽) (±5mm) 床高： 509mm（低）— 791mm（高）(±5mm)（从地面离床面板的高度） 床面尺寸： 1970mm（长）×685(宽) (±5mm) 护栏尺寸 1110mm（长）×310mm（高）(±5mm) 护栏升起时离床面高度 270mm(±5mm) 脚轮： 直径150mm的中控轮 背部倾斜: 倾斜角度0-89°±2° 氧气瓶架 内径160mm，高283mm 安全工作载荷 175KG 预期用途 用于运送转移患者 医疗器械分类 I 类 本产品主要框架结构采用五金焊接成型，外型美观、结构坚固。 背部床面板部分可折起角度0-89°±2° 护栏为PP吹塑一体成型。护栏为旋转式翻转护栏。可翻转三个不同方向。 护栏翻转到最高锁住可做防护用。 护栏可90度翻转与床面平行后自锁。 护栏也可翻转180度降于床面板下。 采用中控脚轮； 采用中间导向轮； 摇杆具备自润滑功能，操作轻便灵活，静音耐磨，具备双向到位自保护设计。 床体配备氧气瓶架及锁紧开关； 本车具有导向、背部倾斜、升降之功能。 在车架的四个角分布盐水架孔位，灵活方便。 底盘罩壳可做置物架使用，承重10KG。 床垫：防水、透气、耐磨。
69 | 多功能治疗车 | 8000 | 2 | 台 | 16000 | 1、规格： 645×500×1005/1040mm(台面尺寸：645×500mm)；材质： SUS304不锈钢及铝合金材质；3、结构： 3.1、色彩：台面米黄；车体的左、后、右板灰白平光；抽屉果绿平光； 3.2、配置：台面配2张透明软玻璃垫,一斗两抽，左侧：不锈钢储物篮1只，消洗液瓶架1只，病历夹篮1只；右侧：塑料翻盖污物桶1只，3升锐器盒及挂架1套，压膜带收集盒1只；后部，护士圆凳1只；前部：输液空瓶、空袋收纳盒（500×400×320mm）1只； 3.3、上部箱斗有左侧拉门和右侧拉门各一只，箱斗内有铝片组成积木式小隔间10格；两抽屉内有铝片组成积木式小隔间12格； 3.4、四只φ125mm防缠绕聚氨酯静音脚轮（其中两轮带刹），防卷发，抽屉安装静音伸缩自吸导轨。
70 | 便携式血氧仪 | 1000 | 2 | 个 | 2000 | 腕式脉搏血氧仪产品参数: *1、精准监测，符合监护级精度标准.血氧测量范围:测量和显示范围为35%~100%，在70%~100%范围内，测量精度为±2%。 △2、脉率测量范围:测量和显示范围30bpm~250bpm，测量精度为±2bpm。 3、PI灌注指数测量值:显示范围[0.02~ 20.0] △4、持久续航;充电续航时间:15h 5、防护等级：IP22 6、产品尺寸：42mmx46mmx16mm 7、产品组成：由主机、指套式血氧探头、腕带、TYPE-C 充电线组成。 8、屏幕尺寸：1.3英寸LCD屏幕，直观显示 9、有自动关机功能 △10、蓝牙传输 11、充电输入电压和电流DC5V(-0.5,0.5V),1A 12、材质：柔性硅胶指套;全天候舒适佩戴,睡眠期间不易脱落 13、动态抗干扰，运动补偿算法，适用于运动、日常活动
71 | 晨间护理车 | 3000 | 1 | 个 | 3000 | 规格: 585～945×460×815/930mm 凹陷台面尺寸：475×460 mm 材质: SUS304不锈钢及高强度铝合金型材；板材厚1.0mm；主管材：φ25×1.0mm 结构与配置： 1、表面静电喷涂；台面温馨米黄，抽屉湖绿。 2、上层台面配有软水晶玻璃PVC；车体右侧配有蓝色污物袋（共2只，替换使用）；污物袋材质为易于清洁、防水布料；右侧为折叠式，在不使用时，可将其折叠起来，节省放置空间。 3、共3层，顶部台面下方配有1层抽屉，抽屉内为空；抽屉均安装静音伸缩自吸导轨。 4、底部配有四只4吋防缠绕静音轮，其中2轮带刹。 5、底部四角安装防撞角。
72 | 电子血压计 | 500 | 2 | 个 | 1000 | 1：显示方式:LCD显示: 2：测量方法:LCD显示 3：压力测量范围:(0 ~300)mmHg/(0.0~40.0)kPa: 4：静态压力示值最大允许误差:±3mmHg(+0.4kPa) 5：脉搏测量范围:40~199次/分钟 脉搏测量精度:±2次/min或±2% 6：适用的臂围:22cm~36cm: 7：按运行模式分类: 连续运行 8：按防电击类型分类：II类设备: 9：按防电击的程度分类：BF型应用部分 适合富氧环境下使用：不适合 进液防护程度分类：IP21 电磁兼容性：1组，A类设备 10：排气方式：自动快速排气
73 | 大轮椅 | 800 | 1 | 台 | 800 | 1、车轮着地性:除提升车轮外的所有车轮必须平稳着地 2、静态稳定性:纵向≥10°，侧向≥15° 3、驻坡性能:≥8° 4、滑行偏移量:≤350mm 5、最小回转半径:≤850mm 6、最小换向宽度:≤1500mm 7、使用期限: 5年(前轮、 后轮、座垫、背垫等易耗品除外)
74 | 取血箱 | 500 | 1 | 个 | 500 | 定制
75 | 开口器 | 100 | 1 | 台 | 100 | 130
76 | 移动输液架 | 1000 | 5 | 台 | 5000 | 规格：535×535×1480~2000mm 材质：SUS304不锈钢 结构与配置： 1、底架四轮，扁管底座，立柱为不锈钢圆管制作。 2、伸缩杆配单点锁紧旋钮。 3、高度调节范围1240~2000mm。 4、两个挂钩，4个脚轮，带扶手。
77 | 治疗盘 | 100 | 6 | 个 | 600 | 300×198×50，四孔，配瓶
78 | 喉镜 | 1000 | 2 | 个 | 2000 | 1、喉镜片采用 304 不锈钢制造而成，镜片设计符合人体工程学，便于操作。 2.发光方式:LED灯泡，通过光导纤维冷光源导光。LED灯泡置于手柄前部,使 用寿命长。 3.光纤管无需拆卸，可直接使用 134°C进行高温消毒，减少了交叉感染的可能性 4.窥视片长度: MAC 4 160mm16mm，MAC 3 130mm13mm，MAC 2 100mm10mm，MIL 00 65mm士6. 5mn, MIL0 75mm7.5mm,MIL 1 105mm士10.5mm, MAC1 90mm士9mm,MAC0 75mm士7.5mm 5.手柄直径:标准手柄 28.5mm，标准手柄18.5mm 6.光纤照明度:2500LUX
79 | 体温枪 | 400 | 2 | 个 | 800 | 产品用途及试用范围本产品通过采集人体额头发出的红外热辐射被动感测出人体体温。适用人群包括婴儿、儿童和成人。预期用途本产品用于测量人体额头温度。禁忌症无技术参数电源DC 3V (-10%,+5%)测量范围32.0℃ ～43.0℃显示分辨力0.1℃测量准确度35.0℃～42.0℃以内±0.2℃32.0℃～34.9℃和42.1℃～43.0℃范围内为±0.3℃按防电击类型分类内部电源供电设备按防电击的程度分类BF型应用部分按运行模式分类连续运行温度单位摄氏度℃/华氏度℉按对防进液的防护程度分类IP20(可防止直径大于等于12.5mm的固体异物进入，对进液无防护)按在与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用时的安全程度分类非AP/APG设备产品尺寸142×40×42(mm)产品重量约69g(不包含电池)产品记忆组数10组配置清单机器说明书快速操作指南2节7号碱性电池
80 | 简易复苏囊 | 1600 | 3 | 个 | 4800 | 1.材质：SI 型 2.球囊容量 1630ml； 3.硅胶分体式面罩 4#； 3.2000ml 容量储气袋； 4.氧气管 2 米； 5.标准病人阀接头直径：15/22mm； 6.材料符合 ISO 生物相容性要 求；
81 | 治疗盘（大) | 150 | 2 | 个 | 300 | 400×300×33
82 | 换药碗 | 40 | 4 | 个 | 160 | Ф160
83 | 电子体温计 | 100 | 25 | 个 | 2500 | 额定电压:DC1.5V 允差: -10%~+5% 运行模式:连续运行 防电击类型:内部电源供电设备 感温部:热敏式电阻体温显示及分辨力:数字显示、0.1C防进液程度: IPX0防电击的程度分类: B型应用部分欠电池寿命:约1000次(实测5~10分钟/次)测量方式: 实测 非AP/APG设备(不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备) 显示范围(测量范围): 32.0C ~42.9C 测量时间:体温计测量时间不应长于10分钟 运输及贮存条件: 环境温度范围:-20℃ ~ +55℃ 相对湿度范围:10%RH~ 85%RH 大气压力范围:50kPa ~ 106kPa 正常工作条件: 环境温度范围:5℃~40℃ 相对湿度范围:30%RH~85%RH 大气压力范围: 70kPa ~ 106kPa 温度单位:摄氏度(℃) 记忆功能:记忆上次测量值 本体重量:约13.0克 外形尺寸:约136mm x 20mmx 14mm(长x宽x高)
84 | 血压计（水银） | 400 | 1 | 个 | 400 | 1.血压计（水银） 2、功能：供测量人体血压用。 3、主要参数： 1)血压计的其测量范围为0~40kPa(0~300mmHg)。 2)血压计采用双刻度（千帕斯卡和毫米汞柱两种计量单位）标尺最小分度值为0.5kPa。 3)血压计的贮汞瓶与大气相通后，汞柱凸面应与零位线相切，允许误差为±0.2kPa(±1.5mmHg)。 4)血压计示值允许基本误差为±0.5kPa。 5)血压计应有良好的气密性。 6)血压计的贮汞瓶应装有通气性能良好的阻汞器，汞柱升降应灵敏。 7)血压计不应漏汞
85 | 听诊器 | 50 | 10 | 个 | 500 | 多功能式听诊器
86 | 急救车 | 9900 | 1 | 台 | 9900 | 1. 规格：645×500×1030~1110mm，台面尺寸: 645×500mm；材质：SUS304不锈钢及铝合金材质。2. 结构与配置：SUS304不锈钢及铝合金材质，铝合金立柱；色彩:台面米黄色，配备台面软垫；车辆主体，抽屉、侧抽操作板全华瑞红;附件灰白平光； 车体:正面五抽屉；右侧伸缩抽板；.附件:左侧: ABS分隔盒1只、脚踩翻盖污物桶1只；右侧:不锈钢储物篮1只、塑料翻盖污物桶1只、不锈钢氧气瓶挂架1只；背部:可调式除颤仪托盘1只、不锈钢升降输液杆1根、电力插座组1只、CPR抢救板1块;抽屉内部:铝型材积木式任意分隔装置5套；一次性锁扣板锁具1副；四只φ100mm防缠绕聚氨酯静音脚轮（其中两轮带刹），防卷发，抽屉安装静音伸缩自吸导轨。
87 | 儿童轮椅 | 800 | 1 | 台 | 800 | 主要技术参数： 1.总长≤97cm；总宽≤52.5cm；总高：≤89cm 2.折叠宽度：≤29cm；靠背高度：≤44cm；座位深度：≤36cm；座位宽度：≤35cm 3.前轮直径：≤15cm；后轮直径：≤58cm 4.最大载荷：≤100kg；净重量：≤13kg 车架： 选用高强度铝合金材料，管径Ø25mm，厚度2.5mm；车架表面彩色喷涂处理；靠背可后折，整车可折叠； 前轮： 6寸塑料轮毂配高品质实心橡胶轮胎；铝质前轮叉一体压铸成型； 后轮： 22寸充气轮；铝合金轮框，采用钢质辐条；配有驱动轮椅用的铝合金手轮； 刹车： 带防护罩的金属手动驻刹； 座靠垫： 面料选用优质高强度牛津布，透气防滑，内含帆布内套的组合车缝结构，抗拉强度高；配有独立海棉软垫； 扶手： 采用活动后翻式扶手，配置PU扶手垫； 护板： 选用塑料护板； 脚托： 脚托支架可旋转及拆装；配置高强度铝合金脚踏板；座面与脚踏板距离可大幅度调整，适合儿童生长发育较快的调整需求；
89 | 急救吸引器（交/直流）（壁挂） | 1800 | 2 | 台 | 3600 | 1、极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg) 2、负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值 3、抽气速率：≥20 L/min 4、噪声：≤65 dB(A) 5、贮液瓶：≥1000mL（PC 塑料） 6、电源：AC 100V～240V，50/60Hz；DC 12V 7、输入功率：110VA 8、毛重：≤5.5 ㎏
90 | 小型精准电子秤（食物） | 70 | 1 | 台 | 70 | 量程500k
91 | 小型精准电子秤（大小便） | 70 | 1 | 台 | 70 | 量程500k
92 | 小型治疗车 | 2000 | 2 | 台 | 4000 | 规格：660×445×765/900mm 台面尺寸：660×445 mm 材质：SUS304不锈钢；板材厚1.0mm； 主管材φ25×1.0mm； 结构与配置： 1、表面静电喷涂；抽屉面板湖绿； 2、两层凹台面厚1.0mm，模具成型；均配3面护栏。 3、正面并列2抽屉；抽屉内为空，抽屉均安装静音伸缩自吸导轨。 4、底部配有四只4吋防缠绕静音轮，其中2轮带刹。 5、底部四立柱配有防撞圈
93 | 抢救车 | 9900 | 1 | 台 | 9900 | 1. 规格：645×500×1030~1110mm，台面尺寸: 645×500mm；材质：SUS304不锈钢及铝合金材质。2. 结构与配置：SUS304不锈钢及铝合金材质，铝合金立柱；色彩:台面米黄色，配备台面软垫；车辆主体，抽屉、侧抽操作板全华瑞红;附件灰白平光； 车体:正面五抽屉；右侧伸缩抽板；.附件:左侧: ABS分隔盒1只、脚踩翻盖污物桶1只；右侧:不锈钢储物篮1只、塑料翻盖污物桶1只、不锈钢氧气瓶挂架1只；背部:可调式除颤仪托盘1只、不锈钢升降输液杆1根、电力插座组1只、CPR抢救板1块;抽屉内部:铝型材积木式任意分隔装置5套；一次性锁扣板锁具1副；四只φ100mm防缠绕聚氨酯静音脚轮（其中两轮带刹），防卷发，抽屉安装静音伸缩自吸导轨。
94 | 抢救车吸痰器 | 2100 | 1 | 台 | 2100 | 1、极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg) 2、负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值 3、抽气速率：≥20 L/min 4、噪声：≤65 dB(A) 5、贮液瓶：1000mL（PC 塑料） 6、电源：AC 100V～240V，50/60Hz；DC 12V 7、输入功率：110VA 8、毛重：5.5 ㎏ 9、外包装尺寸：41 ㎝×20.5 ㎝×42 ㎝
95 | 病人平车 | 7000 | 1 | 台 | 7000 | 外形尺寸： 1970mm（长）×685(宽) (±5mm) 床高： 509mm（低）— 791mm（高）(±5mm)（从地面离床面板的高度） 床面尺寸： 1970mm（长）×685(宽) (±5mm) 护栏尺寸 1110mm（长）×310mm（高）(±5mm) 护栏升起时离床面高度 270mm(±5mm) 脚轮： 直径150mm的中控轮 背部倾斜: 倾斜角度0-89°±2° 氧气瓶架 内径160mm，高283mm 安全工作载荷 175KG 预期用途 用于运送转移患者 医疗器械分类 I 类 本产品主要框架结构采用五金焊接成型，外型美观、结构坚固。 背部床面板部分可折起角度0-89°±2° 护栏为PP吹塑一体成型。护栏为旋转式翻转护栏。可翻转三个不同方向。 护栏翻转到最高锁住可做防护用。 护栏可90度翻转与床面平行后自锁。 护栏也可翻转180度降于床面板下。 采用中控脚轮； 采用中间导向轮； 摇杆具备自润滑功能，操作轻便灵活，静音耐磨，具备双向到位自保护设计。 床体配备氧气瓶架及锁紧开关； 本车具有导向、背部倾斜、升降之功能。 在车架的四个角分布盐水架孔位，灵活方便。 底盘罩壳可做置物架使用，承重10KG。 床垫：防水、透气、耐磨。
96 | 治疗车 | 3500 | 3 | 辆 | 10500 | 规格：620×480×895/975mm 台面尺寸：620×480mm 外形尺寸：662×525×975 mm 材质：SUS304不锈钢及高强度铝合金型材。 结构与配置： 1、表面静电喷涂，台面温馨米黄，抽屉湖绿；台面上配有PVC软玻璃。 2、台面配有3面不锈钢护栏及软水晶玻璃PVC；左侧：不锈钢手消架1只；正面：2只旋转污物桶； 3、正面1层抽屉；抽屉内配可调节药盘；抽屉均安装静音伸缩自吸导轨。 4、底部配有四只4吋防缠绕静音轮，其中2轮带刹。 5、底部四角安装防撞角。
97 | 轮椅 | 800 | 1 | 个 | 800 | 1、车轮着地性:除提升车轮外的所有车轮必须平稳着地 2、静态稳定性:纵向≥10°，侧向≥15° 3、驻坡性能:≥8° 4、滑行偏移量:≤350mm 5、最小回转半径:≤850mm 6、最小换向宽度:≤1500mm 7、使用期限: 5年(前轮、 后轮、座垫、背垫等易耗品除外)
98 | X射线胶片观察灯 | 4000 | 2 | 台 | 8000 | 1.观片灯采用LED背光源技术， 2. 采用领先的LED背光源技术，阅片区域无暗区，观察屏亮度均匀性大于90%。 ▲3. 光源类型: 超亮LED;色温：6500K以上;寿命≥10万小时。 4. 电源、电压、频率: 内置式电源；AC90V～240V，50/60Hz。 ▲5. 夹片装置:不锈钢圆柱斜滚压紧式夹片装置叠加磁力吸附，插片轻松，夹片牢固、取片容易。 6观片灯尺寸 ▲厚度 ：4CM，让内部电源板及LED灯有充足空间可以散热，延长产品寿命 外型尺寸：单联：425×540×40MM 有效观片灯屏幕：单联≥365×425MM， 7. 高贵大方的外观设计，面框采用特制电泳铝型材、塑料合金等新型材料制造。 8. 符合国家X线胶片观察灯YY/T0610-2007强制性亮度、均匀性、稳定性、色温等标准。 9. 带旋钮调光功能,每联独立控制,每联带有自动插片功能,观察屏幕亮度调节范围:300cd/m2 -4000 cd/m2以上，观片灯侧边有控制总电源开关。 10.6500K白色偏微蓝的色温，更适合于阅读和诊断胶片。 11.适用于：普通模拟X线胶片、高密度数字X线胶片、钼靶乳腺医用胶片
99 | 药杯 | 16 | 10 | 个 | 160 | 50×50
100 | 治疗碗 | 29 | 20 | 个 | 580 | Ф160
101 | 显微持针器 | 1000 | 5 | 把 | 5000 | 180×1，弯型，自锁，镶合金片
102 | 弯盘 | 276 | 20 | 个 | 5520 | 190×115×25，浅型
103 | 12.5布巾钳 | 107 | 30 | 把 | 3210 | 110，尖头
104 | 12.5cm手外蚊钳 | 131 | 30 | 把 | 3930 | 125，弯蚊，全齿，精细
105 | 14cm持针器 | 88 | 10 | 把 | 880 | 140，直，粗针
106 | 14cm组织剪 | 72 | 10 | 把 | 720 | 140，弯
107 | 14cm直剪 | 72 | 10 | 把 | 720 | 140，直
108 | 14cm整形无齿镊 | 59 | 20 | 把 | 1180 | 125×1.6，直，有齿
109 | 14cm整形有齿镊 | 59 | 20 | 把 | 1180 | 125，直，1×2钩
110 | 14cm弯血管钳 | 92 | 20 | 把 | 1840 | 140，弯，全齿
111 | 14cm直血管钳 | 92 | 20 | 把 | 1840 | 140，直，全齿
112 | 14cm镶片持针器 | 852 | 10 | 把 | 8520 | 140，直窄，无损伤针，镶片0.2
113 | 16cm镶片持针器 | 852 | 10 | 把 | 8520 | 160，直窄，无损伤针，镶片0.2
114 | 10cm眼科弯剪 | 62 | 10 | 把 | 620 | 100，直尖
115 | 10cm眼科直剪 | 62 | 10 | 把 | 620 | 100，弯尖
116 | 针盒 | 20 | 20 | 个 | 400 | 10cm
117 | 钢尺 | 30 | 10 | 把 | 300 | 300
118 | 两齿拉钩 | 198 | 10 | 支 | 1980 | 170×0.8×6，钝，双齿
119 | 五官剥离子 | 123 | 10 | 把 | 1230 | 190×3×3，双头，弯
120 | 3mm胸腔吸引头 | 600 | 10 | 根 | 6000 | 270×Φ3，可控缩口
121 | 眼科测量尺 | 50 | 10 | 把 | 500 | 0-20，直
122 | 眼科持针器(弯) | 476 | 5 | 把 | 2380 | 140×0.8，弯型
123 | 显微结膜剪 | 341 | 5 | 把 | 1705 | 115×21，微弯，钝头
124 | 四爪皮肤拉钩 | 200 | 5 | 把 | 1000 | 250×65×42，扁柄，四爪，钝，深部
125 | 五爪皮肤拉钩 | 200 | 5 | 把 | 1000 | 250×65×54，扁柄，五爪，钝，深部
126 | 活检钳HBH080 | 600 | 3 | 把 | 1800 | 140×70°，管式，角弯，长圆头，竖开
127 | 活检钳（直） | 600 | 3 | 把 | 1800 | 160×3，盖板式，直形
128 | ZF2217RN显微血管吻合牵线夹 | 41 | 4 | 把 | 164 | 25×1，直头，圆尾11
129 | ZF100RN显微组织剪 | 461 | 2 | 把 | 922 | 140，直型，簧式，圆柄
130 | ZF101RN显微组织剪 | 476 | 2 | 把 | 952 | 140，弯型，簧式，圆柄
131 | ZF236RN显微持针钳 | 476 | 2 | 把 | 952 | 140×0.4，直型，簧式
132 | ZF237RN显微持针钳 | 476 | 2 | 把 | 952 | 140×0.4 弯型，叠鳃，簧式
133 | ZC053RN精细手术剪 | 159 | 2 | 把 | 318 | 105，右角弯，圆，小血管
134 | ZC054RN精细手术剪 | 159 | 2 | 把 | 318 | 125，直窄头，小血管
135 | ZF2209RN辅助夹持镊 | 126 | 2 | 把 | 252 | 100×4，直
136 | ZF2234显微冲洗吸引管 | 90 | 4 | 根 | 360 | 75×1.2
137 | ZF2217RN显微血管吻合牵线夹 | 41 | 4 | 把 | 164 | 25×1，直头，圆尾11
138 | ZD291RN显微镊 | 446 | 2 | 把 | 892 | 160×0.15，直型，圆柄
139 | ZD349RN显微镊 | 446 | 2 | 把 | 892 | 160×0.3，直型，圆柄
140 | ZD348RN显微镊 | 446 | 2 | 把 | 892 | 160×0.3，弯型，圆柄
141 | ZD347RN显微镊 | 446 | 2 | 把 | 892 | 160×0.3，直型，平台，圆柄
142 | 14cm整形有齿镊 | 25 | 20 | 把 | 500 | 125，直，1×2钩
143 | 14cm整形无齿镊 | 25 | 20 | 把 | 500 | 125×1.6，直，有齿
144 | 170两齿拉钩 | 90 | 10 | 把 | 900 | 170×0.8×6，钝，双齿
145 | 14cm布巾钳 | 78 | 40 | 把 | 3120 | 140，尖头
146 | 神经剥离子 | 200 | 10 | 把 | 2000 | 240×5
147 | 显微直剪ZF100 | 312 | 2 | 把 | 624 | 140，直型，簧式，圆柄
148 | 14cm显微持针器ZF2602 | 300 | 2 | 把 | 600 | 140×0.4，直型
149 | 显微持针器ZF129T | 512 | 2 | 把 | 1024 | 140×0.6，直型，带剪
150 | 显微钩ZT098 | 125 | 2 | 把 | 250 | 130×Ф0.7×4，角弯90°，钝头
151 | 手外蚊钳直 | 131 | 10 | 把 | 1310 | 125，弯蚊，全齿，精细
152 | 精细无齿镊 | 25 | 20 | 把 | 500 | 140，直，精细型
153 | 显微弯剪ZF2677 | 631 | 2 | 把 | 1262 | 140，弯型，带齿，簧式，圆柄
154 | 16cm显微持针器（带锁）ZF2620 | 500 | 2 | 把 | 1000 | 160×0.4，自锁，直型
155 | 皮肤拉钩Z0353 | 150 | 2 | 把 | 300 | 150，锐，单齿
156 | 吸引器Z0532(有芯) | 312 | 4 | 把 | 1248 | 130×Φ2.5×55°×78
157 | 整形有齿镊ZD668 | 150 | 4 | 把 | 600 | 125×0.6，直，有钩，精细型
158 | 镶片持针器 | 980 | 10 | 把 | 9800 | 160，直窄，无损伤针，镶片0.2
159 | 取瘤镊ZF1206RN | 620 | 10 | 把 | 6200 | 200×5，枪状，直型，匙形
160 | 显微无损失镊1 | 600 | 10 | 把 | 6000 | 180×1.2，直型，1×2凹凸齿，圆柄
161 | 显微无齿镊 | 1300 | 4 | 把 | 5200 | 160×0.4，弯型，平台，圆柄
162 | 显微无损伤镊2 | 1500 | 4 | 把 | 6000 | 180×0.4，直型，平台，圆柄
163 | 单钩 | 1200 | 10 | 把 | 12000 | 160×3，锐，单钩
164 | 显微直剪 | 500 | 10 | 把 | 5000 | 160，弯型，簧式
165 | 显微弯剪 | 500 | 10 | 把 | 5000 | 160，直型，簧式
166 | 精细弯剪 | 1200 | 4 | 把 | 4800 | 160，直型
167 | 双头拉钩 | 1000 | 10 | 把 | 10000 | 双头
168 | 剥离子 | 500 | 10 | 把 | 5000 | 180×4×5，弯/弯，双头
169 | 显微无损伤镊 | 1000 | 10 | 把 | 10000 | 180×1.2，直型，1×2凹凸齿，圆柄
170 | 精细弯剪 | 500 | 10 | 把 | 5000 | 160，直型，簧式
171 | 短双极电凝 | 8000 | 4 | 套 | 32000 | 330×Ф5
172 | 双极电凝导线 | 1000 | 4 | 根 | 4000 | 3000
173 | 单极电凝导线 | 2000 | 4 | 根 | 8000 | 3000
174 | 上颌窦拉钩 | 300 | 10 | 把 | 3000 | 170×30，下颌下缘
175 | 双侧精密器械盒 | 3000 | 10 | 个 | 30000 | 550×250×145
176 | 双侧腔镜器械框 | 1400 | 10 | 个 | 14000 | 550×250×105
177 | 带盖精密消毒器械框 | 1500 | 10 | 个 | 15000 | 210×150×40
178 | 小号带盖精密消毒器械框 | 1200 | 10 | 个 | 12000 | 150×70×40
179 | 身高体重秤 | 4600 | 1 | 个 | 4600 | 1、最大称量：200kg 2、显示分度值：50g 3、最小称量：1kg 4、没人称重，1分钟自动息屏（有“请上称”定时语音提示，可设置“关闭”和“打开”） 5、身高测量范围：50cm～200cm 6、身高测量分度值：0.1cm 7、自动显示体重指数（BMI） 8、易装纸热敏打印机 9、7吋真彩色大显示屏（触摸屏） 10、可根据客户需求增设蓝牙功能 11、工作环境：0℃～40℃，湿度≤90% 12、储存环境：-10℃～50℃，湿度≤90% 13、电源：外接12V4A适配器
180 | 急救吸引器（交/直流） | 1800 | 4 | 个 | 7200 | 1 、极限负压值:>0.09MPa(680mmHg) 2 、负压调节范围: 0.02MPa(150mmHg~极限负压值 3 、 自由空气流量:>32L/min 4 、噪声:S65dB(A) 5 、贮液瓶:标配 2000mLX2(PC),可选配 2500mLX2(玻璃) 6 、电源:~220V,50Hz 7 、输入功率:180VA 8 、标配 净重≤12.5kg 玻璃瓶配置净重≤14kg
181 | 铲式担架 | 1500 | 2 | 个 | 3000 | 铲 式：2040mm×440mm×70mm铲式担架采用分离型刚性结构，转送骨折及重伤病员。两端设有离合装置，使担架分离成左右两部分。在不移动病人的情况下，迅速将病人铲入或从病人体下抽出担架。担架长度根据人身长可作随意调节。担架一端（脚部）采用窄框架结构。
182 | 喉镜 | 3000 | 4 | 个 | 12000 | 1、喉镜片采用 304 不锈钢制造而成，镜片设计符合人体工程学，便于操作。 2.发光方式:LED灯泡，通过光导纤维冷光源导光。LED灯泡置于手柄前部,使 用寿命长。 3.光纤管无需拆卸，可直接使用 134°C进行高温消毒，减少了交叉感染的可能性 4.窥视片长度: MAC 4 160mm16mm，MAC 3 130mm13mm，MAC 2 100mm10mm，MIL 00 65mm士6. 5mn, MIL0 75mm7.5mm,MIL 1 105mm士10.5mm, MAC1 90mm士9mm,MAC0 75mm士7.5mm 5.手柄直径:标准手柄 28.5mm，标准手柄18.5mm 6.光纤照明度:2500LUX
183 | 便携式吸痰器 | 1800 | 2 | 个 | 3600 | 1 、极限负压值:>0.09MPa(680mmHg) 2 、负压调节范围: 0.02MPa(150mmHg~极限负压值 3 、 自由空气流量:>32L/min 4 、噪声:S65dB(A) 5 、贮液瓶:标配 2000mLX2(PC),可选配 2500mLX2(玻璃) 6 、电源:~220V,50Hz 7 、输入功率:180VA 8 、外包装尺寸: 45cmx52cmx58cm 9 、标配 毛重:15Kg 净重: 12.5kg 玻璃瓶配置毛重:16.5Kg 净重: 14kg
184 | 鼓风干燥箱 | 8000 | 2 | 个 | 16000 | 2电源电压 AC220V 3控温范围 RT+10～200℃/RT+10～250℃（需订货说明） 4恒温波动度 ±1.0℃ 5温度分辨率 0.1℃ 6温度均匀度 ±3%（测试点为100℃） 7工作环境温度 +5～40℃ 8输入功率 1550W 9容积 80L 10内胆尺寸（mm）W×D×H 450×400×450 11外形尺寸（mm）W×D×H 740×530×630 12载物托架（标配） 2块 13定时范围 0~9999min
185 | 红外耳温计 | 3500 | 2 | 个 | 7000 | 1、正常环境: 环境温度范围:+10℃~+40℃ 相对湿度:≤85% 大气压力:70kPa~106kPa 2、运输贮存环境: 环境温度范围:-20℃~+55℃ 相对湿度:≤85% 大气压力:70kPa~106kPa 3、电源:DC3V(-10%，+5%)，2节7号碱性电池 4、测量范围:34.0℃~42.2℃ 5、温度单位:摄氏度℃/华氏度 6、分辨率:0.1℃ 7、温度测量最大允许误差: 在35.0℃~42.0℃的温度显示范围内为±0.2℃;在35.0℃~42.0℃的温度显示范围外为0.3℃。 8、每次测量时间间隔≤12s 9、自动关机时间:60s±10s 10、测量时间:≤2s 11、按防电击类型分类:内部电源供电设备 12、按防电击的程度分类:B型应用部分 13、按对防进液的防护程度分类:IPX0(无防护) 14、运行模式:连续运行 15、按在与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用时的安全程度分类:非APIAPG设备 16、产品尺寸:145mmx37mmx57mm(耳式体温计YHT101)，143mmx39mmx57mm(耳式体温计 YHT200) 17、产品重量:约62g(耳式体温计YHT101，不包含电池)，约73g(耳式体温计YHT200，不包含电池)
186 | 便携式急救吸引器 | 2100 | 2 | 个 | 4200 | 1、极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg) 2、负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值 3、抽气速率：≥20 L/min 4、噪声：≤65 dB(A) 5、贮液瓶：≥1000mL（PC 塑料） 6、电源：AC 100V～240V，50/60Hz；DC 12V 7、输入功率：110VA 8、毛重：≤5.5 ㎏
187 | 防护眼镜 | 4000 | 6 | 个 | 24000 | 镜片材质:聚碳酸酯
188 | 冷藏冷冻冰箱-40°C | 9000 | 2 | 台 | 18000 | 1、直流启动功能 2、定时开关机的功能 3、远程监控功能 4、充电功能 5、自动重启功能 6、ECO节能模式功能
189 | 护理车 | 3000 | 2 | 台 | 6000 | 规格：623*475*930mm 1.主要由·铝·钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金三角柱四柱承重； 2.车体上部：台面大型模具ABS注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，台面不锈钢护栏，护栏高度90mm，台面内使用尺寸：575*430mm,台面上配透明软玻璃 配PP治疗盘一只。 3.车体正面：中控锁可旋式，配置两层抽屉，三折轻声导轨，二中抽面120mm内空：430*335*110mm，其中一只配3个置物盒规格：320*135*105mm另一只抽屉内3*3分隔片，抽屉镀锌拉手，圆角设计手感舒适，左侧防盗式封口插槽标识牌尺寸：75*47mm 4.车体左侧：嵌入式可伸缩吊片设计副工作台、侧挂式置器盒。 5.车体右侧：旋转式3升圆形锐器盒，翻盖分色垃圾桶175*175*280MM，双色用于垃圾分类（黄色医疗废弃物为损伤性垃圾， 绿色生活垃圾为感染性垃圾） 6.底盘：大型模具一次成型ABS底板，凹陷设计物品不易滑落。凹陷使用尺寸：565*420*30mm，底板四角突出防撞设计。 7.车体底部：四只4寸豪华万向插入式轻声轮，其中两只带刹车功能；
190 | 手术器械车 | 6000 | 4 | 台 | 24000 | 1、规格：；1000×500×900mm ；；880×430×860mm ；；760×360×820mm ；材质：；SUS304不锈钢；台面厚度为1.0mm；四立柱为￠25×1mm圆管;；结构与配置：模压凹台面；三台可重叠存放；2、配置四只φ100万向静音脚轮，防卷发，两轮带刹。（提供脚轮SGS第三方检测报告）
191 | 无菌治疗柜 | 5000 | 2 | 个 | 10000 | 1、规格: 1100×250/450×1800mm；材质：SUS304不锈钢；结构与配置：器械柜分为上和下两部分；上层为玻璃推拉门，内有二层不锈钢隔板；下层为不锈钢双开门，内有二层不锈钢隔板，采用明拉手和锁；器械柜的底部安装有四个支撑脚，可微调高度；
192 | 病历车 | 1800 | 1 | 台 | 1800 | 1. 尺寸规格：≥404×450×1064mm；材质：SUS304不锈钢喷塑及铝合金材质；2. 结构： 3.1、上层台面底面钢板厚1.0mm，抽屉钢板0.7mm，其余钢板厚：0.6mm，三面铝合金封板0.8mm； 3.2、四根立柱为铝合金型材； 3.3、喷涂、单列25格、一抽、带锁、台面米黄＋抽屉湖绿上层台面下一小抽，其下为25格插病历夹座，带锁条； 3.4、四只φ75mm防缠绕聚氨酯静音脚轮（其中两轮带刹），防卷发；抽屉安装静音伸缩自吸导轨。 3.5、四只φ75mm防缠绕聚氨酯静音脚轮（其中两轮带刹），防卷发；抽屉安装静音伸缩自吸导轨。 3.6、车体底部四角安装有强力塑胶防撞角。
193 | 观片灯（两联） | 2000 | 2 | 台 | 4000 | 1.观片灯采用LED背光源技术， 2. 采用领先的LED背光源技术，阅片区域无暗区，观察屏亮度均匀性大于90%。 ▲3. 光源类型: 超亮LED;色温：6500K以上;寿命≥10万小时。 4. 电源、电压、频率: 内置式电源；AC90V～240V，50/60Hz。 ▲5. 夹片装置:不锈钢圆柱斜滚压紧式夹片装置叠加磁力吸附，插片轻松，夹片牢固、取片容易。 6观片灯尺寸 ▲厚度 ：4CM，让内部电源板及LED灯有充足空间可以散热，延长产品寿命 外型尺寸：单联：425×540×40MM 有效观片灯屏幕：单联≥365×425MM， 7. 高贵大方的外观设计，面框采用特制电泳铝型材、塑料合金等新型材料制造。 8. 符合国家X线胶片观察灯YY/T0610-2007强制性亮度、均匀性、稳定性、色温等标准。 9. 带旋钮调光功能,每联独立控制,每联带有自动插片功能,观察屏幕亮度调节范围:300cd/m2 -4000 cd/m2以上，观片灯侧边有控制总电源开关。 10.6500K白色偏微蓝的色温，更适合于阅读和诊断胶片。 11.适用于：普通模拟X线胶片、高密度数字X线胶片、钼靶乳腺医用胶片
194 | 负压吸引装置 | 1500 | 2 | 台 | 3000 | 1.1、设备由负压表显调节装置和负压终端接头组成，必须自带溢流保护装置。 1.2、设备采取夜光表盘，顺时针、逆时针两种模式，表盘直径必须在2“以上，并且不同的负压段，采用不同的颜色标识，以便读数更清晰 1.3、设备的表盘有“0- -21Kpa”、“0- -40Kpa”、“0- -100Kpa”可选，以便科室使用选择 1.4、设备的负压精度必须是满量程的±5%以内（含±5%） 1.5、设备外壳采用优质工程塑料，流线型紧凑设计，结构牢固，并可用消毒剂即可清洁干净
195 | HL004便携式医用头灯（线控3.5倍） | 1598 | 8 | 套 | 12784 | 医用头灯（线控3.5倍）
196 | HL004便携式医用头灯（线控2.5倍） | 1498 | 8 | 台 | 11984 | 照度：70000lux 功率：3w 视野：110mm 续航：10-12小时
197 | HL004便携式医用头灯（侧控5倍） | 1698 | 8 | 个 | 13584 | 照度：70000lux 功率：3w 视野：100mm 续航：4-6小时
198 | HL004便携式医用头灯（侧控6倍） | 1798 | 8 | 个 | 14384 | 照度：70000lux 功率：3w 视野：50mm 续航：4-6小时
199 | HL004便携式医用头灯（侧控8倍） | 2088 | 8 | 个 | 16704 | 照度：70000lux 功率：3w 视野：40mm 续航：4-6小时
200 | 绿色儿童分体二段式约束毯 | 198 | 6 | 个 | 1188 | 两段式分体约束，可限制儿童活动范围，且无法翻身，无法弯曲腿部
201 | 绿色儿童分体三段式约束毯 | 239 | 6 | 个 | 1434 | 三段式分体约束，可限制儿童活动范围，但不影响翻身，内侧手臂约束固定带
202 | 多功能电动手术床（五电动） | 7079 | 3 | 套 | 21237 | 台面长度 2020（±20）mm 台面宽度 500（±20）mm（不带侧轨） 台面高度（电动） 最低730(±20)---最高1030(±20)mm（电动） 台面纵向平移 300±20mm（电动）； 床面前后倾角度（电动） 前倾≥15°、后倾≥20° 床面左右倾角度（电动） 左倾≥20°、右倾≥20° 头板折转角度（手动） 上折≥35°、下折≥90° 背板上折角度（电动） 上折≥75°、下折≥20° 腿板折转角度（手动） 上折≥15°、下折≥90°轴式可展开180°可拆卸 额定承重 180kg 腰桥升降行程（选配） 120mm（±10）
203 | 保温机 | 9800 | 2 | 套 | 19600 | 患者升温系统
204 | 保温毯 | 9000 | 2 | 个 | 18000 | 用于术中及术后患者保温
205 | 手术室器械台（气动升降台） | 7615 | 2 | 台 | 15230 | 规格：850×500×850～1200mm 台面尺寸：850×500 mm 材质：SUS304不锈钢； 结构与配置： 1、不锈钢台面带护栏，防止物品掉落； 2、不锈钢台面带护栏，防止物品掉落； 3、底部配有四只2吋防缠绕静音轮，其中2轮带刹。
206 | 无菌治疗柜 | 5000 | 2 | 套 | 10000 | 1、规格: 1100×250/450×1800mm；材质：SUS304不锈钢；结构与配置：器械柜分为上和下两部分；上层为玻璃推拉门，内有二层不锈钢隔板；下层为不锈钢双开门，内有二层不锈钢隔板，采用明拉手和锁；器械柜的底部安装有四个支撑脚，可微调高度；
207 | 手术室器械台（气动升降台） | 7615 | 2 | 台 | 15230 | 规格：850×500×850～1200mm 台面尺寸：850×500 mm 材质：SUS304不锈钢； 结构与配置： 1、不锈钢台面带护栏，防止物品掉落； 2、不锈钢台面带护栏，防止物品掉落； 3、底部配有四只2吋防缠绕静音轮，其中2轮带刹。
208 | X射线胶片观片灯(两联） | 2000 | 2 | 个 | 4000 | 1.观片灯采用LED背光源技术， 2. 采用领先的LED背光源技术，阅片区域无暗区，观察屏亮度均匀性大于90%。 ▲3. 光源类型: 超亮LED;色温：6500K以上;寿命≥10万小时。 4. 电源、电压、频率: 内置式电源；AC90V～240V，50/60Hz。 ▲5. 夹片装置:不锈钢圆柱斜滚压紧式夹片装置叠加磁力吸附，插片轻松，夹片牢固、取片容易。 6观片灯尺寸 ▲厚度 ：4CM，让内部电源板及LED灯有充足空间可以散热，延长产品寿命 外型尺寸：单联：425×540×40MM 有效观片灯屏幕：单联≥365×425MM， 7. 高贵大方的外观设计，面框采用特制电泳铝型材、塑料合金等新型材料制造。 8. 符合国家X线胶片观察灯YY/T0610-2007强制性亮度、均匀性、稳定性、色温等标准。 9. 带旋钮调光功能,每联独立控制,每联带有自动插片功能,观察屏幕亮度调节范围:300cd/m2 -4000 cd/m2以上，观片灯侧边有控制总电源开关。 10.6500K白色偏微蓝的色温，更适合于阅读和诊断胶片。 11.适用于：普通模拟X线胶片、高密度数字X线胶片、钼靶乳腺医用胶片
209 | 气垫 | 4200 | 2 | 台 | 8400 | 1.1床垫气条使用材料：优质尼龙复合医用级PVC布料，气条布料厚度：≥0.40mm，气条材料符合生物兼容检测要求1.2气条数量17条，带喷气微孔气条数量8条，两管波动功能 1.3. 床罩为尼龙底席拉链式PU涧棉床罩，床罩材料符合CA117阻燃防火标准 1.4.每套配备用气条1条，最大承受重量150kg 1.5床席具有CPR快速放气功能，头部3条气条保持充气状态 1.6.床席充气后尺寸（长*宽*高）：200*85*12.8CM 1.7.交替波动周期：10-12分钟 1.8主机带快速接头与床席输气管快速接头对接 1.9. 低压报警功能，带静态功能按键 1.10.主机工作电压、频率：220V 50HZ，气泵压力范围：55~120mmHg，气泵流量范围：7~8升/分钟
210 | 轮椅 | 800 | 1 | 台 | 800 | 1、车轮着地性:除提升车轮外的所有车轮必须平稳着地 2、静态稳定性:纵向≥10°，侧向≥15° 3、驻坡性能:≥8° 4、滑行偏移量:≤350mm 5、最小回转半径:≤850mm 6、最小换向宽度:≤1500mm 7、使用期限: 5年(前轮、 后轮、座垫、背垫等易耗品除外)
211 | 恒温箱 | 6000 | 1 | 张 | 6000 | 保持生理盐水温度恒定，用于清洗肠道和术前肠道清洁
212 | 洗肠床 | 6000 | 1 | 台 | 6000 | 预算不够科室不想要，换其它产品
213 | 医用洗肠机 | 9800 | 1 | 台 | 9800 | 预算不够科室不想要，换其它产品
215 | 经皮黄疸测试仪 | 9800 | 1 | 台 | 9800 | 1.检测方式：正反光；蓝、绿光比较。 2.▲屏幕显示：≥ 2.0寸彩色屏幕，可同时显示两种单位数值，mg/dl和umol/l。同时显示三个部位的当前值和平均值。 3.▲最大显示值：≥35.0mg/dl（595μmol/L ），0.0～35.0mg/dl或0.0～595μmol/L 。 4.测量精度：±1.5mg/dl或±25.5μmol/L 。 5.校验盘：对白色屏显示0.0或0.1，对黄色显示20.0±1。 6.▲存储及查询功能：可存储≥999条测量记录，数据可随时重测及回放。 7.省电模式；5分钟无操作自动关机。 8.▲光源：LED半导体光源。寿命大于10万次。 9.▲底座：专用底座内置校验盘，方便仪器校验及存放。 10.平均值计算：自动计算3次的平均值，3次当前值和平均值同时显示。 11.快速充电：高效快充Type-C充电，充电时间1.5小时，一次充电可测量 1000次以 上。 适用于7号可充电通用品牌电池，利于更换，方便操作。 12.▲亮度调节：屏幕亮度10级调节。 13.▲帮助功能：仪器屏幕帮助可显示二维码，通过手机扫描二维码查看操作视频及相关注意事项。 14.主机长宽高：170X65X34mm±10%，重量：≤150g。 底座尺寸： 115mm*115mm*60mm±5%,重量：≤150g 15.▲满足最新国标电气安全性能执行标准：GB9706.1-2020（提供检测报告）。 16.▲满足最新国标电磁兼容执行标准：YY9706.102-2021（提供检测报告）。
216 | 12.5cm持针器 | 30 | 120 | 个 | 3600 | 125，直，小血管
217 | 12.5cm弯血管钳 | 30 | 30 | 把 | 900 | 125，弯蚊，全齿
218 | 3号刀柄 | 20 | 60 | 个 | 1200 | 3#
219 | 玻璃棒（粗） | 0.3 | 500 | 根 | 150 | 玻璃材质
220 | 玻璃棒（细） | 0.3 | 3000 | 根 | 900 | 玻璃材质
221 | 不锈钢方盘 | 30 | 6 | 个 | 180 | 310×240×31
222 | 大剪刀 | 15 | 30 | 把 | 450 | 160，直尖
223 | 碘伏瓶 | 3 | 80 | 个 | 240 | 塑料材质
224 | 电子血压计 | 500 | 3 | 个 | 1500 | 1：显示方式:LCD显示: 2：测量方法:LCD显示 3：压力测量范围:(0 ~300)mmHg/(0.0~40.0)kPa: 4：静态压力示值最大允许误差:±3mmHg(+0.4kPa) 5：脉搏测量范围:40~199次/分钟 脉搏测量精度:±2次/min或±2% 6：适用的臂围:22cm~36cm: 7：按运行模式分类: 连续运行 8：按防电击类型分类：II类设备: 9：按防电击的程度分类：BF型应用部分 适合富氧环境下使用：不适合 进液防护程度分类：IP21 电磁兼容性：1组，A类设备 10：排气方式：自动快速排气
225 | 垫板 | 30 | 4 | 个 | 120 | 100，片状
226 | 负压吸引器 | 1800 | 1 | 台 | 1800 | 1 、极限负压值:>0.09MPa(680mmHg) 2 、负压调节范围: 0.02MPa(150mmHg~极限负压值 3 、 自由空气流量:>32L/min 4 、噪声:S65dB(A) 5 、贮液瓶:标配 2000mLX2(PC),可选配 2500mLX2(玻璃) 6 、电源:~220V,50Hz 7 、输入功率:180VA 8 、标配 净重≤12.5kg 玻璃瓶配置净重≤14kg
227 | 刮勺 | 18 | 32 | 个 | 576 | 125×Ф1.5
228 | 规尺 | 25 | 7 | 个 | 175 | 0-20，直
229 | 睑板夹 | 30 | 40 | 个 | 1200 | 98，圆形，内圈10×8，小号；98，椭圆形，内圈17×9，中号
230 | 睫毛镊 | 20 | 160 | 个 | 3200 | 90，圆头
231 | 精细持针器 | 70 | 100 | 把 | 7000 | 115×9，弯尖头，精细，带锁
232 | 精细剪刀 | 70 | 100 | 把 | 7000 | 116×16，弯，钝头，圆柄
233 | 镜片箱 | 1450 | 12 | 套 | 17400 | 由正、负球镜验光镜片；正、负柱镜验光镜片。 组成。1. 球镜验光镜片 相同规格的球镜验光镜片应有左右两片： a) 必须包括+0.12m-1 和-0.12 m-1的镜片，测量范围至少在-12.00 m-1～+12.00 m-1； b) 在-0.25 m-1～-4.00 m-1和+0.25 m-1～+4.00 m-1范围内的镜片量值间隔不得大于0.25 m-1； c) 在<-4.00 m-1～-8.00 m-1和>+4.00 m-1～+8.00 m-1的范围内的镜片量值间隔不得大于0.50 m-1； d) 在<-8.00 m-1～-12.00 m-1和>+8.00 m-1～+12.00 m-1范围内的镜片量值间隔不得大于1.00 m-1。 2. 柱镜验光镜片 相同规格的柱镜验光镜片应有左右两片： a) 必须包括+0.12 m-1和-0.12 m-1的镜片，测量范围至少在-4.00 m-1～+4.00 m-1； b) 在-0.25 m-1～-3.00 m-1和+0.25 m-1～3.00 m-1范围内的镜片量值间隔不得大于0.25 m-1； c) 在<-3.00 m-1～-4.00 m-1和>+3.00 m-1～+4.00 m-1范围内的镜片量值间隔不得大于0.50 m-1。 3. 棱镜验光镜片 棱镜验光镜片应符合以下要求： a) 棱镜验光镜片测量范围至少到8.0 cm/m，其中0.5 cm/m、1.0 cm/m、2.0 cm/m应各有两片； b) 在3.0 cm/m～8.0 cm/m范围内的镜片量值间隔不得大于1.0 cm/m。 4. 辅助验光镜片 辅助镜片应包括交叉柱镜片、马氏杆片、针孔片、黑片、裂隙片、平光片、磨砂片、红绿滤光片等。
234 | 酒精瓶 | 3 | 20 | 个 | 60 | 玻璃材质
235 | 开睑器（大） | 10 | 5 | 个 | 50 | 漏睫式，80×35
236 | 开睑器（小） | 6 | 100 | 个 | 600 | 婴幼儿
237 | 拉钩 | 28 | 10 | 个 | 280 | 140，头宽3.5
238 | 泪点扩张器 | 8 | 180 | 根 | 1440 | 95，中号
239 | 棉球缸 | 11 | 18 | 个 | 198 | Ф80×80
240 | 镊子筒 | 16 | 12 | 个 | 192 | 64×150，有盖，中号
241 | 抢救车 | 9900 | 1 | 台 | 9900 | 1. 规格：645×500×1030~1110mm，台面尺寸: 645×500mm；材质：SUS304不锈钢及铝合金材质。2. 结构与配置：SUS304不锈钢及铝合金材质，铝合金立柱；色彩:台面米黄色，配备台面软垫；车辆主体，抽屉、侧抽操作板全华瑞红;附件灰白平光； 车体:正面五抽屉；右侧伸缩抽板；.附件:左侧: ABS分隔盒1只、脚踩翻盖污物桶1只；右侧:不锈钢储物篮1只、塑料翻盖污物桶1只、不锈钢氧气瓶挂架1只；背部:可调式除颤仪托盘1只、不锈钢升降输液杆1根、电力插座组1只、CPR抢救板1块;抽屉内部:铝型材积木式任意分隔装置5套；一次性锁扣板锁具1副；四只φ100mm防缠绕聚氨酯静音脚轮（其中两轮带刹），防卷发，抽屉安装静音伸缩自吸导轨。
242 | 三棱镜 | 1450 | 10 | 套 | 14500 | 块状三棱镜组：块状三棱镜组由多块分离棱镜组成，棱镜以无色光学材料制造，其棱镜度从 1△、2△、3△、4△、5△、6△、8△、10△、12△、 14△、16△、 18△、20△、25△、30△、35△、40△、50△、60△、80△。
243 | 三棱镜 | 1450 | 16 | 套 | 23200 | 条状三棱镜组：组成，棱镜以无色光学材料制造。其棱镜度分别为:1.1 水平方向： 1△、2△、3△、4△、5△、6△、8△、10△、12△、 14△、16△、 18△、20△、25△、30△、35△、40△、45△ 1.2 垂直方向： 1△、 2△、3△、4△、5△、6△、8△、10△、12△、 14△、16△、18△、 20△、25△、30△。
244 | 色盲本 | 13 | 15 | 本 | 195 | 全图能对红、绿、黄、蓝(紫)色觉做全面检查，并能对红、绿、蓝(紫)色弱做重、中、轻三度分类
245 | 试镜架 | 30 | 810 | 个 | 24300 | 1.镜架坚固耐用，手感好。 2.鼻托符合人体工学设计，材质柔软，不易变形，佩戴舒适。 3.卡槽，卡槽弹性好，不易变形，可同时插放3片镜片。 4.镜腿张力可调节，人性化设计适合不同人群需求。 5.分度盘轴位刻度 165°-0°-180°-25° 6.绕光轴旋转度数360° 7.镜脚伸缩范围90~99mm 8.分度盘刻度间隔:5° 9.镜脚伸缩范围每种规格从小到大依次递增1mm. 10.瞳距规格50-68。 11.硅胶鼻托，每个规格配送10个鼻托。 12.每个试镜架需进行雕刻数字编号，便于科室管理。
246 | 视力表 | 80 | 22 | 个 | 1760 | 光源:SMD2835LED96颗,色温;寿命6000K色温;光源寿命10万小时, 电源;电压;频率,全球电压自适应内置式电源;AC90V-240V;50/60Hz, 观察屏亮度,>1000cd/m, 观察屏亮度均匀性,采用3mm厚度PMMA导光板，光线均匀性≥90% 安装方法,挂壁式
247 | 视力指示棒 | 20 | 110 | 根 | 2200 | 具有伸缩功能
248 | 手术灯 | 5000 | 2 | 个 | 10000 | 类别： 整体反射手术无影灯 照度120.000~180.000 色温 4300K±500K 光斑直径 160-280mm 照明深度 ≥600mm 亮度调节：无级连续调光 术者头部温升 ≤2℃ 显色指数 ≥97% 电源电压 220V±22V 50Hz±1Hz; 输入功率 440W 灯泡功率 （W）150 主、副灯自动切换 √ 由控制箱进入灯头导线截面积: ≮1.5mm2 灯体直径:700mm 最低安装高度 2600mm
249 | 受水器 | 6 | 300 | 个 | 1800 | 具有接水功能
250 | 水银血压计 | 200 | 5 | 个 | 1000 | 台式血压计 一、产品用途 r适用范围:供测量人体血压用。 二、禁忌症 ”无禁忌症 三、主要性能与特点 带有自动开关的血压计，无需倾斜、无需手动开关。注意:打开血压计，在上盖标贴下方有器号，谨防假冒，维护您的权益。 型号规格:台式 上主要性能指标: 1、测量范围0~-40kPa(0-300mmHg) 2、最小分度值为0.5kPa(2mmHg) 3、最大允许误差为士0.5 kPa(士3.75mmHg)
251 | 体重秤 | 500 | 1 | 台 | 500 | 1.最大秤值200KG 2.最小分度值：50G 3.身高两最小分度值0.5cm 4.身高测量范围：70-190（cm） 5.电池续航：≤90天
252 | 听诊器 | 50 | 11 | 个 | 550 | 名称：听诊器 插入式二用（A型） 配置：听诊器耳挂1副、听诊器导音管（胶管）1套、普通大膜片扁形听诊器头1只、普通钟形听诊器头1只、备用普通大膜片1只、说明书、保修卡、合格证1套 参数：频响曲线：100-500Hz以测试声源为基准，衰减≤12dB。在500-1000Hz≤20dB。 弹簧片硬度：HR15N82.9-88.4 耳环弹力：两耳塞拉开140mm，弹力值1.372-1.960N 耳环弹性：两耳塞拉开300mm，1分钟后恢复，变形不大于10mm 运输和储存环境限制条件： 环境温度范围：-40~+55℃ 相对湿度范围：10%~80%
253 | 瞳距尺 | 50 | 100 | 把 | 5000 | 150
254 | 弯盘 | 5 | 60 | 个 | 300 | 190×115×25，浅型
255 | 小剪刀（弯） | 20 | 120 | 把 | 2400 | 90,弯尖
256 | 小剪刀（直） | 20 | 100 | 把 | 2000 | 100，直尖
257 | 小无耻镊 | 20 | 120 | 个 | 2400 | 100，弯尖
258 | 小药杯 | 5 | 7 | 个 | 35 | 不锈钢材质
259 | 小有齿镊 | 20 | 100 | 个 | 2000 | 100，直有钩
260 | 斜视钩 | 20 | 10 | 个 | 200 | 130×6，球头，弯
261 | 眼球凸出计 | 1500 | 2 | 个 | 3000 | 1.眼突测量范围：0～35mm 其精度为±0.5mm（半格）。 左、右棱镜其分度范围为0~35mm，直角边上的红色指示线应和计量数字为“18”的分度线对准，其偏移量不大于0.5mm（半格）。 眼球突出计的左、右棱镜分度线上零位应与支架圆弧最低处重合，其偏移量不大于0.5mm(半格)。 2.眶距调节范围：80～120mm 3.产品尺寸：240×68×23.5mm 4.产品重量：420g
262 | 医用碘伏酒精架托 | 20 | 5 | 个 | 100 | 两孔
263 | 异物针 | 23 | 10 | 个 | 230 | 120，直
264 | 遮眼板 | 6 | 603 | 个 | 3618 | 15厘米
265 | 直接眼底镜 | 1000 | 20 | 个 | 20000 | 1.光阑： 大光阑、小光阑、无赤滤片、中心网格、裂隙 2.屈光度补偿： -35D～+20D，共24种屈光度 3.照明光源： 3.5V/2.8W卤钨灯泡 4.照明电源： Li+电池组 DC：3.7V 5.充电电源： AC100V-240V，50Hz/60Hz
266 | 治疗车 | 3500 | 2 | 个 | 7000 | 规格：620×480×895/975mm 台面尺寸：620×480mm 外形尺寸：662×525×975 mm 材质：SUS304不锈钢及高强度铝合金型材。 结构与配置： 1、表面静电喷涂，台面温馨米黄，抽屉湖绿；台面上配有PVC软玻璃。 2、台面配有3面不锈钢护栏及软水晶玻璃PVC；左侧：不锈钢手消架1只；正面：2只旋转污物桶； 3、正面1层抽屉；抽屉内配可调节药盘；抽屉均安装静音伸缩自吸导轨。 4、底部配有四只4吋防缠绕静音轮，其中2轮带刹。 5、底部四角安装防撞角。
267 | 治疗托盘（含试管、碘伏、酒精支架） | 40 | 8 | 个 | 320 | 不锈钢材质
268 | 病历夹车 | 1800 | 2 | 个 | 3600 | 1. 尺寸规格：≥404×450×1064mm；材质：SUS304不锈钢喷塑及铝合金材质；2. 结构： 3.1、上层台面底面钢板厚1.0mm，抽屉钢板0.7mm，其余钢板厚：0.6mm，三面铝合金封板0.8mm； 3.2、四根立柱为铝合金型材； 3.3、喷涂、单列25格、一抽、带锁、台面米黄＋抽屉湖绿上层台面下一小抽，其下为25格插病历夹座，带锁条； 3.4、四只φ75mm防缠绕聚氨酯静音脚轮（其中两轮带刹），防卷发；抽屉安装静音伸缩自吸导轨。 3.5、四只φ75mm防缠绕聚氨酯静音脚轮（其中两轮带刹），防卷发；抽屉安装静音伸缩自吸导轨。 3.6、车体底部四角安装有强力塑胶防撞角。
269 | 病人平车 | 7000 | 1 | 个 | 7000 | 外形尺寸： 1970mm（长）×685(宽) (±5mm) 床高： 509mm（低）— 791mm（高）(±5mm)（从地面离床面板的高度） 床面尺寸： 1970mm（长）×685(宽) (±5mm) 护栏尺寸 1110mm（长）×310mm（高）(±5mm) 护栏升起时离床面高度 270mm(±5mm) 脚轮： 直径150mm的中控轮 背部倾斜: 倾斜角度0-89°±2° 氧气瓶架 内径160mm，高283mm 安全工作载荷 175KG 预期用途 用于运送转移患者 医疗器械分类 I 类 本产品主要框架结构采用五金焊接成型，外型美观、结构坚固。 背部床面板部分可折起角度0-89°±2° 护栏为PP吹塑一体成型。护栏为旋转式翻转护栏。可翻转三个不同方向。 护栏翻转到最高锁住可做防护用。 护栏可90度翻转与床面平行后自锁。 护栏也可翻转180度降于床面板下。 采用中控脚轮； 采用中间导向轮； 摇杆具备自润滑功能，操作轻便灵活，静音耐磨，具备双向到位自保护设计。 床体配备氧气瓶架及锁紧开关； 本车具有导向、背部倾斜、升降之功能。 在车架的四个角分布盐水架孔位，灵活方便。 底盘罩壳可做置物架使用，承重10KG。 床垫：防水、透气、耐磨。
270 | 电子体温计 | 100 | 40 | 根 | 4000 | 额定电压:DC1.5V 允差: -10%~+5% 运行模式:连续运行 防电击类型:内部电源供电设备 感温部:热敏式电阻体温显示及分辨力:数字显示、0.1C防进液程度: IPX0防电击的程度分类: B型应用部分欠电池寿命:约1000次(实测5~10分钟/次)测量方式: 实测 非AP/APG设备(不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备) 显示范围(测量范围): 32.0C ~42.9C 测量时间:体温计测量时间不应长于10分钟 运输及贮存条件: 环境温度范围:-20℃ ~ +55℃ 相对湿度范围:10%RH~ 85%RH 大气压力范围:50kPa ~ 106kPa 正常工作条件: 环境温度范围:5℃~40℃ 相对湿度范围:30%RH~85%RH 大气压力范围: 70kPa ~ 106kPa 温度单位:摄氏度(℃) 记忆功能:记忆上次测量值 本体重量:约13.0克 外形尺寸:约136mm x 20mmx 14mm(长x宽x高)
271 | 电子婴儿秤 | 2500 | 1 | 台 | 2500 | 1、最大秤量：20kg。 2、最小秤量：0.2kg。 3、分度值：10g。 4、显示：LCD显示（带背光）。 5、工作环境：相对温度5℃～40℃，相对湿度不大于90%RH。 储存环境：相对温度-25℃～50℃，相对湿度不大于90%RH。 6、电源：交直流两用，4节5号/1.5V。 7、准确度等级：。
272 | 发药护理车 | 4000 | 1 | 个 | 4000 | 1、规格：690*482*950mm；主要由钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金三角柱四柱承重。2、车体上部：台面大型模具ABS注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，台面不锈钢护栏，护栏高度90mm，台面凹陷使用尺寸：610*430*10mm,台面上配透明软玻璃。车体正面：中控锁可旋式，配置四层大小抽屉，三折轻声导轨、第一二层中抽面120mm，内空：470*375*110mm＊第三层大抽面160mm内空：470*375*145mm＊第四层一大抽面240mm内空：470*375*220mm，其中一只抽屉内透明ABS组合模块化盒子4-6只分别规格：117*117*62mm，352*117*62mm，235*235*62mm，235*117*62mm，盒子代表放不同物品；其它抽屉内 3*3分隔片，抽屉镀锌拉手，圆角设计手感舒适，左侧防盗式封口插槽标识牌尺寸：75*47mm；左侧：侧挂式置器盒。右侧：翻盖分色垃圾桶175*175*280MM，双色用于垃圾分类（黄色医疗废弃物为损伤性垃圾， 绿色生活垃圾为感染性垃圾）；车体底部：四只4寸万向插入式轻声轮，其中两只带刹车功能。
273 | 负压吸引器（移动） | 1800 | 3 | 台 | 5400 | 1 、极限负压值:>0.09MPa(680mmHg) 2 、负压调节范围: 0.02MPa(150mmHg~极限负压值 3 、 自由空气流量:>32L/min 4 、噪声:S65dB(A) 5 、贮液瓶:标配 2000mLX2(PC),可选配 2500mLX2(玻璃) 6 、电源:~220V,50Hz 7 、输入功率:180VA 8 、标配 净重≤12.5kg 玻璃瓶配置净重≤14kg
274 | 检影镜 | 1000 | 2 | 个 | 2000 | 1.工作距离: 1000mm 2.聚焦:500mm 3.带状图像宽度:≤1.5mm 4.光带可旋转:360° 5.照明光源:3V/2W，卤钨灯泡 6.电源:AC220V/50Hz
275 | 简易护理车 | 3000 | 2 | 个 | 6000 | 规格：623*475*930mm 1.主要由·铝·钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金三角柱四柱承重； 2.车体上部：台面大型模具ABS注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，台面不锈钢护栏，护栏高度90mm，台面内使用尺寸：575*430mm,台面上配透明软玻璃 配PP治疗盘一只。 3.车体正面：中控锁可旋式，配置两层抽屉，三折轻声导轨，二中抽面120mm内空：430*335*110mm，其中一只配3个置物盒规格：320*135*105mm另一只抽屉内3*3分隔片，抽屉镀锌拉手，圆角设计手感舒适，左侧防盗式封口插槽标识牌尺寸：75*47mm 4.车体左侧：嵌入式可伸缩吊片设计副工作台、侧挂式置器盒。 5.车体右侧：旋转式3升圆形锐器盒，翻盖分色垃圾桶175*175*280MM，双色用于垃圾分类（黄色医疗废弃物为损伤性垃圾， 绿色生活垃圾为感染性垃圾） 6.底盘：大型模具一次成型ABS底板，凹陷设计物品不易滑落。凹陷使用尺寸：565*420*30mm，底板四角突出防撞设计。 7.车体底部：四只4寸豪华万向插入式轻声轮，其中两只带刹车功能；
276 | 精细镊 | 70 | 90 | 把 | 6300 | 头部0.2mm，2.5mm长平台
277 | 开睑器 | 6 | 40 | 个 | 240 | 婴幼儿
278 | 轮椅 | 800 | 2 | 个 | 1600 | 1、车轮着地性:除提升车轮外的所有车轮必须平稳着地 2、静态稳定性:纵向≥10°，侧向≥15° 3、驻坡性能:≥8° 4、滑行偏移量:≤350mm 5、最小回转半径:≤850mm 6、最小换向宽度:≤1500mm 7、使用期限: 5年(前轮、 后轮、座垫、背垫等易耗品除外)
279 | 铝塑钢抢救车 | 7400 | 1 | 台 | 7400 | 规格：650*480*950mm 1.产品主要由·铝·钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金三角柱四柱承重； 2.车体上部：台面大型模具包括ABS护栏一次成型台面,缓坡设计易清洁；物品不易滑落，台面凹陷使用尺寸：575*435,台面上配透明软玻璃，扶手护栏两用一体化设计，护栏高度45-65mm，左右后随意推行； 3.车体左侧：嵌入式多用平台（平台可与右侧输液架左右互换）、嵌入式可伸缩吊片设计副工作台、侧挂式置器盒；可拆卸式大置物盒； 4.车体右侧：伸缩输液架ABS工程塑料材质一次成形，可载重2-5KG，四只回旋式挂钩（输液架可与左侧平台左右互换）， 旋转式3升圆形锐器盒，翻盖分色垃圾桶175*175*280MM，双色用于垃圾分类（黄色医疗废弃物为损伤性垃圾， 绿色生活垃圾为感染性垃圾） 5.车体背后：CPR板（除颤板），隐藏伸缩氧气瓶支架不占用空间，活动电源插板便于更换不同国家电源； 6.车体正面：一次性程锁，配置有五层大小抽屉、三折轻声导轨，第一二层小抽面80mm，内空：470*375*68mm，两中抽面120mm，内空：470*375*110mm，一深抽面240mm，内空：470*375*220mm，分色抽面表示每层放不同东西，抽屉内 3*3分隔片，，可自由分隔，抽屉镀锌拉手，加厚设计手感更加踏实；左侧防盗式封口插槽标识牌尺寸：75*47mm 7.车体底部：四只4寸豪华万向插入式轻声轮，其中两只带刹车功能；
280 | 普通治疗车 | 5000 | 2 | 个 | 10000 | 规格：620×480×895/975mm 台面尺寸：620×480mm 外形尺寸：662×525×975 mm 材质：SUS304不锈钢及高强度铝合金型材。 结构与配置： 1、表面静电喷涂，台面温馨米黄，抽屉湖绿；台面上配有PVC软玻璃。 2、台面配有3面不锈钢护栏及软水晶玻璃PVC；左侧：不锈钢手消架1只；正面：2只旋转污物桶； 3、正面1层抽屉；抽屉内配可调节药盘；抽屉均安装静音伸缩自吸导轨。 4、底部配有四只4吋防缠绕静音轮，其中2轮带刹。 5、底部四角安装防撞角。
281 | 身高体重秤 | 4600 | 1 | 台 | 4600 | 1、最大称量：200kg 2、显示分度值：50g 3、最小称量：1kg 4、没人称重，1分钟自动息屏（有“请上称”定时语音提示，可设置“关闭”和“打开”） 5、身高测量范围：50cm～200cm 6、身高测量分度值：0.1cm 7、自动显示体重指数（BMI） 8、易装纸热敏打印机 9、7吋真彩色大显示屏（触摸屏） 10、可根据客户需求增设蓝牙功能 11、工作环境：0℃～40℃，湿度≤90% 12、储存环境：-10℃～50℃，湿度≤90% 13、电源：外接12V4A适配器
282 | 吸氧流量表 | 300 | 32 | 套 | 9600 | 流量计： 1、内管，流量精确； 2、双锥度、双数字带背景设计，180°视角均可清晰可见； 3、为后节流型，用于出气不稳，允许背压使用； 流量调节旋钮： 4、无级调节，轻松调节所需流量； 5、气体标识清晰，采用NFPA 99或ISO 32气体标准色标，便于辨认识别； 安全阀： 6、当出气异常时或使用不当时瓶内压力过高泄压报警； 接头： 7、可附带各种医疗接头；
283 | 小弯剪 | 20 | 110 | 把 | 2200 | 100，弯尖
284 | 小无齿镊 | 20 | 130 | 个 | 2600 | 100，直无钩，有齿
285 | 小直剪 | 20 | 80 | 把 | 1600 | 100，直尖
286 | 斜视构 | 20 | 4 | 个 | 80 | 130×6，球头，弯
288 | 治疗托盘（普通款） | 40 | 4 | 个 | 160 | 不锈钢材质
289 | 5mm国产可转弯弯钳 | 9300 | 25 | 把 | 232500 | 1、头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。夹持力≥20N。其硬度为≥350HV0.2，钳头张开角度≥50°。 2、▲器械最大可弯曲角度≥55°。（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 3、工作长度：有150mm、180mm、210mm、250mm、280mm、300mm、420mm、550mm等规格可选，满足手术需求。（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 4、使用期限≥5年。（提供产品说明书及出厂合格证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）
290 | 5mm国产可转弯无损伤钳 | 9300 | 10 | 把 | 93000 | 1、头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。夹持力≥20N。其硬度为≥350HV0.2，钳头张开角度≥50°。 2、▲器械最大可弯曲角度≥55°。（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 3、工作长度：有150mm、180mm、210mm、250mm、280mm、300mm、420mm、550mm等规格可选，满足手术需求。（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 4、使用期限≥5年。（提供产品说明书及出厂合格证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）
291 | 5mm国产可转弯抓钳 | 9300 | 10 | 把 | 93000 | 1、头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。夹持力≥20N。其硬度为≥350HV0.2，钳头张开角度≥50°。 2、▲器械最大可弯曲角度≥55°。（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 3、工作长度：有150mm、180mm、210mm、250mm、280mm、300mm、420mm、550mm等规格可选，满足手术需求。（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 4、使用期限≥5年。（提供产品说明书及出厂合格证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）
292 | 3mm国产无损伤钳 | 3400 | 50 | 把 | 170000 | 1、头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。夹持力≥20N。其硬度为≥350HV0.2，钳头张开角度≥50°。 2、▲工作直径需包含2.5mm、3mm、3.5mm等规格可选。（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 3、工作长度：有150mm、180mm、210mm、250mm、280mm、300mm、420mm、550mm等规格可选，满足手术需求。（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 4、▲规格需包含腕式腔镜手术钳，腕式腔镜手术钳头部关节向下及向上最大运动范围≥90°，钳头最大张开幅度≥180°。以满足临床需求。（提供产品说明书或产品彩页证明，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 5、器械规格需包含头部可弯的规格（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 6、使用期限≥5年。（提供产品说明书及出厂合格证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）
293 | 3mm国产弯钳 | 3400 | 80 | 把 | 272000 | 1、头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。夹持力≥20N。其硬度为≥350HV0.2，钳头张开角度≥50°。 2、▲工作直径需包含2.5mm、3mm、3.5mm等规格可选。（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 3、工作长度：有150mm、180mm、210mm、250mm、280mm、300mm、420mm、550mm等规格可选，满足手术需求。（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 4、▲规格需包含腕式腔镜手术钳，腕式腔镜手术钳头部关节向下及向上最大运动范围≥90°，钳头最大张开幅度≥180°。以满足临床需求。（提供产品说明书或产品彩页证明，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 5、器械规格需包含头部可弯的规格（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 6、使用期限≥5年。（提供产品说明书及出厂合格证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）
294 | 3mm国产吸引器 | 3900 | 40 | 把 | 156000 | 1、采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm。 2、▲吸引器款式需包含推杆式、推杆式(阀体大型)、推杆式(阀体小型)、弹簧式、按压式、推杆式（枪柄）等6种规格，满足临床需求。（提供产品说明书或产品彩页，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 3、推杆式（枪柄）型的吸引器手柄处需有快速复位按钮设计，可快速解除卡涩，方便临床使用。（提供产品说明书或产品彩页，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 4、工作长度需包含180mm、210mm，230mm、400m、450mm等规格，满足临床需求。（提供产品说明书，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 5、▲使用期限≥5年。（提供产品说明书及出厂合格证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）
295 | 3mm国产直角钳 | 3400 | 20 | 把 | 68000 | 1、头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。夹持力≥20N。其硬度为≥350HV0.2，钳头张开角度≥50°。 2、▲工作直径需包含2.5mm、3mm、3.5mm等规格可选。（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 3、工作长度：有150mm、180mm、210mm、250mm、280mm、300mm、420mm、550mm等规格可选，满足手术需求。（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 4、▲规格需包含腕式腔镜手术钳，腕式腔镜手术钳头部关节向下及向上最大运动范围≥90°，钳头最大张开幅度≥180°。以满足临床需求。（提供产品说明书或产品彩页证明，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 5、器械规格需包含头部可弯的规格（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）
296 | 3mm穿刺器 | 3800 | 8 | 把 | 30400 | 1、穿刺器采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm。 2、▲工作直径规格包含2.5mm、3mm、4mm、6mm、13mm、14.5mm、18mm、20mm等多种，满足临床需求。（提供产品说明书，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 3、工作长度包含50mm、190mm、250mm等多种。（提供产品说明书，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 4、▲使用期限≥5年。（提供产品说明书及出厂合格证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）
297 | 5mm穿刺器 | 3800 | 10 | 把 | 38000 | 1、穿刺器采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm。 2、▲工作直径规格包含2.5mm、5mm、4mm、6mm、13mm、14.5mm、18mm、20mm等多种，满足临床需求。（提供产品说明书，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 3、工作长度包含50mm、190mm、250mm等多种。（提供产品说明书，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 4、▲使用期限≥5年。（提供产品说明书及出厂合格证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）
298 | 气腹针 | 1420 | 40 | 把 | 56800 | 1、▲工作直径需包含1.5mm、1.8mm、2.0mm、2.2mm、2.5mm等规格。（提供产品说明书，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 2、工作长度需包含100mm、110mm、130mm、180mm。（提供产品说明书，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 3、▲使用期限≥5年。（提供产品说明书及出厂合格证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）
299 | 3mm国产持针器 | 5000 | 28 | 把 | 140000 | 1、钳头采用ASTM F899-09中的630号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2。 2、工作长度有180mm、210mm、250mm、280mm、300mm、450mm等规格可选，工作直径有2.8mm、3mm可选。（提供产品说明书，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 3、种类需包含直头全雕刻型、弯头全雕刻型、弯头细齿钛合金手柄型，满足临床精细需求。（提供产品彩页并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 4、枪式持针钳手柄需采用内置弹簧设计，弹簧不得可见外置，避免产生手术中弹簧掉落风险。（提供实物图片并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 5、▲规格需包含腕式腔镜手术持针钳，腕式腔镜手术持针钳头部关节向下及向上最大运动范围≥90°，钳头最大张开幅度≥180°。以满足临床需求。（提供产品说明书或产品彩页证明，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 6、包含手柄和杆体可单独拆分类型。（提供实物图片并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 7、▲使用期限≥5年。（提供产品说明书及出厂合格证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）
300 | 3mm国产钩剪 | 3400 | 40 | 把 | 136000 | 1、头部采用YY/T 0294.1-2016中C号钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。其硬度为≥350HV0.2。 2、▲工作直径需包含2.5mm、3mm、3.5mm等规格可选。（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 3、工作长度：有150mm、180mm、210mm、250mm、280mm、300mm、420mm、550mm等规格可选，满足手术需求。（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 4、▲器械规格需包含头部可弯的规格（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 5、使用期限≥5年。（提供产品说明书及出厂合格证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）
301 | 3mm国产弯剪 | 3400 | 40 | 把 | 136000 | 1、头部采用YY/T 0294.1-2016中C号钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。其硬度为≥350HV0.2。 2、▲工作直径需包含2.5mm、3mm、3.5mm等规格可选。（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 3、工作长度：有150mm、180mm、210mm、250mm、280mm、300mm、420mm、550mm等规格可选，满足手术需求。（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 4、▲器械规格需包含头部可弯的规格（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 5、使用期限≥5年。（提供产品说明书及出厂合格证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）
302 | 5mm国产无损伤钳 | 3000 | 30 | 把 | 90000 | 1、头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。夹持力≥20N。其硬度为≥350HV0.2，钳头张开角度≥50°。 2、头部尺寸至少有15mm、20mm、25mm、34mm等规格可选。（提供产品彩页，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 3、工作长度：有150mm、180mm、210mm、250mm、280mm、300mm、420mm、550mm等规格可选，满足手术需求。（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 4、▲规格需包含腕式腔镜手术钳，腕式腔镜手术钳头部关节向下及向上最大运动范围≥90°，钳头最大张开幅度≥180°。以满足临床需求。（提供产品说明书或产品彩页证明，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 5、▲器械规格需包含头部可弯的规格（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 6、使用期限≥5年。（提供产品说明书及出厂合格证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）
303 | 5mm国产抓钳 | 3400 | 10 | 把 | 34000 | 1、头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。夹持力≥20N。其硬度为≥350HV0.2，钳头张开角度≥50°。 2、头部尺寸至少有15mm、20mm、25mm、34mm等规格可选。 3、工作长度：有150mm、180mm、210mm、250mm、280mm、300mm、420mm、550mm等规格可选，满足手术需求。（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 4、▲规格需包含腕式腔镜手术钳，腕式腔镜手术钳头部关节向下及向上最大运动范围≥90°，钳头最大张开幅度≥180°。以满足临床需求。（提供产品说明书或产品彩页证明，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 5、▲器械规格需包含头部可弯的规格（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 6、使用期限≥5年。（提供产品说明书及出厂合格证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）
304 | 5mm国产钩剪 | 3000 | 40 | 把 | 120000 | 1、头部采用YY/T 0294.1-2016中C号钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。其硬度为≥350HV0.2。 2、工作长度：有150mm、180mm、210mm、250mm、280mm、300mm、420mm、550mm等规格可选，满足手术需求。（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 3、▲器械规格需包含头部可弯的规格（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 4、使用期限≥5年。（提供产品说明书及出厂合格证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）
305 | 5mm国产弯钳 | 3000 | 20 | 把 | 60000 | 1、头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。夹持力≥20N。其硬度为≥350HV0.2，钳头张开角度≥50°。 2、头部尺寸至少有10mm、12mm、14mm、16mm、17mm、18mm、20mm、23mm等规格可选。（提供产品彩页，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 3、工作长度：有150mm、180mm、210mm、250mm、280mm、300mm、420mm、550mm等规格可选，满足手术需求。（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 4、▲规格需包含腕式腔镜手术分离钳，腕式腔镜手术分离钳头部关节向下及向上最大运动范围≥90°，钳头最大张开幅度≥180°。以满足临床需求。（提供产品说明书或产品彩页证明，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 5、▲器械规格需包含头部可弯的规格（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 6、使用期限≥5年。（提供产品说明书及出厂合格证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）
306 | 3mm幽门分离钳 | 3400 | 10 | 把 | 34000 | 1、头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。夹持力≥20N。其硬度为≥350HV0.2，钳头张开角度≥50°。 2、▲工作直径需包含2.5mm、3mm、3.5mm等规格可选。（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 3、工作长度：有150mm、180mm、210mm、250mm、280mm、300mm、420mm、550mm等规格可选，满足手术需求。（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 4、▲器械规格需包含头部可弯的规格（提供注册证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 5、使用期限≥5年。（提供产品说明书及出厂合格证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）
307 | 国产5MM吸引器 | 3900 | 10 | 把 | 39000 | 1、采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm。 2、▲吸引器款式需包含推杆式、推杆式(阀体大型)、推杆式(阀体小型)、弹簧式、按压式、推杆式（枪柄）等6种规格，满足临床需求。（提供产品说明书或产品彩页，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 3、推杆式（枪柄）型的吸引器手柄处需有快速复位按钮设计，可快速解除卡涩，方便临床使用。（提供产品说明书或产品彩页，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 4、工作长度需包含180mm、210mm，230mm、400m、450mm等规格，满足临床需求。（提供产品说明书，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。） 5、▲使用期限≥5年。（提供产品说明书及出厂合格证，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）
308 | 负压吸引器（移动） | 1800 | 4 | 台 | 7200 | 1 、极限负压值:>0.09MPa(680mmHg) 2 、负压调节范围: 0.02MPa(150mmHg~极限负压值 3 、 自由空气流量:>32L/min 4 、噪声:S65dB(A) 5 、贮液瓶:标配 2000mLX2(PC),可选配 2500mLX2(玻璃) 6 、电源:~220V,50Hz 7 、输入功率:180VA 8 、标配 净重≤12.5kg 玻璃瓶配置净重≤14kg
309 | 身高体重秤 | 4600 | 2 | 台 | 9200 | 1、最大称量：200kg 2、显示分度值：50g 3、最小称量：1kg 4、没人称重，1分钟自动息屏（有“请上称”定时语音提示，可设置“关闭”和“打开”） 5、身高测量范围：50cm～200cm 6、身高测量分度值：0.1cm 7、自动显示体重指数（BMI） 8、易装纸热敏打印机 9、7吋真彩色大显示屏（触摸屏） 10、可根据客户需求增设蓝牙功能 11、工作环境：0℃～40℃，湿度≤90% 12、储存环境：-10℃～50℃，湿度≤90% 13、电源：外接12V4A适配器
310 | 多功能口服药车 | 4800 | 1 | 辆 | 4800 | 1、规格：≥690*482*950mm；主要由钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金三角柱四柱承重。2、车体上部：台面大型模具ABS注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，台面不锈钢护栏，护栏高度90mm，台面凹陷使用尺寸：≥610*430*10mm,台面上配透明软玻璃。车体正面：中控锁可旋式，配置四层大小抽屉，三折轻声导轨、第一二层中抽面120mm，内空：≥470*375*110mm＊第三层大抽面≥160mm内空：≥470*375*145mm＊第四层一大抽面≥240mm内空：≥470*375*220mm，其中一只抽屉内透明ABS组合模块化盒子4-6只分别规格：≥117*117*62mm，≥352*117*62mm，≥235*235*62mm，≥235*117*62mm，盒子代表放不同物品；其它抽屉内 3*3分隔片，抽屉镀锌拉手，圆角设计手感舒适，左侧防盗式封口插槽标识牌尺寸：≥75*47mm；左侧：侧挂式置器盒。右侧：翻盖分色垃圾桶≥175*175*280MM，双色用于垃圾分类（黄色医疗废弃物为损伤性垃圾， 绿色生活垃圾为感染性垃圾）；车体底部：四只4寸万向插入式轻声轮，其中两只带刹车功能。
311 | 病历夹车 | 1800 | 1 | 辆 | 1800 | 1. 尺寸规格：≥404×450×1064mm；材质：SUS304不锈钢喷塑及铝合金材质；2. 结构： 3.1、上层台面底面钢板厚1.0mm，抽屉钢板0.7mm，其余钢板厚：0.6mm，三面铝合金封板0.8mm； 3.2、四根立柱为铝合金型材； 3.3、喷涂、单列25格、一抽、带锁、台面米黄＋抽屉湖绿上层台面下一小抽，其下为25格插病历夹座，带锁条； 3.4、四只φ75mm防缠绕聚氨酯静音脚轮（其中两轮带刹），防卷发；抽屉安装静音伸缩自吸导轨。 3.5、四只φ75mm防缠绕聚氨酯静音脚轮（其中两轮带刹），防卷发；抽屉安装静音伸缩自吸导轨。 3.6、车体底部四角安装有强力塑胶防撞角。
312 | 不锈钢双钢托盘升降台（或手术托架） | 2200 | 6 | 辆 | 13200 | 规格：550×430×900～1300mm 可取方盘尺寸：450×350×28mm 材质：SUS304不锈钢 结构与配置： 1、轮架、定管为：φ25×1.0 mm圆管，动管为：φ19×1.0 mm圆管，托盘架φ8 mm钢元，托盘为模压方盘一体成型放于托架上。 2、托盘下方为镂空托架，结实稳固。托架焊牢于动管，动管能在定管中升降、旋转，由旋紧手柄锁紧定位。 3、圆管上配洗手液篮框，两边分别是2栏3栏，内尺寸100*100*深120mm 4、底部配有并排2方桶（灰色和黄色各1只）；桶后放有1只方形锐器盒框。 5、底部配有四只3吋防缠绕静音轮，其中2轮带刹。
314 | 医用冰箱 | 3000 | 1 | 台 | 3000 | 上冷藏2-8°容量85L
315 | 电子体温计 | 100 | 40 | 只 | 4000 | 额定电压:DC1.5V 允差: -10%~+5% 运行模式:连续运行 防电击类型:内部电源供电设备 感温部:热敏式电阻体温显示及分辨力:数字显示、0.1C防进液程度: IPX0防电击的程度分类: B型应用部分欠电池寿命:约1000次(实测5~10分钟/次)测量方式: 实测 非AP/APG设备(不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备) 显示范围(测量范围): 32.0C ~42.9C 测量时间:体温计测量时间不应长于10分钟 运输及贮存条件: 环境温度范围:-20℃ ~ +55℃ 相对湿度范围:10%RH~ 85%RH 大气压力范围:50kPa ~ 106kPa 正常工作条件: 环境温度范围:5℃~40℃ 相对湿度范围:30%RH~85%RH 大气压力范围: 70kPa ~ 106kPa 温度单位:摄氏度(℃) 记忆功能:记忆上次测量值 本体重量:约13.0克 外形尺寸:约136mm x 20mmx 14mm(长x宽x高)
316 | 电子血压计 | 500 | 1 | 台 | 500 | 1：显示方式:LCD显示: 2：测量方法:LCD显示 3：压力测量范围:(0 ~300)mmHg/(0.0~40.0)kPa: 4：静态压力示值最大允许误差:±3mmHg(+0.4kPa) 5：脉搏测量范围:40~199次/分钟 脉搏测量精度:±2次/min或±2% 6：适用的臂围:22cm~36cm: 7：按运行模式分类: 连续运行 8：按防电击类型分类：II类设备: 9：按防电击的程度分类：BF型应用部分 适合富氧环境下使用：不适合 进液防护程度分类：IP21 电磁兼容性：1组，A类设备 10：排气方式：自动快速排气
317 | 便携式吸引器 | 2100 | 10 | 部 | 21000 | 1、极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg) 2、负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值 3、抽气速率：≥20 L/min 4、噪声：≤65 dB(A) 5、贮液瓶：≥1000mL（PC 塑料） 6、电源：AC 100V～240V，50/60Hz；DC 12V 7、输入功率：110VA 8、毛重：≤5.5 ㎏
319 | 输液泵 | 6000 | 40 | 部 | 240000 | 1.▲输液泵通过国家药品监督管理局三类注册证 2.整机使用期限≥10年 3.▲支持输血功能 4.▲支持输肠内营养液功能 5.输液精度≤±5% 6.输液速度范围：0.1-2000ml/h, 且最小步进为0.01ml/h 7.快推速度范围：0.1-2000ml/h 8.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 9.8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式 10.▲支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注 11.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术 12.支持药物库，可储存5000种药物信息 13.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 14.阻塞压力报警档位至少15档，最低档位可设置150mmHg 15.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 16.▲具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 17.具备气泡报警功能，支持最小50μL的单个气泡报警 18.具有历史记录功能，可存储5000条的历史记录 19.电池工作时间≥5小时@25ml/h 20.防异物及进液等级IP44 21.整机重量不超过1.5kg 22.▲满足EN1789标准，适合在救护车使用 23.▲可升级接入同品牌中央站，实现输注泵和同品牌监护仪、呼吸机信息同屏查看 24.▲可升级接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息
320 | 注射泵 | 5000 | 40 | 部 | 200000 | 1.注射泵通过国家药品监督管理局三类注册证 2.整机使用期限≥10年（提供证明文件） 3.注射精度≤±2%，机械精度≤±0.5% 4.注射速度范围：0.01-2000ml/h,且最小速度和步进均为0.01ml/h 5.快推速度范围：0.01-2000ml/h 6.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 7.支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； 8.▲注射泵具有电动离合，加载注射器时不松开捏柄推杆也可自动感应制动，防止意外Bolus 9.8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式 10.▲支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供证明文件） 11.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术 12.支持药物库，可储存5000种药物信息 13.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 14.阻塞压力报警档位至少15档，最低档位可设置150mmHg 15.▲具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 16.▲具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 17.具有历史记录功能，可存储5000条的历史记录 18.电池工作时间≥6.5小时@5ml/h 19.防异物及进液等级IP44 20.整机重量不超过1.7kg 21.▲满足EN1789标准，适合在救护车使用 22.▲可升级接入同品牌中央站，实现输注泵和同品牌监护仪、呼吸机信息同屏查看 23.可升级接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息
321 | 抢救车 | 9900 | 4 | 台 | 39600 | 1. 规格：645×500×1030~1110mm，台面尺寸: 645×500mm；材质：SUS304不锈钢及铝合金材质。2. 结构与配置：SUS304不锈钢及铝合金材质，铝合金立柱；色彩:台面米黄色，配备台面软垫；车辆主体，抽屉、侧抽操作板全华瑞红;附件灰白平光； 车体:正面五抽屉；右侧伸缩抽板；.附件:左侧: ABS分隔盒1只、脚踩翻盖污物桶1只；右侧:不锈钢储物篮1只、塑料翻盖污物桶1只、不锈钢氧气瓶挂架1只；背部:可调式除颤仪托盘1只、不锈钢升降输液杆1根、电力插座组1只、CPR抢救板1块;抽屉内部:铝型材积木式任意分隔装置5套；一次性锁扣板锁具1副；四只φ100mm防缠绕聚氨酯静音脚轮（其中两轮带刹），防卷发，抽屉安装静音伸缩自吸导轨。
322 | 污物车 | 1200 | 8 | 台 | 9600 | 规格：φ588×910mm 材质：SUS304不锈钢；三个立柱采用φ25×1mm圆管;上、下框φ12mm圆钢; 结构与配置： 1、配蓝色圆形防水污物袋；污物袋材质为易于清洁、防水布料； 2、底部配三只3吋防缠绕静音轮，其中2轮带刹。
323 | 电子婴儿秤 | 1500 | 4 | 个 | 6000 | 1、最大秤量：20kg。 2、最小秤量：0.2kg。 3、分度值：10g。 4、显示：LCD显示（带背光）。 5、工作环境：相对温度5℃～40℃，相对湿度不大于90%RH。 储存环境：相对温度-25℃～50℃，相对湿度不大于90%RH。 6、电源：交直流两用，4节5号/1.5V。 7、准确度等级：。
324 | 身高体重秤 | 1000 | 4 | 个 | 4000 | 1.最大秤值200KG 2.最小分度值：50G 3.身高两最小分度值0.5cm 4.身高测量范围：70-190（cm） 5.电池续航：≤90天
325 | 治疗车 | 3500 | 12 | 台 | 42000 | 规格：620×480×895/975mm 台面尺寸：620×480mm 外形尺寸：662×525×975 mm 材质：SUS304不锈钢及高强度铝合金型材。 结构与配置： 1、表面静电喷涂，台面温馨米黄，抽屉湖绿；台面上配有PVC软玻璃。 2、台面配有3面不锈钢护栏及软水晶玻璃PVC；左侧：不锈钢手消架1只；正面：2只旋转污物桶； 3、正面1层抽屉；抽屉内配可调节药盘；抽屉均安装静音伸缩自吸导轨。 4、底部配有四只4吋防缠绕静音轮，其中2轮带刹。 5、底部四角安装防撞角。
326 | 护理车 | 3000 | 8 | 台 | 24000 | 规格：623*475*930mm 1.主要由·铝·钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金三角柱四柱承重； 2.车体上部：台面大型模具ABS注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，台面不锈钢护栏，护栏高度90mm，台面内使用尺寸：575*430mm,台面上配透明软玻璃 配PP治疗盘一只。 3.车体正面：中控锁可旋式，配置两层抽屉，三折轻声导轨，二中抽面120mm内空：430*335*110mm，其中一只配3个置物盒规格：320*135*105mm另一只抽屉内3*3分隔片，抽屉镀锌拉手，圆角设计手感舒适，左侧防盗式封口插槽标识牌尺寸：75*47mm 4.车体左侧：嵌入式可伸缩吊片设计副工作台、侧挂式置器盒。 5.车体右侧：旋转式3升圆形锐器盒，翻盖分色垃圾桶175*175*280MM，双色用于垃圾分类（黄色医疗废弃物为损伤性垃圾， 绿色生活垃圾为感染性垃圾） 6.底盘：大型模具一次成型ABS底板，凹陷设计物品不易滑落。凹陷使用尺寸：565*420*30mm，底板四角突出防撞设计。 7.车体底部：四只4寸豪华万向插入式轻声轮，其中两只带刹车功能；
327 | 口服药车 | 3000 | 4 | 台 | 12000 | 1、规格：≥690*482*950mm；主要由钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金三角柱四柱承重。2、车体上部：台面大型模具ABS注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，台面不锈钢护栏，护栏高度90mm，台面凹陷使用尺寸：≥610*430*10mm,台面上配透明软玻璃。车体正面：中控锁可旋式，配置四层大小抽屉，三折轻声导轨、第一二层中抽面120mm，内空：≥470*375*110mm＊第三层大抽面≥160mm内空：≥470*375*145mm＊第四层一大抽面≥240mm内空：≥470*375*220mm，其中一只抽屉内透明ABS组合模块化盒子4-6只分别规格：≥117*117*62mm，≥352*117*62mm，≥235*235*62mm，≥235*117*62mm，盒子代表放不同物品；其它抽屉内 3*3分隔片，抽屉镀锌拉手，圆角设计手感舒适，左侧防盗式封口插槽标识牌尺寸：≥75*47mm；左侧：侧挂式置器盒。右侧：翻盖分色垃圾桶≥175*175*280MM，双色用于垃圾分类（黄色医疗废弃物为损伤性垃圾， 绿色生活垃圾为感染性垃圾）；车体底部：四只4寸万向插入式轻声轮，其中两只带刹车功能。
328 | 病历车 | 1800 | 4 | 台 | 7200 | 1. 尺寸规格：≥404×450×1064mm；材质：SUS304不锈钢喷塑及铝合金材质；2. 结构： 3.1、上层台面底面钢板厚1.0mm，抽屉钢板0.7mm，其余钢板厚：0.6mm，三面铝合金封板0.8mm； 3.2、四根立柱为铝合金型材； 3.3、喷涂、单列25格、一抽、带锁、台面米黄＋抽屉湖绿上层台面下一小抽，其下为25格插病历夹座，带锁条； 3.4、四只φ75mm防缠绕聚氨酯静音脚轮（其中两轮带刹），防卷发；抽屉安装静音伸缩自吸导轨。 3.5、四只φ75mm防缠绕聚氨酯静音脚轮（其中两轮带刹），防卷发；抽屉安装静音伸缩自吸导轨。 3.6、车体底部四角安装有强力塑胶防撞角。
329 | 多功能治疗车 | 8000 | 8 | 台 | 64000 | 1、规格： 645×500×1005/1040mm(台面尺寸：645×500mm)；材质： SUS304不锈钢及铝合金材质；3、结构： 3.1、色彩：台面米黄；车体的左、后、右板灰白平光；抽屉果绿平光； 3.2、配置：台面配2张透明软玻璃垫,一斗两抽，左侧：不锈钢储物篮1只，消洗液瓶架1只，病历夹篮1只；右侧：塑料翻盖污物桶1只，3升锐器盒及挂架1套，压膜带收集盒1只；后部，护士圆凳1只；前部：输液空瓶、空袋收纳盒（500×400×320mm）1只； 3.3、上部箱斗有左侧拉门和右侧拉门各一只，箱斗内有铝片组成积木式小隔间10格；两抽屉内有铝片组成积木式小隔间12格； 3.4、四只φ125mm防缠绕聚氨酯静音脚轮（其中两轮带刹），防卷发，抽屉安装静音伸缩自吸导轨。
330 | 轮椅（成人） | 800 | 4 | 个 | 3200 | 技术参数 1、车轮着地性:除提升车轮外的所有车轮必须平稳着地 2、静态稳定性:纵向≥10°，侧向≥15° 3、驻坡性能:≥8° 4、滑行偏移量:≤350mm 5、最小回转半径:≤850mm 6、最小换向宽度:≤1500mm 7、使用期限: 5年(前轮、 后轮、座垫、背垫等易耗品除外)
331 | 轮椅（儿童） | 800 | 4 | 个 | 3200 | 主要技术参数： 1.总长≤97cm；总宽≤52.5cm；总高：≤89cm 2.折叠宽度：≤29cm；靠背高度：≤44cm；座位深度：≤36cm；座位宽度：≤35cm 3.前轮直径：≤15cm；后轮直径：≤58cm 4.最大载荷：≤100kg；净重量：≤13kg 车架： 选用高强度铝合金材料，管径Ø25mm，厚度2.5mm；车架表面彩色喷涂处理；靠背可后折，整车可折叠； 前轮： 6寸塑料轮毂配高品质实心橡胶轮胎；铝质前轮叉一体压铸成型； 后轮： 22寸充气轮；铝合金轮框，采用钢质辐条；配有驱动轮椅用的铝合金手轮； 刹车： 带防护罩的金属手动驻刹； 座靠垫： 面料选用优质高强度牛津布，透气防滑，内含帆布内套的组合车缝结构，抗拉强度高；配有独立海棉软垫； 扶手： 采用活动后翻式扶手，配置PU扶手垫； 护板： 选用塑料护板； 脚托： 脚托支架可旋转及拆装；配置高强度铝合金脚踏板；座面与脚踏板距离可大幅度调整，适合儿童生长发育较快的调整需求；
332 | 电子血压计 | 500 | 8 | 个 | 4000 | 技术参数 1：显示方式:LCD显示: 2：测量方法:LCD显示 3：压力测量范围:(0 ~300)mmHg/(0.0~40.0)kPa: 4：静态压力示值最大允许误差:±3mmHg(+0.4kPa) 5：脉搏测量范围:40~199次/分钟 脉搏测量精度:±2次/min或±2% 6：适用的臂围:22cm~36cm: 7：按运行模式分类: 连续运行 8：按防电击类型分类：II类设备: 9：按防电击的程度分类：BF型应用部分 适合富氧环境下使用：不适合 进液防护程度分类：IP21 电磁兼容性：1组，A类设备 10：排气方式：自动快速排气 11：电源：电源适配器:输入电源:AC100~240V,50Hz/60Hz,0.5A,输出:DC5V 1A 干电池:5号电池*4 12：使用期限：10万次（采用本公司实验条件下） 13：外形尺寸：102*150*83mm 14：主机重量：380g（不含电池、袖带）: 15：使用年限：10年 配置清单 1、主机*1台 2、电源适配器*1 3、充电线*1根 4、5号干电池*4 5：使用说明书(威高产品保证书、EMC技术资料、有害物质含有表和保修卡)*1 合格证*1
333 | 便携式血氧仪 | 1000 | 16 | 个 | 16000 | 腕式脉搏血氧仪产品参数: *1、精准监测，符合监护级精度标准.血氧测量范围:测量和显示范围为35%~100%，在70%~100%范围内，测量精度为±2%。 △2、脉率测量范围:测量和显示范围30bpm~250bpm，测量精度为±2bpm。 3、PI灌注指数测量值:显示范围[0.02~ 20.0] △4、持久续航;充电续航时间:15h 5、防护等级：IP22 6、产品尺寸：42mmx46mmx16mm 7、产品组成：由主机、指套式血氧探头、腕带、TYPE-C 充电线组成。 8、屏幕尺寸：1.3英寸LCD屏幕，直观显示 9、有自动关机功能 △10、蓝牙传输 11、充电输入电压和电流DC5V(-0.5,0.5V),1A 12、材质：柔性硅胶指套;全天候舒适佩戴,睡眠期间不易脱落 13、动态抗干扰，运动补偿算法，适用于运动、日常活动
334 | 电子体温计 | 100 | 200 | 个 | 20000 | 额定电压:DC1.5V 允差: -10%~+5% 运行模式:连续运行 防电击类型:内部电源供电设备 感温部:热敏式电阻体温显示及分辨力:数字显示、0.1C防进液程度: IPX0防电击的程度分类: B型应用部分欠电池寿命:约1000次(实测5~10分钟/次)测量方式: 实测 非AP/APG设备(不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备) 显示范围(测量范围): 32.0C ~42.9C 测量时间:体温计测量时间不应长于10分钟 运输及贮存条件: 环境温度范围:-20℃ ~ +55℃ 相对湿度范围:10%RH~ 85%RH 大气压力范围:50kPa ~ 106kPa 正常工作条件: 环境温度范围:5℃~40℃ 相对湿度范围:30%RH~85%RH 大气压力范围: 70kPa ~ 106kPa 温度单位:摄氏度(℃) 记忆功能:记忆上次测量值 本体重量:约13.0克 外形尺寸:约136mm x 20mmx 14mm(长x宽x高)
335 | 血压计（水银） | 200 | 16 | 个 | 3200 | 台式血压计 一、产品用途 r适用范围:供测量人体血压用。 二、禁忌症 ”无禁忌症 三、主要性能与特点 带有自动开关的血压计，无需倾斜、无需手动开关。注意:打开血压计，在上盖标贴下方有器号，谨防假冒，维护您的权益。 型号规格:台式 上主要性能指标: 1、测量范围0~-40kPa(0-300mmHg) 2、最小分度值为0.5kPa(2mmHg) 3、最大允许误差为士0.5 kPa(士3.75mmHg)
336 | 大号弯盘 | 30 | 6 | 个 | 180 | 205×130×25，浅型
337 | 加厚不锈钢带盖酒精缸 | 25 | 6 | 个 | 150 | Ф120
338 | 拔火罐专用钳子（直头） | 25 | 4 | 把 | 100 | 180，直，全齿
339 | 拔火罐专用钳子（弯头） | 25 | 4 | 把 | 100 | 180，弯，全齿
340 | 医用不锈钢镊子筒 | 30 | 8 | 个 | 240 | 80×200，有盖，大号
341 | QH岐黄罐 | 260 | 1 | 套 | 260 | 砭石材质
342 | 火罐专用小推车 | 100 | 1 | 辆 | 100 | 材质ABS
343 | 医用治疗小推车 | 350 | 2 | 台 | 700 | 材质ABS
344 | 艾草热敷包 | 10 | 120 | 片 | 1200 | 定制
345 | 粗盐热敷包 | 50 | 10 | 包 | 500 | 定制
346 | 铝塑钢抢救车 | 7400 | 4 | 台 | 29600 | 规格：650*480*950mm 1.产品主要由·铝·钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金三角柱四柱承重； 2.车体上部：台面大型模具包括ABS护栏一次成型台面,缓坡设计易清洁；物品不易滑落，台面凹陷使用尺寸：575*435,台面上配透明软玻璃，扶手护栏两用一体化设计，护栏高度45-65mm，左右后随意推行； 3.车体左侧：嵌入式多用平台（平台可与右侧输液架左右互换）、嵌入式可伸缩吊片设计副工作台、侧挂式置器盒；可拆卸式大置物盒； 4.车体右侧：伸缩输液架ABS工程塑料材质一次成形，可载重2-5KG，四只回旋式挂钩（输液架可与左侧平台左右互换）， 旋转式3升圆形锐器盒，翻盖分色垃圾桶175*175*280MM，双色用于垃圾分类（黄色医疗废弃物为损伤性垃圾， 绿色生活垃圾为感染性垃圾） 5.车体背后：CPR板（除颤板），隐藏伸缩氧气瓶支架不占用空间，活动电源插板便于更换不同国家电源； 6.车体正面：一次性程锁，配置有五层大小抽屉、三折轻声导轨，第一二层小抽面80mm，内空：470*375*68mm，两中抽面120mm，内空：470*375*110mm，一深抽面240mm，内空：470*375*220mm，分色抽面表示每层放不同东西，抽屉内 3*3分隔片，，可自由分隔，抽屉镀锌拉手，加厚设计手感更加踏实；左侧防盗式封口插槽标识牌尺寸：75*47mm 7.车体底部：四只4寸豪华万向插入式轻声轮，其中两只带刹车功能；
347 | 病历车 | 1800 | 2 |  | 3600 | 1. 尺寸规格：≥404×450×1064mm；材质：SUS304不锈钢喷塑及铝合金材质；2. 结构： 3.1、上层台面底面钢板厚1.0mm，抽屉钢板0.7mm，其余钢板厚：0.6mm，三面铝合金封板0.8mm； 3.2、四根立柱为铝合金型材； 3.3、喷涂、单列25格、一抽、带锁、台面米黄＋抽屉湖绿上层台面下一小抽，其下为25格插病历夹座，带锁条； 3.4、四只φ75mm防缠绕聚氨酯静音脚轮（其中两轮带刹），防卷发；抽屉安装静音伸缩自吸导轨。 3.5、四只φ75mm防缠绕聚氨酯静音脚轮（其中两轮带刹），防卷发；抽屉安装静音伸缩自吸导轨。 3.6、车体底部四角安装有强力塑胶防撞角。
348 | 电子婴儿秤 | 1500 | 2 |  | 3000 | 1、最大秤量：20kg。 2、最小秤量：0.2kg。 3、分度值：10g。 4、显示：LCD显示（带背光）。 5、工作环境：相对温度5℃～40℃，相对湿度不大于90%RH。 储存环境：相对温度-25℃～50℃，相对湿度不大于90%RH。 6、电源：交直流两用，4节5号/1.5V。 7、准确度等级：。
349 | 身高体重秤 | 1000 | 2 |  | 2000 | 1.最大秤值200KG 2.最小分度值：50G 3.身高两最小分度值0.5cm 4.身高测量范围：70-190（cm） 5.电池续航：≤90天
350 | 观片灯 | 1460 | 6 |  | 8760 | 1.观片灯采用LED背光源技术， 2. 采用领先的LED背光源技术，阅片区域无暗区，观察屏亮度均匀性大于90%。 3. 光源类型: 超亮LED;色温：6500K以上;寿命≥10万小时。 4. 电源、电压、频率: 内置式电源；AC90V～240V，50/60Hz。 ▲5. 夹片装置:不锈钢圆柱斜滚压紧式夹片装置叠加磁力吸附，插片轻松，夹片牢固、取片容易。 6观片灯尺寸 ▲厚度 ：4CM，让内部电源板及LED灯有充足空间可以散热，延长产品寿命 外型尺寸：单联：425×540×40MM 有效观片灯屏幕：单联≥365×425MM， 7. 高贵大方的外观设计，面框采用特制电泳铝型材、塑料合金等新型材料制造。 8. 符合国家X线胶片观察灯YY/T0610-2007强制性亮度、均匀性、稳定性、色温等标准。 ▲9. 带旋钮调光功能,每联独立控制,每联带有自动插片功能,观察屏幕亮度调节范围:300cd/m2 -4000 cd/m2以上，观片灯侧边有控制总电源开关。 10.6500K白色偏微蓝的色温，更适合于阅读和诊断胶片。 11.适用于：普通模拟X线胶片、高密度数字X线胶片、钼靶乳腺医用胶片
351 | 铝塑钢治疗车 | 3500 | 3 |  | 10500 | 规格：623*475*930mm 1.主要由·铝·钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金三角柱四柱承重； 2.车体上部：台面大型模具ABS注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，台面不锈钢护栏，护栏高度90mm，台面内使用尺寸：575*430mm,台面上配透明软玻璃 配PP治疗盘一只。 3.车体正面：中控锁可旋式，配置两层抽屉，三折轻声导轨，二中抽面120mm内空：430*335*110mm，其中一只配3个置物盒规格：320*135*105mm另一只抽屉内3*3分隔片，抽屉镀锌拉手，圆角设计手感舒适，左侧防盗式封口插槽标识牌尺寸：75*47mm 4.车体左侧：嵌入式可伸缩吊片设计副工作台、侧挂式置器盒。 5.车体右侧：旋转式3升圆形锐器盒，翻盖分色垃圾桶175*175*280MM，双色用于垃圾分类（黄色医疗废弃物为损伤性垃圾， 绿色生活垃圾为感染性垃圾） 6.底盘：大型模具一次成型ABS底板，凹陷设计物品不易滑落。凹陷使用尺寸：565*420*30mm，底板四角突出防撞设计。 7.车体底部：四只4寸豪华万向插入式轻声轮，其中两只带刹车功能；
352 | 三门冰箱 | 4500 | 3 |  | 13500 | 三门，具有冷藏、冷冻功能
353 | 护理车 | 3000 | 2 |  | 6000 | 规格：623*475*930mm 1.主要由·铝·钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金三角柱四柱承重； 2.车体上部：台面大型模具ABS注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，台面不锈钢护栏，护栏高度90mm，台面内使用尺寸：575*430mm,台面上配透明软玻璃 配PP治疗盘一只。 3.车体正面：中控锁可旋式，配置两层抽屉，三折轻声导轨，二中抽面120mm内空：430*335*110mm，其中一只配3个置物盒规格：320*135*105mm另一只抽屉内3*3分隔片，抽屉镀锌拉手，圆角设计手感舒适，左侧防盗式封口插槽标识牌尺寸：75*47mm 4.车体左侧：嵌入式可伸缩吊片设计副工作台、侧挂式置器盒。 5.车体右侧：旋转式3升圆形锐器盒，翻盖分色垃圾桶175*175*280MM，双色用于垃圾分类（黄色医疗废弃物为损伤性垃圾， 绿色生活垃圾为感染性垃圾） 6.底盘：大型模具一次成型ABS底板，凹陷设计物品不易滑落。凹陷使用尺寸：565*420*30mm，底板四角突出防撞设计。 7.车体底部：四只4寸豪华万向插入式轻声轮，其中两只带刹车功能；
354 | 喂奶护理车 | 3000 | 2 |  | 6000 | 1、规格：；450×404×905/985mm；材质：；304不锈钢+轻型合金铝材料，主材规格：板材厚度≥1.0mm，主管材：φ32×1.0mm；2、结构：； 2.1、不锈钢管+喷涂、三层台面、一抽、 两只摇盖污物桶、一只斜口挂篮、一只消毒瓶架。 2.2、台面温馨米黄+抽屉果绿；表面静电喷涂，颜色于与病房环境和谐一致。 2.3、车体配有四只φ100mm防缠绕聚氨酯静音脚轮（其中两轮带刹），防卷发，抽屉安装静音伸缩自吸导轨； 2.4、车体底部四角安装有强力塑胶防撞角；
355 | 口服药车 | 3000 | 2 |  | 6000 | 1、规格：≥690*482*950mm；主要由钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金三角柱四柱承重。2、车体上部：台面大型模具ABS注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，台面不锈钢护栏，护栏高度90mm，台面凹陷使用尺寸：≥610*430*10mm,台面上配透明软玻璃。车体正面：中控锁可旋式，配置四层大小抽屉，三折轻声导轨、第一二层中抽面120mm，内空：≥470*375*110mm＊第三层大抽面≥160mm内空：≥470*375*145mm＊第四层一大抽面≥240mm内空：≥470*375*220mm，其中一只抽屉内透明ABS组合模块化盒子4-6只分别规格：≥117*117*62mm，≥352*117*62mm，≥235*235*62mm，≥235*117*62mm，盒子代表放不同物品；其它抽屉内 3*3分隔片，抽屉镀锌拉手，圆角设计手感舒适，左侧防盗式封口插槽标识牌尺寸：≥75*47mm；左侧：侧挂式置器盒。右侧：翻盖分色垃圾桶≥175*175*280MM，双色用于垃圾分类（黄色医疗废弃物为损伤性垃圾， 绿色生活垃圾为感染性垃圾）；车体底部：四只4寸万向插入式轻声轮，其中两只带刹车功能。
356 | 流体垫 | 3500 | 3 |  | 10500 | 1、不吸热、不潮湿，流体体位垫的聚氨酯背衬有弹性、易清洁，具有非常好的防水透气性，长时间接触皮肤也不会积蓄热量和湿度，不给患者皮肤带来额外负担。 2、具有"零压力&零记忆力"特性 4、可按照不同患者不同部位塑形，完全顺应保护部位 5、可在塑形后固定形状维持保护部位姿势 6、辅助用于制动患者体位安置 7、对比传统凝胶与泡沫垫更能增加局部受力面积降低压强 8、型号多样可以适用于不同部位，不同体位要求 10、支撑面增大，悬空骨薩突部位，增加受力面积分散局部压力，大大降低了临床压疮发生率。 11、外层额外覆盖一层防止剪切力的透明聚氨酯薄膜。
358 | 异物钳（橡皮头钳） | 6600 | 1 | 条 | 6600 | 橡皮头钳
359 | 异物钳（绝缘鼠齿鳄口型） | 6600 | 2 | 条 | 13200 | 绝缘鼠齿鳄口型
360 | 异物钳（可旋转鼠齿鳄口型） | 6600 | 2 | 条 | 13200 | 可旋转鼠齿鳄口型
361 | 悬灸灸疗仪 | 5500 | 3 | 台 | 16500 | 1、电气安全：按照GB9706.1--2020中的规定进行试验，结果应符合2.9的要求。电磁兼容，按照YY9706.102--2021的规定进行试验，结果应符合2.10的要求。根据安全性要求，防止烫伤，设置了超温自动报警系统，增加了设备的安全可靠性。 2、产品结构及组成：该产品由主机(灸柱固定装置、灸柱点燃装置、温度显示器、烟雾净化装置)、支撑手臂、报警装置、灸材和软件(软件发布版本:1)组成。 3、产品适用范围：该产品通过灸材燃烧对人体产生温热作用施灸于人体穴位，用作中医灸法悬空灸的灸疗工具。可与本公司已取得医疗器械注册证的“艾灸器”配套使用。 4、双通道触摸显示屏，可以各单独控制灸器程序运行。 5、治疗温度：灸疗仪点燃艾柱3min后，在距离温度输出口6cm处，以中心点为圆心，在半径4cm的圆周上任取三点测试其温度，结果应不超过60℃。 6、灸疗仪应有定时装置，治疗时间范围为1min~60min，误差不大于±1min。 7、灸柱燃烧时间应≥20min，灸柱固定装置表面温度大于80℃。 8、手动旋转灸疗固定装置、支撑上半臂、支撑下半臂，且用数显角度尺测量其旋转角度。 9、按动升降按钮，观察灸疗仪支撑手臂是否可以升降，且将温度输出系统升到最高后，用直角尺测量起始位置到最高的位置垂直距离。 10、用高于60℃的热源靠近温度传感器装置时，听报警装置是否有警示声发出，且观察指示灯是否亮，同时灸柱固定装置自动移开。 11、安装自动点火系统，操作更快捷、方便。 12、采用单项磁片阻尼支撑架，操作起来方便、准确、安全。 13、设置了滤烟系统，环保、卫生，更适合在医院操作应用。 14、明火，延续了传统悬空灸法的灸疗方式。 15、符合医保局对中医外治类项目作出的最新调整与要求。 16、产品匹配相应的艾灸治疗耗材，艾灸治疗耗材艾灸器有单独注册证
362 | 电动吸引器 | 2100 | 3 | 台 | 6300 | 1、极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg) 2、负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值 3、抽气速率：≥20 L/min 4、噪声：≤65 dB(A) 5、贮液瓶：≥1000mL（PC 塑料） 6、电源：AC 100V～240V，50/60Hz；DC 12V 7、输入功率：110VA 8、毛重：≤5.5 ㎏
363 | 气囊测压表 | 1700 | 2 |  | 3400 | 1.用于给各种气管插管、气管切开插管、双腔支气管插管等的高容量低压气管插 管充气、放气及压力检测。 2.气囊测压表为弹簧管机械指针式压力表 3.连接管为tpu材料. 4.面板保护圈为橡胶材料。 5设备整机(耗材除外)质保和全保修期不低于1年 6长度：连接管用于监测长度不小于10CM 7阀门要求：使充气手柄即可以为气囊充气也可以为气囊放气 8对口接口使用：可以经过连接管或直接与气管插管连接 9充气手柄要求：橡胶材料使用来气囊充气
364 | 铝塑钢抢救车 | 7400 | 1 | 台 | 7400 | 规格：650*480*950mm 1.产品主要由·铝·钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金三角柱四柱承重； 2.车体上部：台面大型模具包括ABS护栏一次成型台面,缓坡设计易清洁；物品不易滑落，台面凹陷使用尺寸：575*435,台面上配透明软玻璃，扶手护栏两用一体化设计，护栏高度45-65mm，左右后随意推行； 3.车体左侧：嵌入式多用平台（平台可与右侧输液架左右互换）、嵌入式可伸缩吊片设计副工作台、侧挂式置器盒；可拆卸式大置物盒； 4.车体右侧：伸缩输液架ABS工程塑料材质一次成形，可载重2-5KG，四只回旋式挂钩（输液架可与左侧平台左右互换）， 旋转式3升圆形锐器盒，翻盖分色垃圾桶175*175*280MM，双色用于垃圾分类（黄色医疗废弃物为损伤性垃圾， 绿色生活垃圾为感染性垃圾） 5.车体背后：CPR板（除颤板），隐藏伸缩氧气瓶支架不占用空间，活动电源插板便于更换不同国家电源； 6.车体正面：一次性程锁，配置有五层大小抽屉、三折轻声导轨，第一二层小抽面80mm，内空：470*375*68mm，两中抽面120mm，内空：470*375*110mm，一深抽面240mm，内空：470*375*220mm，分色抽面表示每层放不同东西，抽屉内 3*3分隔片，，可自由分隔，抽屉镀锌拉手，加厚设计手感更加踏实；左侧防盗式封口插槽标识牌尺寸：75*47mm 7.车体底部：四只4寸豪华万向插入式轻声轮，其中两只带刹车功能；
365 | 病历夹车 | 1800 | 1 | 台 | 1800 | 1. 尺寸规格：≥404×450×1064mm；材质：SUS304不锈钢喷塑及铝合金材质；2. 结构： 3.1、上层台面底面钢板厚1.0mm，抽屉钢板0.7mm，其余钢板厚：0.6mm，三面铝合金封板0.8mm； 3.2、四根立柱为铝合金型材； 3.3、喷涂、单列25格、一抽、带锁、台面米黄＋抽屉湖绿上层台面下一小抽，其下为25格插病历夹座，带锁条； 3.4、四只φ75mm防缠绕聚氨酯静音脚轮（其中两轮带刹），防卷发；抽屉安装静音伸缩自吸导轨。 3.5、四只φ75mm防缠绕聚氨酯静音脚轮（其中两轮带刹），防卷发；抽屉安装静音伸缩自吸导轨。 3.6、车体底部四角安装有强力塑胶防撞角。
366 | 病人平车 | 7000 | 2 | 台 | 14000 | 外形尺寸： 1970mm（长）×685(宽) (±5mm) 床高： 509mm（低）— 791mm（高）(±5mm)（从地面离床面板的高度） 床面尺寸： 1970mm（长）×685(宽) (±5mm) 护栏尺寸 1110mm（长）×310mm（高）(±5mm) 护栏升起时离床面高度 270mm(±5mm) 脚轮： 直径150mm的中控轮 背部倾斜: 倾斜角度0-89°±2° 氧气瓶架 内径160mm，高283mm 安全工作载荷 175KG 预期用途 用于运送转移患者 医疗器械分类 I 类 本产品主要框架结构采用五金焊接成型，外型美观、结构坚固。 背部床面板部分可折起角度0-89°±2° 护栏为PP吹塑一体成型。护栏为旋转式翻转护栏。可翻转三个不同方向。 护栏翻转到最高锁住可做防护用。 护栏可90度翻转与床面平行后自锁。 护栏也可翻转180度降于床面板下。 采用中控脚轮； 采用中间导向轮； 摇杆具备自润滑功能，操作轻便灵活，静音耐磨，具备双向到位自保护设计。 床体配备氧气瓶架及锁紧开关； 本车具有导向、背部倾斜、升降之功能。 在车架的四个角分布盐水架孔位，灵活方便。 底盘罩壳可做置物架使用，承重10KG。 床垫：防水、透气、耐磨。
367 | 护理车 | 3000 | 1 | 台 | 3000 | 规格：623*475*930mm 1.主要由·铝·钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金三角柱四柱承重； 2.车体上部：台面大型模具ABS注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，台面不锈钢护栏，护栏高度90mm，台面内使用尺寸：575*430mm,台面上配透明软玻璃 配PP治疗盘一只。 3.车体正面：中控锁可旋式，配置两层抽屉，三折轻声导轨，二中抽面120mm内空：430*335*110mm，其中一只配3个置物盒规格：320*135*105mm另一只抽屉内3*3分隔片，抽屉镀锌拉手，圆角设计手感舒适，左侧防盗式封口插槽标识牌尺寸：75*47mm 4.车体左侧：嵌入式可伸缩吊片设计副工作台、侧挂式置器盒。 5.车体右侧：旋转式3升圆形锐器盒，翻盖分色垃圾桶175*175*280MM，双色用于垃圾分类（黄色医疗废弃物为损伤性垃圾， 绿色生活垃圾为感染性垃圾） 6.底盘：大型模具一次成型ABS底板，凹陷设计物品不易滑落。凹陷使用尺寸：565*420*30mm，底板四角突出防撞设计。 7.车体底部：四只4寸豪华万向插入式轻声轮，其中两只带刹车功能；
368 | 普通治疗车 | 3500 | 2 | 台 | 7000 | 规格：620×480×895/975mm 台面尺寸：620×480mm 外形尺寸：662×525×975 mm 材质：SUS304不锈钢及高强度铝合金型材。 结构与配置： 1、表面静电喷涂，台面温馨米黄，抽屉湖绿；台面上配有PVC软玻璃。 2、台面配有3面不锈钢护栏及软水晶玻璃PVC；左侧：不锈钢手消架1只；正面：2只旋转污物桶； 3、正面1层抽屉；抽屉内配可调节药盘；抽屉均安装静音伸缩自吸导轨。 4、底部配有四只4吋防缠绕静音轮，其中2轮带刹。 5、底部四角安装防撞角。
369 | 急救吸引器（交/直流） | 2100 | 5 | 台 | 10500 | 1、极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg) 2、负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值 3、抽气速率：≥20 L/min 4、噪声：≤65 dB(A) 5、贮液瓶：≥1000mL（PC 塑料） 6、电源：AC 100V～240V，50/60Hz；DC 12V 7、输入功率：110VA 8、毛重：≤5.5 ㎏
370 | 超声波婴儿身高体重测量仪 | 5300 | 1 | 台 | 5300 | 1、整机采取人体工程设计，选用高品质卫生环保塑料，使用精密模铸工艺整体成型，决无尖、锐、棱、角而伤害人体，其曲线表面圆润光滑、贴身、亲肤、保温，有效地保护婴幼儿稚嫩的皮肤和身躯，安全舒适，从而达到体质检测与医学技术的完美结合； 2、显控仪表为仪器的大脑中枢，采用7英寸彩色背光高亮液晶数码屏，彩色图形评价结果，对所测参数按WHO或中国（2022）等级评价，全屏清晰显示； 3、高精度电子秤称量范围为：0－60kg，称重精度为：±0.05kg，且具有：去皮、置零、校秤、修改、手动或自动锁定重量的功能； 4、两侧护边滑轨上镶嵌高精度1mm刻度尺子，移动挡板可精准读取身高或坐高值, 身高测量范围为：30-115cm，读数精度为：±1mm； 5、产品内置有WHO(2006年)和中国(2022年) 5级、6级评价标准,进行营养评价，可选择使用； 6、具有标准RS-232接口，可与PC机联网通讯。 7、供电电源：电源适配器：交流输入100-240V 直流输出12V/0.6－3A， 8、量板床结构尺寸：长127cm*宽45cm*高26cm； 9、整机重量：13kg；
371 | 身高体重秤 | 4600 | 1 | 台 | 4600 | 1、最大称量：200kg 2、显示分度值：50g 3、最小称量：1kg 4、没人称重，1分钟自动息屏（有“请上称”定时语音提示，可设置“关闭”和“打开”） 5、身高测量范围：50cm～200cm 6、身高测量分度值：0.1cm 7、自动显示体重指数（BMI） 8、易装纸热敏打印机 9、7吋真彩色大显示屏（触摸屏） 10、可根据客户需求增设蓝牙功能 11、工作环境：0℃～40℃，湿度≤90% 12、储存环境：-10℃～50℃，湿度≤90% 13、电源：外接12V4A适配器
372 | 铲式担架 | 1500 | 1 | 个 | 1500 | 铲 式：2040mm×440mm×70mm铲式担架采用分离型刚性结构，转送骨折及重伤病员。两端设有离合装置，使担架分离成左右两部分。在不移动病人的情况下，迅速将病人铲入或从病人体下抽出担架。担架长度根据人身长可作随意调节。担架一端（脚部）采用窄框架结构。
373 | 多功能口服药车 | 4800 | 1 | 台 | 4800 | 1、规格：≥690*482*950mm；主要由钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金三角柱四柱承重。2、车体上部：台面大型模具ABS注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，台面不锈钢护栏，护栏高度90mm，台面凹陷使用尺寸：≥610*430*10mm,台面上配透明软玻璃。车体正面：中控锁可旋式，配置四层大小抽屉，三折轻声导轨、第一二层中抽面120mm，内空：≥470*375*110mm＊第三层大抽面≥160mm内空：≥470*375*145mm＊第四层一大抽面≥240mm内空：≥470*375*220mm，其中一只抽屉内透明ABS组合模块化盒子4-6只分别规格：≥117*117*62mm，≥352*117*62mm，≥235*235*62mm，≥235*117*62mm，盒子代表放不同物品；其它抽屉内 3*3分隔片，抽屉镀锌拉手，圆角设计手感舒适，左侧防盗式封口插槽标识牌尺寸：≥75*47mm；左侧：侧挂式置器盒。右侧：翻盖分色垃圾桶≥175*175*280MM，双色用于垃圾分类（黄色医疗废弃物为损伤性垃圾， 绿色生活垃圾为感染性垃圾）；车体底部：四只4寸万向插入式轻声轮，其中两只带刹车功能。
375 | 抢救车 | 9900 | 1 | 台 | 9900 | 1. 规格：645×500×1030~1110mm，台面尺寸: 645×500mm；材质：SUS304不锈钢及铝合金材质。2. 结构与配置：SUS304不锈钢及铝合金材质，铝合金立柱；色彩:台面米黄色，配备台面软垫；车辆主体，抽屉、侧抽操作板全华瑞红;附件灰白平光； 车体:正面五抽屉；右侧伸缩抽板；.附件:左侧: ABS分隔盒1只、脚踩翻盖污物桶1只；右侧:不锈钢储物篮1只、塑料翻盖污物桶1只、不锈钢氧气瓶挂架1只；背部:可调式除颤仪托盘1只、不锈钢升降输液杆1根、电力插座组1只、CPR抢救板1块;抽屉内部:铝型材积木式任意分隔装置5套；一次性锁扣板锁具1副；四只φ100mm防缠绕聚氨酯静音脚轮（其中两轮带刹），防卷发，抽屉安装静音伸缩自吸导轨。
376 | 抢救车吸痰器 | 2100 | 1 | 台 | 2100 | 1、极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg) 2、负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值 3、抽气速率：≥20 L/min 4、噪声：≤65 dB(A) 5、贮液瓶：1000mL（PC 塑料） 6、电源：AC 100V～240V，50/60Hz；DC 12V 7、输入功率：110VA 8、毛重：5.5 ㎏ 9、外包装尺寸：41 ㎝×20.5 ㎝×42 ㎝
377 | 平车 | 3000 | 1 | 辆 | 3000 | 1、规格：1870×640×750mm（担架面尺寸：1800×540mm）；2、▲材质：SUS304不锈钢；板条板厚≥0.9mm；（（提供产品说明书或产品彩页证明，并在相关参数处标注，未标注按相关参数负偏离扣分处理。）3、结构： 3.1、担架车四立柱φ38×1.2mm圆管;活动担架φ25×1.0mm圆管;护栏φ19×1.0mm圆管。 3.2、配活动担架，担架为板条式，担架面上配人革软垫； 3.3、 配杂物架1个、输液杆1个和翻转护栏1付； 3.4、 四只φ125mm防缠绕聚氨酯静音脚轮(其中两只带刹)。
378 | 治疗车 | 3500 | 3 | 辆 | 10500 | 规格：620×480×895/975mm 台面尺寸：620×480mm 外形尺寸：662×525×975 mm 材质：SUS304不锈钢及高强度铝合金型材。 结构与配置： 1、表面静电喷涂，台面温馨米黄，抽屉湖绿；台面上配有PVC软玻璃。 2、台面配有3面不锈钢护栏及软水晶玻璃PVC；左侧：不锈钢手消架1只；正面：2只旋转污物桶； 3、正面1层抽屉；抽屉内配可调节药盘；抽屉均安装静音伸缩自吸导轨。 4、底部配有四只4吋防缠绕静音轮，其中2轮带刹。 5、底部四角安装防撞角。
379 | 轮椅 | 800 | 1 | 个 | 800 | 1、车轮着地性:除提升车轮外的所有车轮必须平稳着地 2、静态稳定性:纵向≥10°，侧向≥15° 3、驻坡性能:≥8° 4、滑行偏移量:≤350mm 5、最小回转半径:≤850mm 6、最小换向宽度:≤1500mm 7、使用期限: 5年(前轮、 后轮、座垫、背垫等易耗品除外)
380 | 病历车 | 1800 | 1 | 个 | 1800 | 1. 尺寸规格：≥404×450×1064mm；材质：SUS304不锈钢喷塑及铝合金材质；2. 结构： 3.1、上层台面底面钢板厚1.0mm，抽屉钢板0.7mm，其余钢板厚：0.6mm，三面铝合金封板0.8mm； 3.2、四根立柱为铝合金型材； 3.3、喷涂、单列25格、一抽、带锁、台面米黄＋抽屉湖绿上层台面下一小抽，其下为25格插病历夹座，带锁条； 3.4、四只φ75mm防缠绕聚氨酯静音脚轮（其中两轮带刹），防卷发；抽屉安装静音伸缩自吸导轨。 3.5、四只φ75mm防缠绕聚氨酯静音脚轮（其中两轮带刹），防卷发；抽屉安装静音伸缩自吸导轨。 3.6、车体底部四角安装有强力塑胶防撞角。
381 | 口服药车 | 4800 | 1 | 个 | 4800 | 1、规格：≥690*482*950mm；主要由钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金三角柱四柱承重。2、车体上部：台面大型模具ABS注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，台面不锈钢护栏，护栏高度90mm，台面凹陷使用尺寸：≥610*430*10mm,台面上配透明软玻璃。车体正面：中控锁可旋式，配置四层大小抽屉，三折轻声导轨、第一二层中抽面120mm，内空：≥470*375*110mm＊第三层大抽面≥160mm内空：≥470*375*145mm＊第四层一大抽面≥240mm内空：≥470*375*220mm，其中一只抽屉内透明ABS组合模块化盒子4-6只分别规格：≥117*117*62mm，≥352*117*62mm，≥235*235*62mm，≥235*117*62mm，盒子代表放不同物品；其它抽屉内 3*3分隔片，抽屉镀锌拉手，圆角设计手感舒适，左侧防盗式封口插槽标识牌尺寸：≥75*47mm；左侧：侧挂式置器盒。右侧：翻盖分色垃圾桶≥175*175*280MM，双色用于垃圾分类（黄色医疗废弃物为损伤性垃圾， 绿色生活垃圾为感染性垃圾）；车体底部：四只4寸万向插入式轻声轮，其中两只带刹车功能。
382 | 耳道皮瓣刀 | 1200 | 1 |  | 1200 | 耳道皮瓣刀总长：165mm，头部直径：φ2.5mm 0°
383 | 耳道皮瓣刀 | 1200 | 1 |  | 1200 | 耳道皮瓣刀总长：165mm，头部直径：φ2.5mm 45°
384 | 耳道皮瓣刀 | 1200 | 1 |  | 1200 | 耳道皮瓣刀总长：165mm，头部直径：φ2.0mm 90°
385 | 显微耳钩 | 1000 | 1 |  | 1000 | 显微耳钩总长：165mm，头部长度：2.0mm90°
386 | 显微耳钩 | 1000 | 1 |  | 1000 | 显微耳钩总长：165mm，头部长度：2.0mm45°
387 | 显微耳钩 | 1000 | 1 |  | 1000 | 显微耳钩总长：165mm，工作长度：60mm，头部尺寸：1.5mm 反向45°
388 | 剥离器 | 1000 | 1 |  | 1000 | 剥离器总长：165mm，头部尺寸：1.5mm 直型
389 | 剥离器 | 1000 | 1 |  | 1000 | 剥离器总长：165mm，左弯45°
390 | 剥离器 | 1000 | 1 |  | 1000 | 剥离器总长：165mm，右弯45°
391 | 显微耳针 | 1500 | 1 |  | 1500 | 显微耳针总长：165mm，头部尺寸：0.4mm 直
392 | 显微耳针 | 1500 | 1 |  | 1500 | 显微耳针总长：165mm，头部尺寸：0.6mm 直
393 | 耳刮匙 | 1400 | 1 |  | 1400 | 耳刮匙工作长度：40mm，头部尺寸：1.0×1.8mm-1.3×2mm（双头）
394 | 耳刮匙 | 1400 | 1 |  | 1400 | 耳刮匙工作长度：40mm，头部尺寸：1.6×2.6mm-2×3.2mm（双头）
395 | 耳用吸引管 | 300 | 2 |  | 600 | 耳用吸引管工作长度：60mm，直径：0.8mm
396 | 耳用吸引管 | 300 | 2 |  | 600 | 耳用吸引管工作长度：60mm，直径：1.0mm
397 | 耳用吸引管 | 300 | 2 |  | 600 | 耳用吸引管工作长度：75mm，直径：1.0mm 头端45°
398 | 耳用吸引管 | 300 | 2 |  | 600 | 耳用吸引管工作长度：60mm，直径：1.5mm
399 | 耳用吸引管 | 300 | 2 |  | 600 | 耳用吸引管工作长度：65mm，直径：1.5mm 头端微弯
400 | 耳用吸引管 | 300 | 2 |  | 600 | 耳用吸引管工作长度：75mm，直径：1.5mm
401 | 耳用吸引管 | 300 | 2 |  | 600 | 耳用吸引管工作长度：75mm，直径：1.5mm 头端45°
402 | 耳用吸引管 | 300 | 2 |  | 600 | 耳用吸引管工作长度：60mm，直径：1.5mm 头端蘑菇头45°
403 | 耳用吸引管 | 300 | 2 |  | 600 | 耳用吸引管工作长度：60mm，直径：1.5mm
404 | 耳钳 | 4000 | 1 |  | 4000 | 耳钳工作长度：80mm，麦粒头夹持式45°，头部尺寸：4.0mm
405 | 中耳息肉钳 | 4500 | 1 |  | 4500 | 中耳息肉钳工作长度：85mm，卵圆口 0°，头部尺寸： 0.8×1.3 mm短头
406 | 中耳息肉钳 | 4500 | 1 |  | 4500 | 中耳息肉钳工作长度：85mm，卵圆口 45°，头部尺寸： 0.8×1.3 mm短头
407 | 耳钳 | 4500 | 1 |  | 4500 | 耳钳工作长度：85mm，麦粒头，头部尺寸：4.0mm
408 | 中耳息肉钳 | 4500 | 1 |  | 4500 | 中耳息肉钳工作长度：85mm，杯口 0° ，头部尺寸：1.5mm
409 | 耳息肉剪 | 4500 | 2 |  | 9000 | 耳息肉剪工作长度：85mm，头部尺寸：4.0mm
410 | 锤骨剪 | 4500 | 1 |  | 4500 | 锤骨剪工作长度：85mm，头部尺寸：2.3mm
411 | 镫骨足弓剪 | 4500 | 1 |  | 4500 | 镫骨足弓剪工作长度：80mm，镫骨 右开口
412 | 听小骨安装钳 | 4500 | 1 |  | 4500 | 听小骨安装钳工作长度：85mm，下弯20°
413 | 听小骨安装钳 | 4500 | 1 |  | 4500 | 听小骨安装钳工作长度：85mm，右弯
414 | 听小骨安装钳 | 4500 | 1 |  | 4500 | 听小骨安装钳工作长度：85mm，左弯
415 | 耳用骨凿 | 1000 | 1 |  | 1000 | 耳用骨凿总长：170mm，工作长度：65mm，头部宽度：2mm，枪型
416 | 乳突牵开器 | 4000 | 1 |  | 4000 | 乳突牵开器总长：160mm，活动式 三齿×三齿 尖头
417 | 乳突牵开器 | 4000 | 1 |  | 4000 | 乳突牵开器总长：140mm，固定式 三齿×四齿 尖头
418 | 鼻组织剪 | 3800 | 2 |  | 7600 | 鼻组织剪工作长度115mm，头部尺寸4.0mm，直口，盖板式。
419 | 鼻筛窦钳 | 3800 | 2 |  | 7600 | 鼻筛窦钳工作长度130mm，头部尺寸3.5mm，0°卵圆口，盖板式。
420 | 鼻筛窦钳 | 3800 | 2 |  | 7600 | 鼻筛窦钳工作长度130mm， 头部尺寸3.5mm，45°上翘卵圆口，盖板式。
421 | 鼻筛窦钳 | 3800 | 2 |  | 7600 | 鼻筛窦钳工作长度130mm， 头部尺寸3.0mm，0°长圆口，盖板式。
422 | 鼻筛窦钳 | 3800 | 2 |  | 7600 | 鼻筛窦钳工作长度130mm， 头部尺寸3.0mm，45°上翘长圆口，盖板式。
423 | 鼻咬切钳 | 5500 | 1 |  | 5500 | 鼻咬切钳工作长度130mm，头部尺寸3.0mm，0°卵圆口，盖板式。
424 | 鼻咬切钳 | 5500 | 1 |  | 5500 | 鼻咬切钳工作长度130mm，头部尺寸3.0mm，45°上翘卵圆口，盖板式。
425 | 蝶窦咬骨钳 | 9000 | 1 |  | 9000 | 蝶窦咬骨钳工作长度170mm，头部尺寸3.0mm，40°斜切口椎板式。
426 | 鼻咬切钳 | 5200 | 1 |  | 5200 | 鼻咬切钳工作长度110mm，头部尺寸2.5mm，360°旋转反咬型，咬口张开70°。
427 | 蝶窦咬骨钳 | 9980 | 1 |  | 9980 | 蝶窦咬骨钳工作长度170mm，头部尺寸3.0mm，30°上弯。蝶窦咬骨钳内置T型凸槽
428 | 蝶窦咬骨钳 | 9980 | 1 |  | 9980 | 蝶窦咬骨钳工作长度170mm，头部尺寸3.0mm，70°上弯。
429 | 鼻息肉钳 | 3000 | 1 |  | 3000 | 鼻息肉钳工作长度130mm，头部尺寸65°，前后开口，内置冲洗通道。
430 | 鼻息肉钳 | 3000 | 1 |  | 3000 | 鼻息肉钳工作长度130mm，头部尺寸65°，左右开口，内置冲洗通道。
431 | 鼻息肉钳 | 3800 | 1 |  | 3800 | 鼻息肉钳工作长度130mm，头部尺寸110°，前后开口，内置冲洗通道。
432 | 鼻息肉钳 | 3800 | 1 |  | 3800 | 鼻息肉钳工作长度130mm，头部尺寸110°，左右开口，内置冲洗通道。
433 | 鼻息肉钳 | 3800 | 1 |  | 3800 | 鼻息肉钳工作长度130mm，头部尺寸下弯90°，张开115°，内置冲洗通道。
434 | 上颌窦探针 | 1000 | 1 |  | 1000 | 上颌窦探针工作长度190mm，球型双头。
435 | 鼻剥离器 | 1000 | 1 |  | 1000 | 鼻剥离器工作长度190mm，头部尺寸4.5mm，双头，一头锋利一头半锋利。
436 | 鼻剥离器 | 1000 | 1 |  | 1000 | 鼻剥离器工作长度190mm，头部尺寸3.5mm-4.5mm，双头铲型。
437 | 刮匙 | 900 | 1 |  | 900 | 刮匙工作长度 190mm，头部尺寸2mm×6mm，45°长圆口。
438 | 鼻吸引管 | 400 | 2 |  | 800 | 鼻吸引管工作长度110mm，Φ2.5mm，手柄为整体。
439 | 鼻吸引管 | 400 | 2 |  | 800 | 鼻吸引管工作长度110mm，Φ3.0mm，手柄为整体。
440 | 鼻吸引管 | 400 | 2 |  | 800 | 鼻吸引管工作长度120mm，Φ2.5mm，60°大弯，平口防堵塞，适用于上颌窦。
441 | 鼻吸引管 | 400 | 1 |  | 400 | 1、鼻吸引管工作长度120mm，Φ3.0mm，60°大弯，平口防堵塞，适用于上颌窦。 2、整体采用医用级不锈钢材料。
442 | 鼻吸引管 | 400 | 1 |  | 400 | 鼻吸引管工作长度120mm，Φ3.0mm，70°短钝头，适用于上颌窦，防堵塞，手柄为整体。
443 | 鼻咬切钳 | 4300 | 1 |  | 4300 | 鼻咬切钳工作长度130mm，头部尺寸3.5mm，45°上翘长圆口，盖板式。
444 | 鼻咬切钳 | 4300 | 1 |  | 4300 | 鼻咬切钳工作长度130mm，头部尺寸3.5mm，0°长圆口，盖板式。
445 | 显微喉钳 | 4900 | 2 |  | 9800 | 1、显微喉钳工作长度230mm，杯口双片动，左弯，头部Φ2.0mm，可360°旋转，钳杆锥度型φ1.8-φ3.0mm。 2、钳杆灰黑色防反光处理。
446 | 显微喉钳 | 4500 | 2 |  | 9000 | 1、显微喉钳杆上弯22°，头部尺寸2.0mm，圆口45°，，钳杆锥度型φ1.8-φ3.0mm。 2、钳杆灰黑色防反光处理。
447 | 显微喉钳 | 4500 | 2 |  | 9000 | 1、显微喉钳杆上弯22°头部尺寸2.2mm，三角45°，钳杆锥度型φ1.8-φ3.0mm。 2、钳杆灰黑色防反光处理。
448 | 显微喉剪 | 4500 | 2 |  | 9000 | 1、显微喉剪 杆上弯22°，头部上翘45°，钳杆锥度型φ1.8-φ3.0mm。 2、钳杆灰黑色防反光处理。
449 | 显微喉剪 | 4200 | 2 |  | 8400 | 1、显微喉剪工作长度230mm，0°，钳杆锥度型φ1.8-φ3.0mm，手柄自带冲洗通道。 2、不挡视野，头部不点头，钳杆灰黑色防反光处理
450 | 显微喉钳 | 4200 | 2 |  | 8400 | 1、显微喉钳工作长度230mm，圆口0°，头部直径：Φ2.0mm，钳杆锥度型φ1.8-φ3.0mm，手柄自带冲洗通道。 2、不挡视野，头部不点头，钳杆灰黑色防反光处理。
451 | 喉粘膜钳 | 4200 | 2 |  | 8400 | 1、喉粘膜钳工作长度230mm，抓式三角45°，钳杆锥度型φ1.8-φ3.0mm。手柄自带冲洗通道。 2、不挡视野，头部不点头，钳杆灰黑色防反光处理。
452 | 显微喉钳 | 4200 | 2 |  | 8400 | 1、显微喉钳工作长度230mm，圆口0°，头部直径：Φ3.5mm，钳杆锥度型φ1.8-φ3.0mm，手柄自带冲洗通道。 2、不挡视野，头部不点头，钳杆灰黑色防反光处理。
453 | 显微喉钳 | 4200 | 2 |  | 8400 | 1、显微喉钳工作长度230mm，圆口45°，头部直径：Φ2.0mm，钳杆锥度型φ1.8-φ3.0mm，手柄自带冲洗通道。 2、不挡视野，头部不点头，钳杆灰黑色防反光处理。
454 | 显微喉剪 | 4200 | 2 |  | 8400 | 1、显微喉剪工作长度230mm，左弯，钳杆锥度型φ1.8-φ3.0mm，手柄自带冲洗通道。 2、不挡视野，头部不点头，钳杆灰黑色防反光处理。
455 | 显微喉剪 | 4200 | 2 |  | 8400 | 1、显微喉剪工作长度230mm，右弯，钳杆锥度型φ1.8-φ3.0mm，手柄自带冲洗通道。 2、不挡视野，头部不点头，钳杆灰黑色防反光处理。
456 | 显微喉刀 | 500 | 1 |  | 500 | 显微喉刀头部上弯22°，镰状，刀杆锥度φ1-φ3，一体式。
457 | 显微喉刀 | 500 | 1 |  | 500 | 显微喉刀总长：230mm，头部三角尖头，刀杆锥度φ1-φ3，一体式带手柄。
458 | 显微喉刀 | 800 | 1 |  | 800 | 显微喉刀总长：230mm，头部镰状型1.8mm×9mm，刀杆锥度φ1-φ3，一体式带手柄。
459 | 吸引管 | 500 | 2 |  | 1000 | 吸引管工作长度：230mm，直径φ3.0mm
460 | 吸引管 | 500 | 2 |  | 1000 | 吸引管工作长度：230mm，直径φ2.5mm
461 | 吸引管 | 500 | 2 |  | 1000 | 吸引管工作长度：230mm，直径Φ2.5mm，上弯22°。
462 | 16CM长镊子（长，配镊子桶） | 30.8 | 10 | 个 | 308 | 160，直
463 | 镊子桶（小号） | 33 | 10 | 个 | 330 | 45×100，有盖，小号
464 | 棉球缸（标准尺寸-全院通用） | 40 | 10 | 个 | 400 | Ф100×100
465 | 精细有齿镊 | 95 | 30 | 把 | 2850 | 140×1，直，有钩
466 | 精细无齿镊 | 65 | 30 | 把 | 1950 | 160，直，精细型
467 | 眼科直剪 | 74 | 25 | 把 | 1850 | 100，直尖
468 | 眼科弯剪 | 74 | 25 | 把 | 1850 | 100，弯尖
469 | 14cm直剪 | 74 | 25 | 把 | 1850 | 140，直
470 | 14cm弯血管钳（换药碗配套） | 88 | 20 | 把 | 1760 | 140，弯，全齿
471 | 换药碗（不锈钢） | 29 | 20 | 个 | 580 | Ф160×60，大号
472 | 14CM敷料镊（换药碗配套） | 28 | 20 | 把 | 560 | 140，直
473 | 弯盘（不锈钢） | 28 | 20 | 个 | 560 | 190×115×25，浅型
474 | 12.5cm弯血管钳 | 88 | 20 | 把 | 1760 | 125，弯蚊，全齿
475 | 14cm组织剪 | 72 | 20 | 把 | 1440 | 140，直
476 | 14CM敷料镊（换药碗配套） | 28 | 20 | 把 | 560 | 140，直
477 | 3#刀柄 | 42 | 20 | 把 | 840 | 3#
478 | 14cm整形有齿镊 | 59 | 20 | 把 | 1180 | 125，直，1×2钩
479 | 14cm持针器 | 88 | 20 | 把 | 1760 | 140，直，粗针
480 | 便携式吸痰器 | 1800 | 4 | 台 | 7200 | 1 、极限负压值:>0.09MPa(680mmHg) 2 、负压调节范围: 0.02MPa(150mmHg~极限负压值 3 、 自由空气流量:>32L/min 4 、噪声:S65dB(A) 5 、贮液瓶:标配 2000mLX2(PC),可选配 2500mLX2(玻璃) 6 、电源:~220V,50Hz 7 、输入功率:180VA 8 、外包装尺寸: 45cmx52cmx58cm 9 、标配 毛重:15Kg 净重: 12.5kg 玻璃瓶配置毛重:16.5Kg 净重: 14kg
481 | 身高体重秤 | 4600 | 1 | 台 | 4600 | 1、最大称量：200kg 2、显示分度值：50g 3、最小称量：1kg 4、没人称重，1分钟自动息屏（有“请上称”定时语音提示，可设置“关闭”和“打开”） 5、身高测量范围：50cm～200cm 6、身高测量分度值：0.1cm 7、自动显示体重指数（BMI） 8、易装纸热敏打印机 9、7吋真彩色大显示屏（触摸屏） 10、可根据客户需求增设蓝牙功能 11、工作环境：0℃～40℃，湿度≤90% 12、储存环境：-10℃～50℃，湿度≤90% 13、电源：外接12V4A适配器
482 | 不锈钢方管五脚型移动输液架 | 980 | 5 | 台 | 4900 | 规格：535×535×1480~2000mm 材质：SUS304不锈钢 结构与配置： 1、底架四轮，扁管底座，立柱为不锈钢圆管制作。 2、伸缩杆配单点锁紧旋钮。 3、高度调节范围1240~2000mm。 4、两个挂钩，4个脚轮，带扶手。
483 | 吸氧流量表 | 580 | 20 | 个 | 11600 | 流量计： 1、内管，流量精确； 2、双锥度、双数字带背景设计，180°视角均可清晰可见； 3、为后节流型，用于出气不稳，允许背压使用； 流量调节旋钮： 4、无级调节，轻松调节所需流量； 5、气体标识清晰，采用NFPA 99或ISO 32气体标准色标，便于辨认识别； 安全阀： 6、当出气异常时或使用不当时瓶内压力过高泄压报警； 接头： 7、可附带各种医疗接头；
484 | 轮椅（儿童轮椅） | 800 | 2 | 台 | 1600 | 主要技术参数： 1.总长≤97cm；总宽≤52.5cm；总高：≤89cm 2.折叠宽度：≤29cm；靠背高度：≤44cm；座位深度：≤36cm；座位宽度：≤35cm 3.前轮直径：≤15cm；后轮直径：≤58cm 4.最大载荷：≤100kg；净重量：≤13kg 车架： 选用高强度铝合金材料，管径Ø25mm，厚度2.5mm；车架表面彩色喷涂处理；靠背可后折，整车可折叠； 前轮： 6寸塑料轮毂配高品质实心橡胶轮胎；铝质前轮叉一体压铸成型； 后轮： 22寸充气轮；铝合金轮框，采用钢质辐条；配有驱动轮椅用的铝合金手轮； 刹车： 带防护罩的金属手动驻刹； 座靠垫： 面料选用优质高强度牛津布，透气防滑，内含帆布内套的组合车缝结构，抗拉强度高；配有独立海棉软垫； 扶手： 采用活动后翻式扶手，配置PU扶手垫； 护板： 选用塑料护板； 脚托： 脚托支架可旋转及拆装；配置高强度铝合金脚踏板；座面与脚踏板距离可大幅度调整，适合儿童生长发育较快的调整需求；
485 | 红外耳温计 | 3500 | 12 | 台 | 42000 | 1、测量时间 2 –3 秒 2、▲ 技术根据探头位置放置深浅进行温度补偿计算 ，ExacTemp™ 提供测量期间探头放置的稳定性 3、▲探头技术测量前探头会预加热至35°C左右 4、温度显示范围0 °C - 42、2 °C 5、显示类型 背投液晶显示屏，4个附加按键 6、显示分辨率 0、1 °C 7、▲试验准确性 ±0、2 °C （35、0 °C to 42、0 °C区间内） 8、自动关机 末次检测后约10秒 9、读秒计时器、内存回顾、C/F切换按钮 1、输液完成自动报警自动阻断输液管 2、红外线监控精准率达99、99% 3、自动截流、亏液告警
486 | 输液振荡器 | 1500 | 1 | 个 | 1500 | 1.电 源：交流220V 50HZ 2.振荡频率：1200次／分 3. 振 幅：6mm 4.数 量： 20瓶／次
487 | 医用冰箱 | 9900 | 1 | 台 | 9900 | 1、直流启动功能 2、定时开关机的功能 3、远程监控功能 4、充电功能 5、自动重启功能 6、ECO节能模式功能
488 | 移动电源 | 7000 | 1 | 个 | 7000 | 1.容量：6000 VA/6000W 2.电压范围：110-300VAC 于50%(负载)(Load)176-300VAC于100%(负载)(Load)
489 | 新生儿喉镜 | 1500 | 2 | 个 | 3000 | 1、高质量光纤及特别的叶片设计保证最佳视野和简单的插管操作。 2、▲标配2、5V LED灯光照明 3、使用金属接触点将灯泡整合在手柄上，简化叶片高压杀菌步骤。 4、采用高品质光纤材质，优化光束传输。 5、光纤叶片，可拆除光纤管，无需工具即可拆除更换。 6、▲较长使用寿命，高温高压消毒4000次以上，每次可高压杀菌134°C五分钟。 7、表面精加工的不锈钢叶片，易于清洁。 8、叶片可以提供声带和会厌软骨最佳视野，同时可以简化插入气管导管的操作。（难度叶片） 9、于1200次高温高压消毒处理后，光源持续输出距离40毫米，不少于8000 Lux。
490 | 喉镜柄 | 1500 | 2 | 个 | 3000 | 1、叶片符合ISO7376标准的手柄。 2、镀铬金属手柄，坚固耐用。 3、手柄表面有凹槽，保证握柄安全。 4、标准叶片固定设置，实用、抗磨损。金属接触点保证可靠照明。 5、手柄底座，可轻松更换电池。
491 | 便携式血氧仪 | 7500 | 2 | 个 | 15000 | 物理规格 尺寸： 56*124*30mm 重量： <300g(全配置,含电池) 环境规格 工作环境: 温度: 0-40 °C 湿度: 15-95%(非冷凝) 储存环境: 温度: -20-60°C 湿度：10-95%（非冷凝） 使用范围 成人 显示规格 显示屏： caise 2.4”TFT液晶显示屏 分辨率： 320*240 电池规格 碱性电池： 3节通用AA碱性电池，供电时间36h 血氧饱和度规格 测量范围： 0-100% 分辨率： 1% 精确度： ±2%（70-100%，成人，非运动状态） ±3%（70-100%，运动状态） 脉率规格 ▲测量范围： 18-300bpm ▲分辨率： 1bpm ▲精度： ±3bpm（非运动状态） ±5bpm（运动状态） 数据存储 连续监护模式： 96h数据 点测模式： 4000条数据 数据导出 接口： 多功能复用接口、红外接口 配置清单： 主机1台 血氧探头1套
492 | 额温枪 | 1000 | 2 | 个 | 2000 | 产品用途及试用范围本产品通过采集人体额头发出的红外热辐射被动感测出人体体温。适用人群包括婴儿、儿童和成人。预期用途本产品用于测量人体额头温度。禁忌症无技术参数电源DC 3V (-10%,+5%)测量范围32.0℃ ～43.0℃显示分辨力0.1℃测量准确度35.0℃～42.0℃以内±0.2℃32.0℃～34.9℃和42.1℃～43.0℃范围内为±0.3℃按防电击类型分类内部电源供电设备按防电击的程度分类BF型应用部分按运行模式分类连续运行温度单位摄氏度℃/华氏度℉按对防进液的防护程度分类IP20(可防止直径大于等于12.5mm的固体异物进入，对进液无防护)按在与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用时的安全程度分类非AP/APG设备产品尺寸142×40×42(mm)产品重量约69g(不包含电池)产品记忆组数10组配置清单机器说明书快速操作指南2节7号碱性电池
493 | 等离子移动式空气消毒机 | 5500 | 19 | 台 | 104500 | 1.工作方式：带脚轮，可移动； 2.输入电压：AC 220V±22V 50Hz±1Hz；工作温度：-10℃~40℃； 工作湿度：≤90%； 大气压力：86kPa~106kPa。 3.作用空间（m3）：≤100 m3； ▲4.操控模式不少于四种：手动、自动、语音控制、云控制模式。（提供证明资料） 5.设备上能通过指示灯和图文方式显示空气质量状态、运行状态、PM2.5、温度、湿度、滤网更换提示、设备维护提示、定时时间提示。 ▲6.等离子体寿命：等离子体发生器和高压电源寿命≥55000小时； ▲7.等离子体密度分布：1.32×1019m-3 -3.87×1019m-3。（提供带CMA检测报告）； 8.等离子电压工作区≥-9KV，（提供CMA资质的检测报告） 9.安全性：等离子体发生器为高分子阻燃材料构成，阻燃等级达到V-0；（提供检测报告） ▲10.臭氧残留量≤0.002mg/m³，符合《室内空气中臭氧卫生标准》（要求提供检测报告）； ▲11.消毒效果：设备持续工作1小时，可使100m3房间空气中的自然菌的消亡率≥97%、60min/20m³空气中的白色葡萄球菌杀灭率≥99.97%（要求提供检测报告）； ▲12.净化性能要求：60分钟/100m³，对悬浮粒子≥0.5μm，≥5μm的净化级别达到空气洁净度7级（相当于原10000级）符合GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》（提供检测报告） ▲13.等离子模块发生器对大肠杆菌噬菌体MS2的杀灭率≥99.67%，对甲型流感病毒（H1N1）的杀灭率≥99.85%，对金黄色葡萄球菌的杀灭率≥99.87%，对粘质沙雷氏菌的杀灭率≥99.91%，对黑曲霉菌的杀灭率≥99.85%，对枯草黑色变种芽孢的杀灭率≥99.94%。（提供检测报告） ▲14.标配WIFI模块，选配物联网4G模块：使用手机APP远程遥控控制，精度高、抗干扰性能好。。 16.初效过滤器：进风口处安装，初始阶段过滤掉空气中的较大微粒物，对等离子体发生装置进行保护，可拆卸清洗。 18.采用底部进风，四向出风方式保证更好的消毒效果。 19.PM2.5传感器：实时监测空气质量，以便自动开启等离子净化空气。 20.温湿度传感器：实时监控使用的温度和湿度 ▲21.物联网服务云平台，具有自主知识产权（要求提供软件著作权登记证复印件）；同时具有第三方实验室出具的独立的软件产品检测报告，证明确实具有上述服务功能，能证明云平台的功能性、信息安全性、可靠性、维护性、易用性、可移植性。
494 | 壁挂式等离子体空气消毒机 | 5500 | 22 | 台 | 121000 | 1.安装方式：壁挂安装； 2.输入电压：AC 220V±22V 50Hz±1Hz；工作温度：-10℃~40℃； 工作湿度：≤90%； 大气压力：86kPa~106kPa。 3.作用空间（m3）：≤120 m3； ▲4.操控模式不少于四种：手动、自动、语音控制、云控制模式。（提供证明资料） 5.设备上能通过指示灯和图文方式显示空气质量状态、运行状态、PM2.5、温度、湿度、滤网更换提示、设备维护提示、定时时间提示。 ▲6.等离子体寿命：等离子体发生器和高压电源寿命≥55000小时； ▲7.等离子体密度分布：1.32×1019m-3 -3.87×1019m-3。（提供带CMA检测报告）； ▲8.等离子电压工作区≥-9KV，（提供CMA资质的检测报告） 9.安全性：等离子体发生器为高分子阻燃材料构成，阻燃等级达到V-0；（提供检测报告） 10.臭氧残留量≤0.005mg/m³，符合《室内空气中臭氧卫生标准》（要求提供检测报告）； 11.消毒效果：设备持续工作1小时，可使100m3房间空气中的自然菌的消亡率≥91%、60min/20m³空气中的白色葡萄球菌杀灭率≥99.99%（要求提供检测报告）； ▲12.净化性能要求：60分钟/100m³，对悬浮粒子≥0.5μm，≥5μm的净化级别达到空气洁净度7级（相当于原10000级）符合GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》（提供检测报告） ▲13.等离子模块发生器对大肠杆菌噬菌体MS2的杀灭率≥99.67%，对甲型流感病毒（H1N1）的杀灭率≥99.85%，对金黄色葡萄球菌的杀灭率≥99.87%，对粘质沙雷氏菌的杀灭率≥99.91%，对黑曲霉菌的杀灭率≥99.85%，对枯草黑色变种芽孢的杀灭率≥99.94%。（提供检测报告） ▲14.独立4风道消毒。拥有三级风量，一级风量启动2组风扇，二级风量启动3组风扇，三级风量启动4组风扇。（提供产品结构证明） ▲15.标配WIFI模块，选配物联网4G模块：使用手机APP远程遥控控制，精度高、抗干扰性能好。 16.配备遥控器控制：房间各个角度对设备进行遥控操作360度无死角，全方位立体式覆盖。 17.初效过滤器：进风口处安装，初始阶段过滤掉空气中的较大微粒物，对等离子体发生装置进行保护，可拆卸清洗。 18.采用中间进风，四向出风方式保证更好的消毒效果。 19.PM2.5传感器：实时监测空气质量，以便自动开启等离子净化空气。 20.温湿度传感器：实时监控使用的温度和湿度 ▲21.物联网服务云平台，具有自主知识产权（要求提供软件著作权登记证复印件）；同时具有第三方实验室出具的独立的软件产品检测报告，证明确实具有上述服务功能，能证明云平台的功能性、信息安全性、可靠性、维护性、易用性、可移植性。
495 | 吸顶式等离子空气消毒机 | 5500 | 47 | 台 | 258500 | 1.安装方式：木方安装、吊顶安装； 2.输入电压：AC 220V±22V 50Hz±1Hz；工作温度：-10℃~40℃； 工作湿度：≤90%； 大气压力：86kPa~106kPa。 3.作用空间（m3）：≤150 m3； ▲4.循环风量：≥1260m³/h（提供CMA检测报告）。 ▲5.操控模式不少于四种：手动、自动、语音控制、云控制模式。（提供证明资料） 6.设备上能通过指示灯和图文方式显示空气质量状态、运行状态、PM2.5、温度、湿度、滤网更换提示、设备维护提示、定时时间提示。 7.等离子体寿命：等离子体发生器和高压电源寿命间 MTBF:≥55000小时；（提供CMA检测报告、提供备案说明书） 8.等离子体密度分布：1.32×1019m-3 -3.87×1019m-3。（提供CMA检测报告、提供备案说明书）； 9.等离子电压工作区≥-9KV，（提供CMA资质的检测报告） 10.安全性：等离子体发生器为高分子阻燃材料构成，阻燃等级达到V-0；（提供检测报告） ▲11.臭氧残留量＜0.000mg/m³，符合《室内空气中臭氧卫生标准》（提供CMA检测报告） ▲12消毒效果：设备持续工作1小时，可使120m3房间空气中的自然菌的平均消亡率≥98.18%、60min/20m³空气中的白色葡萄球菌平均杀灭率≥99.99%（提供CMA检测报告） ▲13.等离子模块发生器对大肠杆菌噬菌体MS2的杀灭率≥99.67%，对甲型流感病毒（H1N1）的杀灭率≥99.85%，对金黄色葡萄球菌的杀灭率≥99.87%，对粘质沙雷氏菌的杀灭率≥99.91%，对黑曲霉菌的杀灭率≥99.85%，对枯草黑色变种芽孢的杀灭率≥99.94%。（提供检测报告） ▲14在≤150m³房间内开机运行60min后房间洁净度达到万级，沉降菌≤3cfu/皿*0.5h；开机运行90min后房间洁净度达到千级，沉降菌≤2cfu/皿*0.5h。（提供CMA资质的检测报告） 15.标配WIFI模块，选配物联网4G模块：使用手机APP远程遥控控制，精度高、抗干扰性能好。 16.配备遥控器控制：房间各个角度对设备进行遥控操作360度无死角，全方位立体式覆盖。 17.初效过滤器：进风口处安装，初始阶段过滤掉空气中的较大微粒物，对等离子体发生装置进行保护，可拆卸清洗。 18.采用中间进风，四向出风方式立体循环风方式保证更好的消毒效果。 19.PM2.5传感器：实时监测空气质量，以便自动开启等离子净化空气。 20.温湿度传感器：实时监控使用的温度和湿度 21.能通过遥控对设备进行开关机操作和设定档位等。 ▲22.物联网服务云平台，具有自主知识产权（要求提供软件著作权登记证复印件）；同时具有第三方实验室出具的独立的软件产品检测报告，证明确实具有上述服务功能，能证明云平台的功能性、信息安全性、可靠性、维护性、易用性、可移植性。
496 | 臭氧空气消毒机 | 4000 | 3 | 台 | 12000 | 1、该机采用高浓度臭氧紫外线杀菌灯进行复合双重因子消毒，相对于传统的臭氧管避免了采用高压方式产生臭氧，使用更安全、更可靠。 2、高臭氧紫外线杀菌灯不但有臭氧强氧化的消毒方式，还可以对房间的空气进行辅助的紫外线消毒。 3、该机采用全金属机壳、款式新颖，有效杜绝燃烧事故，安全可靠。方便日常清洗、保养、维护。 4、 杀菌因子：O3 5、臭氧浓度：≥20mg/m3 6、 最大消毒范围：60m3 7、 噪 声：≤65db（A） 8、 供电电源： 220V±22V，50Hz±1Hz 9、 额定功率：100VA 10、 具有程控定时器 11、安装方式：移动式 12、安全防护分类：Ⅰ类设备 13、灭菌效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90%，对空气中自然菌的消亡率≥90%
497 | 床单位臭氧消毒机 | 9800 | 1 | 台 | 9800 | 1.工作方式：带脚轮，可移动； 2.输入电压：AC 220V±22V 50Hz±1Hz；工作温度：5℃~40℃； 工作湿度：≤85%； 大气压力：86kPa~106kPa。 3.输入功率：≥140W，宽电压设计，适用于电压波动的地方使用 ▲4.消毒器每5分钟臭氧浓度平均产出值：A口输出浓度平均值≥140mg/m³，B口输出浓度平均值≥124mg/m³。（要求提供第三方带CMA标识检测报告） ▲5.采用高效臭氧产生技术，能确保在该消毒机开机时，袋内臭氧含量平均值均应分别不低于2.04mg/L（即2040mg/m3），（要求提供第三方带CMA标识检测报告） 6.床袋（或罩）密闭时臭氧泄漏≤0.041mg/m3。 ▲7.机身操作+手机APP远程操作 8.外壳采用非金属优质复合材料ABS工程塑料，表面光滑易擦拭，一体成型；（提供证明材料，如实物图片，说明书等） ▲9.结构形式：移动式结构，有不少于2个专用储存柜，用于存放床罩、床袋、抽气与充气管路、可拆卸的制式电源线。放置气管柜门尺寸长180mm±5mm、宽250mm±5mm、高90mm±5mm，放置床罩或床袋柜门尺寸长270mm±5mm、宽170mm±5mm、高350mm±5mm(（提供证明材料，如实物图片，说明书等） ▲10.检修的便捷性：设备主要部件（臭氧发生装置、电动球阀等）可从设备侧面抽拉出来；控制板等电控系统，可以通过侧面机盖轻松取出，即可实现方便地检修。 11.具备物联网控制技术，可实现产品的多元化监测与管理 12.采用专用抽、充气技术，使臭氧能更好地渗透到物体内部消毒 13.消毒程序为自动控制，一键启动操作，无需人工值守。设备程序运行采用抽气-消毒-密闭-解析的模式，各个程序阶段时间均可根据实际需求预先手动设置，设置范围0-999min，可轻松完成个性化的消毒需求且操作简便。 14.根据使用场景，所有阶段时间可调，且具备记忆功能 15.臭氧发生器使用寿命≥8000h，（提供证明资料） 16.臭氧产量：4500mg～6500mg/h （提供证明资料） 17.消毒效果：对大肠杆菌8099的杀灭对数值≥3.00， 18.消毒效果：对金黄色葡萄球菌ATCC6538杀灭对数值≥3.00， 19.消毒效果：对白色念珠菌杀灭对数值≥3.00， ▲20.消毒效果：对铜绿假单胞菌杀灭对数值≥3.00， 21.采用自主知识产权的消毒器软件（要求提供软件著作权登记证复印件）；同时具有第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告，证实空气消毒机软件的功能性、安全可靠性、易用性、易安装性、适应性。证实用户文档的完整性、正确性、一致性、易理解性、易浏览性 ▲22.物联网服务云平台，具有自主知识产权（要求提供软件著作权登记证复印件）；同时具有第三方实验室出具的独立的软件产品检测报告，证明确实具有上述服务功能，能证明云平台的功能性、信息安全性、可靠性、维护性、易用性、可移植性。
498 | 医用冰箱 | 5000 | 3 | 台 | 15000 | 医用冰箱，具有冷藏、冷冻功能
499 | 电动吸引器 | 2100 | 4 | 台 | 8400 | 1、极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg) 2、负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值 3、抽气速率：≥20 L/min 4、噪声：≤65 dB(A) 5、贮液瓶：≥1000mL（PC 塑料） 6、电源：AC 100V～240V，50/60Hz；DC 12V 7、输入功率：110VA 8、毛重：≤5.5 ㎏
500 | 壁式医用负压吸引器 | 1800 | 4 | 台 | 7200 | 1.1、设备由负压表显调节装置和负压终端接头组成，必须自带溢流保护装置。 1.2、设备采取夜光表盘，顺时针、逆时针两种模式，表盘直径必须在2“以上，并且不同的负压段，采用不同的颜色标识，以便读数更清晰 1.3、设备的表盘有“0- -21Kpa”、“0- -40Kpa”、“0- -100Kpa”可选，以便科室使用选择 1.4、设备的负压精度必须是满量程的±5%以内（含±5%） 1.5、设备外壳采用优质工程塑料，流线型紧凑设计，结构牢固，并可用消毒剂即可清洁干净
501 | 手持式血氧饱和度测定仪 | 1500 | 3 | 台 | 4500 | 1. 显示范围 SpO2：35~100% 2. 脉率：25~250BPM 3.测量范围和精度 SpO2：70~100%±2% 4.脉率：20~250BPM±3BPM 5.测量分辨率 SpO2：1% 6.脉率：1BPM 7.电池类型 类型：3节AAA碱性电池
502 | 医用冰箱 | 2000 | 1 | 台 | 2000 | 具有冷藏、冷冻功能
503 | 护理车 | 3000 | 2 |  | 6000 | 规格：623*475*930mm 1.主要由·铝·钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金三角柱四柱承重； 2.车体上部：台面大型模具ABS注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，台面不锈钢护栏，护栏高度90mm，台面内使用尺寸：575*430mm,台面上配透明软玻璃 配PP治疗盘一只。 3.车体正面：中控锁可旋式，配置两层抽屉，三折轻声导轨，二中抽面120mm内空：430*335*110mm，其中一只配3个置物盒规格：320*135*105mm另一只抽屉内3*3分隔片，抽屉镀锌拉手，圆角设计手感舒适，左侧防盗式封口插槽标识牌尺寸：75*47mm 4.车体左侧：嵌入式可伸缩吊片设计副工作台、侧挂式置器盒。 5.车体右侧：旋转式3升圆形锐器盒，翻盖分色垃圾桶175*175*280MM，双色用于垃圾分类（黄色医疗废弃物为损伤性垃圾， 绿色生活垃圾为感染性垃圾） 6.底盘：大型模具一次成型ABS底板，凹陷设计物品不易滑落。凹陷使用尺寸：565*420*30mm，底板四角突出防撞设计。 7.车体底部：四只4寸豪华万向插入式轻声轮，其中两只带刹车功能；
504 | 普通治疗车 | 3500 | 8 |  | 28000 | 规格：620×480×895/975mm 台面尺寸：620×480mm 外形尺寸：662×525×975 mm 材质：SUS304不锈钢及高强度铝合金型材。 结构与配置： 1、表面静电喷涂，台面温馨米黄，抽屉湖绿；台面上配有PVC软玻璃。 2、台面配有3面不锈钢护栏及软水晶玻璃PVC；左侧：不锈钢手消架1只；正面：2只旋转污物桶； 3、正面1层抽屉；抽屉内配可调节药盘；抽屉均安装静音伸缩自吸导轨。 4、底部配有四只4吋防缠绕静音轮，其中2轮带刹。 5、底部四角安装防撞角。
505 | 小剪刀(直) | 20 | 100 | 小剪刀( | 2000 | 100，直尖
506 | 小剪刀(弯) | 20 | 100 | 小剪刀( | 2000 | 100，弯尖
507 | 泪点扩张器 | 8 | 100 | 泪点扩张 | 800 | 95，中号
508 | 睫毛镊 | 20 | 100 | 睫毛镊 | 2000 | 90，圆头
509 | 小有齿镊 | 20 | 30 | 小有齿镊 | 600 | 100，直有钩
510 | 小无耻镊 | 20 | 100 | 小无耻镊 | 2000 | 100，直无钩，有齿
511 | 12.5cm持针器 | 30 | 100 | 12.5cm持 | 3000 | 125，直，小血管
512 | 开睑器(小) | 5 | 100 | 开睑器( | 500 | 婴幼儿
513 | 精细持针器 | 70 | 100 | 精细持针 | 7000 | 125，直，小血管
514 | 精细剪刀 | 70 | 100 | 精细剪刀 | 7000 | 116×16，弯，钝头，圆柄
515 | 精细镊 | 70 | 100 | 精细镊 | 7000 | 头部0.2mm，2.5mm长平台
516 | 鼻镜(E00510) | 77 | 200 | 鼻镜 ( | 15400 | 150×20
517 | 眼科镊(JD1050) | 32 | 50 | 眼科镊 ( | 1600 | 100，直有钩
518 | 眼科剪(Y00030) | 43 | 50 | 眼科剪 ( | 2150 | 100，直尖
519 | 不锈钢换药碗 (ROY030) | 27 | 100 | 不锈钢 换药碗 | 2700 | Ф120×45，小号
520 | 手术剪(J21070) | 47 | 3 | 手术剪 ( | 141 | 140，直尖
521 | 不锈钢腰子盘 (ROB020) | 28 | 100 | 不锈钢 腰子盘 | 2800 | 190×115×25，浅型
522 | 止血钳(JC3106) | 47 | 30 | 止血钳 ( | 1410 | 140，弯，全齿
523 | 止血钳(JC3118) | 48 | 20 | 止血钳 ( | 960 | 180，弯，全齿
524 | 不锈钢药膏罐 (ROD030) | 35 | 30 | 不锈钢 药膏罐 | 1050 | Ф90×90
525 | 鼻用镊(J3C010) | 32 | 30 | 鼻用镊 ( | 960 | 160，枪状，带齿
526 | 耳用膝状镊 | 170 | 60 | 耳用膝 状镊 | 10200 | 110
527 | 医用镊(J42025) | 10 | 20 | 医用镊 ( | 200 | 140，直
528 | 镊子筒 | 46 | 20 | 镊子筒 | 920 | 64×150，有盖，中号
529 | 3#刀柄 | 33 | 50 | 3#刀柄 | 1650 | 3#
530 | 14cm持针器 | 59 | 32 | 14cm持 针器 | 1888 | 140，直，细针
531 | 12.5cm弯血管钳 | 47 | 76 | 12.5cm 弯血管 | 3572 | 125，弯蚊，全齿
532 | 14cm弯血管钳 | 47 | 78 | 14cm弯 血管钳 | 3666 | 140，弯，全齿
533 | 12.5cm有齿镊 | 25 | 52 | 12.5cm 有齿镊 | 1300 | 125，1×2钩
534 | 25cm有齿卵圆钳 | 66 | 71 | 25cm有 齿卵圆 | 4686 | 250×10，弯有齿
535 | U型钩 | 86 | 53 | U型钩 | 4558 | 240×65
536 | 14cm组织剪 | 47 | 28 | 14cm组 织剪 | 1316 | 140，直
537 | 18cm组织钳 | 45 | 48 | 18cm组 织钳 | 2160 | 180，直
538 | 12.5cm无齿镊 | 25 | 20 | 12.5cm 无齿镊 | 500 | 125，直
539 | 14cm剪刀 | 47 | 20 | 14cm剪刀 | 940 | 140，直尖圆
540 | 12.5cm直血管钳 | 44 | 16 | 12.5cm 直血管 | 704 | 125，直蚊，全齿
541 | 18cm持针器 | 48 | 40 | 18cm持 针器 | 1920 | 180，直，粗针
542 | 18cm镶片持针器 | 582 | 10 | 18cm镶 片持针 | 5820 | 180，直，细针，镶片0.3
543 | 16cm弯血管钳 | 44 | 40 | 16cm弯 血管钳 | 1760 | 160，弯，全齿
544 | 小平头拉钩 | 34 | 20 | 小平头 拉钩 | 680 | （117，120） 一副
545 | 16cm组织钳 | 41 | 20 | 16cm组 织钳 | 820 | 160，直
546 | 18cm弯血管钳 | 48 | 10 | 18cm弯 血管钳 | 480 | 180，弯，全齿
547 | 25cm无齿卵圆钳 | 86 | 20 | 25cm无 齿卵圆 | 1720 | 250×10，弯无齿
548 | 14cm直剪 | 47 | 20 | 14cm直 剪 | 940 | 140，直
549 | 18cm组织剪 | 57 | 20 | 18cm组 织剪 | 1140 | 180，直
550 | 14cm镶片持针器 | 521 | 20 | 14cm镶 片持针 | 10420 | 140，直，粗针，镶片0.5
551 | 显微持针器 | 456 | 10 | 显微持 针器 | 4560 | 185，自锁，直型，簧式
552 | 14cm组织钳 | 37 | 40 | 14cm组 织钳 | 1480 | 140，直
553 | 18cm直血管钳 | 47 | 40 | 18cm直 血管钳 | 1880 | 180，直，全齿
554 | 16cm直血管钳 | 48 | 40 | 16cm直 血管钳 | 1920 | 160，直，全齿
555 | 14cm直血管钳 | 47 | 40 | 14cm直 血管钳 | 1880 | 140，直，全齿
556 | 18cm直角钳 | 296 | 20 | 18cm直 角钳 | 5920 | 240×45×3.8，竖齿，直角
557 | 14cm布巾钳 | 47 | 40 | 14cm布 巾钳 | 1880 | 140，尖头
558 | S拉钩 | 105 | 20 | s拉钩 | 2100 | 20×55/11×36，双头反向
559 | 腹腔拉钩 | 125 | 20 | 腹腔拉钩 | 2500 | 230×68×48
560 | 甲状腺拉钩 | 34 | 20 | 甲状腺 拉钩 | 680 | （117，120） 一副
561 | 两齿拉钩 | 228 | 20 | 两齿拉钩 | 4560 | 220×10，钝，双齿
562 | 18cm无齿镊 | 18 | 40 | 18cm无 齿镊 | 720 | 180，直
563 | 针盒 | 20 | 50 | 针盒 | 1000 | 10cm
564 | 钢尺 | 25 | 50 | 钢尺 | 1250 | 150；200；300
565 | 16cm圈镊 | 70 | 30 | 16cm圈 镊 | 2100 | 98，椭圆形，内圈17×9，中号
566 | 20cm无齿镊 | 19 | 50 | 20cm无 齿镊 | 950 | 200，直
567 | 20cm长无损伤镊 | 481 | 20 | 20cm长 无损伤 | 9620 | 200×3，直，无损伤
568 | 14cm整形有齿镊 | 149 | 10 | 14cm整 形有齿 | 1490 | 140×1，直，有钩
569 | 14cm整形无齿镊 | 149 | 10 | 14cm整 形无齿 | 1490 | 140×0.8，直，有齿
570 | 眼睑镊(1大1小) | 70 | 20 | 眼睑镊 (1大1 | 1400 | 98，圆形，内圈10×8，小号
571 | 无齿镊 | 28 | 40 | 无齿镊 | 1120 | 125，直
572 | 有齿镊 | 10 | 50 | 有齿镊 | 500 | 140，1×2钩
573 | 枪状镊 | 48 | 40 | 枪状镊 | 1920 | 110
574 | 弯盘(大) | 28 | 100 | 弯盘 (大) | 2800 | 190×115×25，浅型
575 | 弯盘中号 | 27 | 100 | 弯盘中 号 | 2700 | 175×105×25，浅型
576 | 药杯 | 16 | 70 | 药杯 | 1120 | 50×50
577 | 全麻开口器18cm | 198 | 25 | 全麻开 口 器 | 4950 | 120，钳式
578 | 22cm扁桃体抓钳 | 449 | 25 | 22cm扁 桃体抓 | 11225 | 220，三爪，直形
579 | 鼻撑 | 221 | 25 | 鼻撑 | 5525 | 80
580 | 开口器拉钩12345 | 104 | 25 | 开口器 拉钩 | 2600 | 130
581 | 16.5cm扁桃体剪刀 | 82 | 25 | 16.5cm 扁桃体 | 2050 | 180，弯型
582 | 扁桃体剥离子 | 83 | 25 | 扁桃体 剥离子 | 2075 | 225，双头，扁桃体拉钩及剥离子
583 | 眼科直剪 | 45 | 30 | 眼科直 剪 | 1350 | 100，直尖
584 | 眼科弯剪 | 45 | 30 | 眼科弯 剪 | 1350 | 100，弯尖
585 | 10cm眼科弯剪 | 45 | 20 | 10cm眼 科弯剪 | 900 | 100，弯尖
586 | 10cm斜视直剪 | 45 | 20 | 10cm斜 视直剪 | 900 | 100，直尖
587 | 12.5cm手外蚊钳 | 88 | 20 | 12.5cm 手外蚊 | 1760 | 125，弯蚊，全齿
588 | 神经剥离子 | 268 | 2 | 神经剥 离子 | 536 | 240×5×Ф1，带钩，带槽，腰椎型
589 | 刮匙 | 80 | 10 | 刮匙 | 800 | 125×Ф1.5
590 | 硅胶垫 | 281 | 10 | 硅胶垫 | 2810 | 535×240×19
591 | 器械保护套 | 4 | 20 | 器械保 护套 | 80 | 定制
592 | 眼科钢尺 | 25 | 2 | 眼科钢尺 | 50 | 300
593 | 大斜视拉钩 | 71 | 2 | 大斜视 拉钩 | 142 | 130×8，球头，弯
594 | 小斜视拉钩 | 95 | 5 | 小斜视 拉钩 | 475 | 130×6，球头，弯
595 | 眼科无齿镊 | 32 | 4 | 眼科无 齿镊 | 128 | 100，直有钩
596 | 眼科弯镊 | 32 | 2 | 眼科弯 镊 | 64 | 100，直无钩，有齿
597 | 眼科撑开器 | 590 | 2 | 眼科撑 开器 | 1180 | 62，开口0-30，板U型头，槽宽5
598 | 眼科持针器(弯) | 583 | 2 | 眼科持 针器 | 1166 | 110×6，弯头，精细，不带锁
599 | 中斜视拉钩 | 388 | 4 | 中斜视 拉钩 | 1552 | 130×6，球头，弯
600 | 眼睑拉钩小(等大) | 140 | 4 | 眼睑拉 钩小 | 560 | 140，头宽7
601 | 眼科有齿镊 | 200 | 4 | 眼科有 齿镊 | 800 | 102×0.2，直，1×2齿
602 | 眼科精细镊 | 200 | 2 | 眼科精 细镊 | 400 | 115×6，直，平台，标准，扁柄
603 | 10cm眼科直剪 | 99 | 2 | 10cm眼 科直剪 | 198 | 100，直尖
604 | 10cm斜视弯剪 | 99 | 2 | 10cm斜 视弯剪 | 198 | 100，弯尖
605 | 眼科测量尺(直) | 583 | 2 | 眼科测 量尺 | 1166 | 0-20，弯
606 | 14cm无齿镊 | 10 | 2 | 14cm无 齿镊 | 20 | 140，直
607 | 14cm有齿镊 | 28 | 2 | 14cm有 齿镊 | 56 | 140，1×2钩
608 | 小孔巾 | 16 | 2 | 小孔巾 | 32 | 棉
609 | 弯盘 | 30 | 2 | 弯盘 | 60 | Ф120
610 | 小治疗碗 | 27 | 10 | 小治疗 碗 | 270 | Ф160
611 | 治疗碗 | 37 | 25 | 治疗碗 | 925 | 140，弯，全齿
612 | 14/18cm弯血管钳 | 47 | 100 | 14/18cm 弯血管 | 4700 | 180，弯，全齿
613 | 14/16cm组织钳 | 45 | 25 | 14/16cm 组织钳 | 1125 | 140，直；160，直
614 | ZS841硅胶垫凸底型 | 360 | 60 | ZS841硅 胶垫凸 | 21600 | 535×240×19
615 | 手术刀柄 | 33 | 50 | 手术刀柄 | 1650 | 3#
616 | 手术刀柄 | 45 | 20 | 手术刀柄 | 900 | 7#
617 | 止血钳 | 47 | 100 | 止血钳 | 4700 | 140，直，全齿
618 | 止血钳 | 59 | 100 | 止血钳 | 5900 | 140，弯，全齿
619 | 皮肤拉钩(气管拉钩) | 220 | 20 | 皮肤拉钩 | 4400 | 170，双头（板式/三爪，锐），气管
620 | 拉钩(静脉拉钩) | 220 | 20 | 拉钩(静 | 4400 | 200×13，静脉
621 | 不锈钢带盖消毒盘 | 123 | 10 | 不锈钢带 | 1230 | 300×200×50，11.5寸，有孔
622 | 手术剪 | 36 | 100 | 手术剪 | 3600 | 140，直圆
623 | 手术剪 | 47 | 100 | 手术剪 | 4700 | 140，直尖圆
624 | 手术剪 | 50 | 100 | 手术剪 | 5000 | 140，弯尖
625 | 手术剪 | 50 | 100 | 手术剪 | 5000 | 140，弯圆
626 | 持针钳 | 40 | 50 | 持针钳 | 2000 | 140，直，粗针
627 | 舌钳 | 135 | 30 | 舌钳 | 4050 | 170，直
628 | 口腔器械回收蓝筐 | 900 | 100 | 口腔器 械回收 | 90000 | 1、篮筐采用双层加厚编织网（外层）、超密编织网（内层）材料制做，重压不变形坚固耐用，避免细小器械穿透篮筐对操作人员伤害及损坏精密器械。 2、采用电阻焊接，表面焊接痕迹应规则，形状应圆滑，焊接点均匀平整与原钢线外形基本相同，不得有不规则凹陷、突起，以及黑点、夹渣、生锈等。表面用电解刨光处理颜色呈统一的、有光泽的银白色、光滑无毛刺。 整体采用医用级别304不锈钢，防锈防潮，耐酸碱腐蚀。
629 | 手术标识牌 | 68 | 1000 | 手术标 识牌 | 68000 | 1、适用范围：用于篮筐或托盘的辨识和分类管理，可配合UDI刻录系统使用；适用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢低温等离子灭菌、低温甲醛灭菌； 2、材质：不锈钢、合成材料防腐蚀，耐酸碱，材料弹性好不易变形卡扣回弹保持原有状态； 3、表面喷沙抛光处理不反，光避免扫描器在扫描过程受到反光影响读取不到条形码信息； 4、可用于激光雕刻文字、条码、二维码；字体二维码字体不能掉色
630 | 口腔器械架(根管扩锉 架) | 30 | 300 | 口腔器 械架 | 9000 | 定制
631 | 器械撑开器 | 29 | 600 | 器械撑 开器 | 17400 | 适用于机械清洗时将多关节骨科器械的咬合处及关节处同时保持张开状态，可耐受134℃灭菌塑料材质
632 | 可复用器械保护套 | 0.15 | 5000 | 可复用 器械保 | 750 | 1、采用高品质医用硅胶制成，透明色和黄色两种颜色 2、 内置X光机显影线设计，便于显影查找，降低临床操作风险 3、 可有效保护器械尖端 同时避免器械 其他器械间的碰撞，减少器械损坏，延长使用寿命；可保护医务人员，避免被锐器刺伤。 4、 使用方便，耐高温、韧性强，内外凹凸槽设计，气体流通性强，该产品适用于蒸汽、环氧乙烷及过氧化氢低温等离子体等灭菌方式
633 | 精密器械盒 | 550 | 20 | 精密器 械盒 | 11000 | 1、篮筐采用双层加厚编织网（外层）、超密编织网（内层）材料制做，重压不变形坚固耐用，避免细小器械穿透篮筐对操作人员伤害及损坏精密器械。 2、采用电阻焊接，表面焊接痕迹应规则，形状应圆滑，焊接点均匀平整与原钢线外形基本相同，不得有不规则凹陷、突起，以及黑点、夹渣、生锈等。表面用电解刨光处理颜色呈统一的、有光泽的银白色、光滑无毛刺。 整体采用医用级别304不锈钢，防锈防潮，耐酸碱腐蚀。抗锈能力： 以蒸汽蒸（或净水浸泡） 60分钟，之后不清除任何水分在阴凉处自然放置2小时以上，观察不得有任何生锈，提供材料检测报
634 | 包布车 | 4000 | 2 | 包布车 | 8000 | 1、外形尺寸：1125*450*1000mm 2、材质：采用优质不锈钢材质；结构简单，造型美观； 3、用途：用于包布和医用包装纸的晾干及存放； 4、存取方便，移动灵活
635 | 内镜转运车 | 5000 | 8 | 内镜转 运车 | 40000 | 规格：600×500×850mm 材质：碳钢喷塑 结构与配置： 1、表面静电喷涂；主体为白色。 2、双层托盘，托盘一次性压模成型，盘内可存放内镜,运转自由，适合各种不同的内镜；配置2个有机玻璃盒和PMMA透明盖； 3、底部配有四只3吋防缠绕静音轮，其中2轮带刹。 4、车辆经磷化、氩弧焊接，精致打磨，喷塑、色彩明丽、耐用
636 | 手术器械功能测试套装 | 9980 | 2 | 手术器 械功能 | 19960 | 定制
637 | 包布周转车 | 4000 | 4 | 包布周 转车 | 16000 | 1、外形尺寸：1125*450*1000mm 2、材质：采用优质不锈钢材质；结构简单，造型美观； 3、用途：用于包布和医用包装纸的晾干及存放； 4、存取方便，移动灵活
638 | 清洗喷枪 | 5000 | 10 | 清洗喷枪 | 50000 | 1、适用范围：1软式内镜、硬式内镜、管腔类器械的清洗、2各类导管、吸液管、测量管、针头、注射器、3各种移液管、玻璃器皿、瓶子、锥形瓶、引流管等 2、共有8个喷头，用于各类软式、硬式内窥镜、手术器械等内腔道及外表进行更精细冲洗；工作喷嘴可快速、自由更换，提高工作效率； 3、用于各类软性、硬性内窥镜、手术器械的快速冲洗。 4、枪体材质：304优质不锈钢，抗腐蚀性强，细菌附率低； 喷头材质：304优质不锈钢
639 | 下送回收箱 | 300 | 100 | 下送回 收箱 | 30000 | PP材质
640 | 呼吸球囊(大、中、 小 ) | 380 | 60 | 呼吸球 囊(大 | 22800 | 1.材质：SI 型 2.球囊容量 1630ml； 3.硅胶分体式面罩 4#； 3.2000ml 容量储气袋； 4.氧气管 2 米； 5.标准病人阀接头直径：15/22mm； 6.材料符合 ISO 生物相容性要 求；
641 | 喉镜头(1#、2#、3#) | 1100 | 60 | 喉镜头 (1#、 | 66000 | 1、高质量光纤及特别的叶片设计保证最佳视野和简单的插管操作。 2、▲标配2、5V LED灯光照明 3、使用金属接触点将灯泡整合在手柄上，简化叶片高压杀菌步骤。 4、采用高品质光纤材质，优化光束传输。 5、光纤叶片，可拆除光纤管，无需工具即可拆除更换。 6、▲较长使用寿命，高温高压消毒4000次以上，每次可高压杀菌134°C五分钟。 7、表面精加工的不锈钢叶片，易于清洁。 8、叶片可以提供声带和会厌软骨最佳视野，同时可以简化插入气管导管的操作。（难度叶片） 9、于1200次高温高压消毒处理后，光源持续输出距离40毫米，不少于8000 Lux。
642 | 喉镜柄 | 650 | 20 | 喉镜柄 | 13000 | 1、高质量光纤及特别的叶片设计保证最佳视野和简单的插管操作。 2、▲标配2、5V LED灯光照明 3、使用金属接触点将灯泡整合在手柄上，简化叶片高压杀菌步骤。 4、采用高品质光纤材质，优化光束传输。 5、光纤叶片，可拆除光纤管，无需工具即可拆除更换。 6、▲较长使用寿命，高温高压消毒4000次以上，每次可高压杀菌134°C五分钟。 7、表面精加工的不锈钢叶片，易于清洁。 8、叶片可以提供声带和会厌软骨最佳视野，同时可以简化插入气管导管的操作。（难度叶片） 9、于1200次高温高压消毒处理后，光源持续输出距离40毫米，不少于8000 Lux。
643 | 清洗篮筐 | 200 | 100 | 清洗篮筐 | 20000 | 定制
644 | 打包篮筐 | 550 | 100 | 打包篮筐 | 55000 | 1、篮筐底部采用平底设计，使底部与包装材料充分接触避免篮筐滑动时磨破包装材料，同时有利于冷凝水的蒸发，篮筐不容易变形，坚固耐用。篮筐可堆叠设计便于存放、运输； 5、可配器械篮筐标识牌，标牌可以二维码、条形码打印刻字，便于篮筐的辨识和分类管理，提高工作效率； 采用电阻焊接，表面焊接痕迹应规则，形状应圆滑，焊接点均匀平整与原钢线外形基本相同，不得有不规则凹陷、突起，以及黑点、夹渣、生锈等。表面用电解刨光处理颜色呈统一的、有光泽的银白色、光滑无毛刺
645 | 管腔清洗毛刷 | 30 | 200 | 管腔清 洗毛刷 | 6000 | 1、杜邦刷毛，不易断毛弹性好，抗菌防霉耐腐蚀长久耐用； 2、颜色区分大小规格方便操作人员快速选择合适规格清洗； 3、尖端圆头保护设计，避免损伤管腔内壁； 4、刷柄使用304不锈钢不易生锈
646 | 软毛器械刷 | 45 | 50 | 软毛器 械刷 | 2250 | 215-220*80*15mm
647 | 强力器械刷 | 45 | 50 | 强力器 械刷 | 2250 | 215*80*15mm
648 | 铜丝器械刷 | 45 | 50 | 铜丝器 械刷 | 2250 | 185*40*12mm
649 | 双头清洗刷 | 45 | 50 | 双头清 洗刷 | 2250 | 180*40*12mm
650 | 双头阀门刷 | 45 | 50 | 双头阀 门 刷 | 2250 | 双头
651 | 呼吸套管 | 30 | 50 | 呼吸套管 | 1500 | 200*100*12mm
652 | 呼吸管刷 | 45 | 50 | 呼吸管 刷 | 2250 | 700*150*35mm
653 | 镊子桶刷 | 45 | 50 | 镊子桶 刷 | 2250 | 380*165*60mm
654 | 眼压板 | 110 | 2 | 眼压板 | 220 | 100，片状
655 | 针包 | 50 | 2 | 针包 | 100 | 棉
656 | 器械清洗转换接头 | 9980 | 6 | 器械清 洗转换 | 59880 | 定制
657 | 超声波清洗机 | 9980 | 2 | 超声波 清洗机 | 19960 | 定制
658 | 急救车 | 9900 | 1 | 台 | 9900 | 1. 规格：645×500×1030~1110mm，台面尺寸: 645×500mm；材质：SUS304不锈钢及铝合金材质。2. 结构与配置：SUS304不锈钢及铝合金材质，铝合金立柱；色彩:台面米黄色，配备台面软垫；车辆主体，抽屉、侧抽操作板全华瑞红;附件灰白平光； 车体:正面五抽屉；右侧伸缩抽板；.附件:左侧: ABS分隔盒1只、脚踩翻盖污物桶1只；右侧:不锈钢储物篮1只、塑料翻盖污物桶1只、不锈钢氧气瓶挂架1只；背部:可调式除颤仪托盘1只、不锈钢升降输液杆1根、电力插座组1只、CPR抢救板1块;抽屉内部:铝型材积木式任意分隔装置5套；一次性锁扣板锁具1副；四只φ100mm防缠绕聚氨酯静音脚轮（其中两轮带刹），防卷发，抽屉安装静音伸缩自吸导轨。
659 | 身高体重秤 | 4600 | 3 | 台 | 13800 | 1、最大称量：200kg 2、显示分度值：50g 3、最小称量：1kg 4、没人称重，1分钟自动息屏（有“请上称”定时语音提示，可设置“关闭”和“打开”） 5、身高测量范围：50cm～200cm 6、身高测量分度值：0.1cm 7、自动显示体重指数（BMI） 8、易装纸热敏打印机 9、7吋真彩色大显示屏（触摸屏） 10、可根据客户需求增设蓝牙功能 11、工作环境：0℃～40℃，湿度≤90% 12、储存环境：-10℃～50℃，湿度≤90% 13、电源：外接12V4A适配器
660 | 多功能口服药车 | 4800 | 1 | 台 | 4800 | 1、规格：≥690*482*950mm；主要由钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金三角柱四柱承重。2、车体上部：台面大型模具ABS注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，台面不锈钢护栏，护栏高度90mm，台面凹陷使用尺寸：≥610*430*10mm,台面上配透明软玻璃。车体正面：中控锁可旋式，配置四层大小抽屉，三折轻声导轨、第一二层中抽面120mm，内空：≥470*375*110mm＊第三层大抽面≥160mm内空：≥470*375*145mm＊第四层一大抽面≥240mm内空：≥470*375*220mm，其中一只抽屉内透明ABS组合模块化盒子4-6只分别规格：≥117*117*62mm，≥352*117*62mm，≥235*235*62mm，≥235*117*62mm，盒子代表放不同物品；其它抽屉内 3*3分隔片，抽屉镀锌拉手，圆角设计手感舒适，左侧防盗式封口插槽标识牌尺寸：≥75*47mm；左侧：侧挂式置器盒。右侧：翻盖分色垃圾桶≥175*175*280MM，双色用于垃圾分类（黄色医疗废弃物为损伤性垃圾， 绿色生活垃圾为感染性垃圾）；车体底部：四只4寸万向插入式轻声轮，其中两只带刹车功能。
661 | 体位垫 | 1450 | 6 | 个 | 8700 | 1．为手术患者提供良好、舒适、稳固的体位支撑，减少手术时间，最大限度分散压力，减少压疮的发生和神经损伤。 2．主要材质：高分子凝胶 ▲3．与人体组织具有良好的生物相容性（需要有专业检验报告） 4．不含硅胶或乳胶 5．能透过X线，绝缘不导电，有较好的耐候性，耐候温度-29℃ 至 70 ℃ ▲6．CE及ISO认证，FDA注册 ▲7．产品具备阻燃性（有阻燃试验报告）
662 | 电热恒温培养箱 | 3000 | 1 | 台 | 3000 | 1.电源电压：220V.50Hz 2.控温范围：RT+5~65 ℃ 3.温度波动：± 0.5 ℃ 4.消耗功率：200W 5.内胆容量（升）：50L 6.工作室尺寸：350 × 350 × 410mm 7.标配含搁板：2块
7716546