空气波压力治疗仪项目参数

| 货物清单 | 设备名称; 数量; 单位; 总预算金额(元); 备注. 空气波压力治疗仪; 1; 台; 40000; 拒绝进口. |
| --- | --- |
| 技 术 要 求 | - ▲医用级气泵，压力大输出稳定，产气量≥22LPM，噪音低，满足多人多批次连续使用；LCD彩屏，尺寸≥4.3寸，分辨率≥480*272，机械按键；压力范围：1~32KPa或8~240mmHg连续可调，可同时显示设置压力值和实际压力柱状条； |
|  | - ≥10种治疗模式 |
|  | - 时间范围：5~99min，连续可调，循环速度：7-14秒/腔，连续可调 |
|  | - ▲主机具有不同腔数气囊兼容功能，可兼容三腔、四腔和六腔气囊的使用；两个物理连接接口，可至少同时连接4个6腔充气气囊，给两位患者进行治疗； |
|  | - ▲主机具有记录功能，内置实时时钟，使用记录既可内部存储又可SD卡存储，SD卡可贮存十年以上治疗参数，包括每次治疗的设置压力、设置时间、实际运行时间和使用时间等； |
|  | 6、肢体套筒均为圆周压力设计，足部为三腔立体充气加压，使整个套筒受力均匀； |
|  | - 层叠设计内部≥13个小腔，挤压无间隙； |
|  | - 整机保修5年。 |
| ▲配置清单: 主机 1台 电源线 1条 一分二充气导管 1条 一分一充气导管 1条 上肢气囊 1只 - 下肢气囊 1只 |  |