用户需求书

- 项目名称：液氮罐

- 采购预算：59.7万元

- 采购数量：7台

- 产地：国产

- 参数要求：

| 技术需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 气相液氮罐（1台，预算42万元/台） |
| 1 | 兼容气相和液相两种储存方式。 |
| ▲2 | 罐体总容量不少于1000升；冻存管存放支架平台下的液氮量不少于135升（提供原厂盖章技术参数证明文件） |
| 3 | 存储空间扇形排布，更大储存容量，更小占地面积设计，可容纳2ml冻存管不少于49500支。 |
| ▲4 | 空罐重量≤495 kg，对场地承重要求低。（提供原厂盖章技术参数证明文件） |
| ▲5 | 指纹电子锁开关，可锁定罐盖，并可记录追踪，最多可录入不低于1000个指纹。（提供原厂盖章技术参数证明文件） |
| 6 | 温度均一性：真空隔热不锈钢罐体结构。 |
| 7 | 样本存储温度≤-180℃。 |
| ▲8 | 采用罐盖和颈部偏移的小开口，48小时内维持箱体内温度不高于-150℃。（提供原厂盖章技术参数证明文件） |
| ▲9 | 温度监控系统，罐体自带不少于4个温度探头(至少包括底部，顶部，罐体3/4处和罐外热排位置)，微处理器和铂金电阻温度探头的监控系统可实时显示箱体内的高中低温度，精度为±1℃。用户可自行设置报警点，具有报警静音选项，可联网远程监控。（提供原厂盖章技术参数证明文件） |
| 10 | 液氮静态消耗量≤7.5 L/天。 |
| 11 | 辅助工作台，可用于冻存架的暂时放置。 |
| 12 | 配备一体式折叠台阶。 |
| 13 | 转盘具备颜色标记条纹作指示，方便查找及取放样品。 |
| 14 | 内部旋转托盘备用开口方便寻找掉落的样品。 |
| 15 | 标配热气旁路，热气旁路可在液氮注入前，先排除管道中的室温氮气，确保只有深低温低温液氮注入罐中，避免了加液过程中液氮罐发生温度波动，影响样本安全，同时也减少了额外的液氮消耗。 |
| ▲16 | 电容式传感器的液位监控系统实时显示液面高度，精度≤±1mm，测量误差≤±8mm。（提供原厂盖章技术参数证明文件） |
| ▲17 | 手动+自动控制的液氮填充系统。自动填充系统由不少于3个电磁阀控制，其中一个位于气液分离处，可防止单电磁阀故障可能导致的液氮满溢和样品污染。（提供原厂盖章技术参数证明文件） |
| ▲18 | 不小于13英寸的一体化液晶触摸屏，可显示温度、液位高度及运行状态等参数。（提供原厂盖章技术参数证明文件） |
| 19 | 智能化管理系统，数据记录间隔时间可设定，本地存储量不少于10万条，存储满后可自动覆盖。 |
| 20 | 具有一键除雾功能，方便寻找样本。 |
| ▲21 | 认证标准：国家低温检测中心检测报告。（提供有效认证证书扫描件,原件备查） |
| ★22 | 配置清单：液氮罐主机1台、液氮补给罐1个、整机冻存架1套、电动提吊系统1套、温度监控一套。 |
| 二 | 液相液氮罐（2台，预算3万元/台） |
| 1 | 箱体结构：双层铝制真空设计结合高级真空绝热材料 |
| 2 | 液氮容量：≥120L |
| 3 | 液氮罐瓶颈：≤216mm |
| 4 | 冻存架层数：10 |
| 5 | 标配5个冻存架，可容纳1.2/2ml冻存管4050个（按照9*9冻存盒计算，如果使用10*10冻存盒，最大容量可达5000个） |
| 6 | 冻存架采用悬挂及隔箱设计，便于样本管理 |
| 7 | 可选配低液位报警器，当液位低于设定高度时，发出声光报警，该报警器具有远程报警接口，可连远程报警设备 |
| 8 | 罐体高度*直径: 57.3*102.9cm |
| 9 | 空罐重量：≤41.5kg |
| 10 | 具有安全锁扣设计，充分保证样品安全 |
| ★11 | 配置清单：主机1台、冻存架1套、液氮罐运输车一个。 |
| 三 | 液氮罐1（1台，预算2.5万元/台） |
| 1 | 有效容积（L）≥175 |
| 2 | 口径(mm)≥216；外部尺寸(mm)：Ø678×1090；提筒尺寸(mm)≥140×139×560 |
| 3 | 提筒数量(个)≥6；提筒层数（层）≥10；冻存盒数量（100格/盒）≥60；可以放≥81支/100支冻存管 |
| 4 | 2ml内旋式冻存管（100格/盒）≥6000 |
| 5 | 静态保存期（天）≥201；静态蒸发量（L/天）≤0.87 |
| 6 | 锁盖：提升样本安全； |
| 7 | 把手：移动便捷，助力罐体转运； |
| 8 | 颈管：采用非金属绝热材料，具备极低的导热率； |
| 9 | 铝合金内胆；铝合金外壳，抗腐蚀且能抵抗外部冲击。内外胆间形成夹层，经抽真空技术处理，实现高真空状态； |
| 10 | 配备液位检测系统：包含高精度的液位监测和温度监测模块，且双重独立测量；液位、温度实时显示且自由设置短信、邮件、微信报警 |
| 11 | 工作温度覆盖-20-40℃ |
| 12 | 液位测量范围覆盖160-700mm |
| 13 | 温度测量范围覆盖-200-200℃、温度误差:±0.1℃、温度传感器:PT-100 |
| ★14 | 配置清单：1、罐体1个；2、6个10层方提筒；3、含9×9冻存盒60个；4、含锁盖1个；5、智慧瓶塞1个；6、罐体移动小车1个 |
| 四 | 液氮罐2（2台，预算4.5万元/台） |
| 1 | 可贮存样品（≥2ml冻存管）≥6000个 |
| 2 | 每个方提筒冻存盒数≥10个 |
| 3 | 每盒冻存管数≥90管 |
| 4 | 提筒数量：≥6个 |
| 5 | 容积：≥175L |
| 6 | 口径：216±2mm |
| 7 | 外径：680±5mm |
| ▲8 | 高度：1060±10mm（提供产品彩页或产品说明书作为佐证材料） |
| 9 | 空重≤55KG |
| ▲10 | 静态液氮日蒸发量≤0.95L（提供产品彩页或产品说明书作为佐证材料） |
| ▲11 | 静态液氮保存期≥184天（提供产品彩页或产品说明书作为佐证材料） |
| ▲12 | 材质及表面喷涂工艺：内外胆均为铝合金材质，外表面采用耐低温且附着力极佳的喷塑工艺（提供产品彩页或产品说明书作为佐证材料） |
| 13 | 具有运输小车，方便室内移动 |
| 14 | 具有锁盖，方便加锁保护样本安全 |
| ★15 | 配置清单：1、主罐1个；2、10层提桶6个；3、冻存盒60个；4、锁盖1个；5、配套运输小车1辆 |
| 五 | 便携式液氮罐（1台，预算0.2万元/台） |
| 1 | 有效容积（L）≥10 |
| 2 | 口径(mm)≥50 |
| 3 | 外部尺寸(mm)：≥Ø300×566 |
| 4 | 圆提筒尺寸(mm)≥38×120 |
| 5 | 提筒数量(个)≥6 |
| 6 | 麦管容量0.25ml（单层）≥1716 |
| 7 | 麦管容量0.5ml（单层）：≥792 |
| 8 | 静态蒸发量（L/天）≤0.116 |
| 9 | 静态保存期（天）≥86 |
| 10 | 铝合金内胆：存储液氮； |
| 11 | 铝合金外壳，抗腐蚀且能抵抗外部冲击。内外胆间形成夹层，经抽真空技术处理，实现高真空状态； |
| 12 | 圆提桶：放置麦管。 |
| 13 | 有保护套 |
| 14 | 配置清单：1、罐体1个；2、6个10层方提筒；3、9×9冻存盒60个；4、含锁盖1个；5、智慧瓶塞1个；6、罐体移动小车1个 |
| ★商务需求：整机保修5年 |  |