用户需求书

- 项目名称：流式细胞仪

- 采购预算：115万元

- 采购数量：1台

- 产地：国产

- 参数要求：

| 一 | 技术需求 |
| --- | --- |
| 1 | 具有不少于3根固态激光器。激发波长分别为405nm（激光功率≥100mW）、488nm（激光功率≥100mW）、637nm±1nm（激光功率≥100mW）； |
| 2 | 配置独立光学检测器≥13个，其中散射光检测器≥2个，荧光检测器≥11个； |
| 3 | 采用插拔式滤光片设计，可根据实验需求定制、更换滤光片； |
| ▲4 | 荧光信号收集采用PMT(光电倍增管检测器)，每个检测器电压都可根据实际样本需求独立调节（提供产品彩页或产品说明书作为佐证材料）； |
| 5 | 激光器无预热延迟，具有自动关闭功能； |
| 6 | 每个激光器都有聚焦透镜，通过光纤连接到激光器接口； |
| ▲7 | 进样系统采用注射泵或气压泵（提供产品彩页或产品说明书作为佐证材料）； |
| ▲8 | 样本上样流速：最大上样流速≥500μL/min（提供产品彩页或产品说明书作为佐证材料）； |
| 9 | 进样方式：支持标准流式管以及1.5ml或2mlEP管进样； |
| ▲10 | 鞘液桶、废液桶、清洗液桶和关机液桶均内置主机箱体内； |
| 11 | 一键式开关机，清洗消毒程序自动进行，仪器内储存溶液全部配置液位传感器，以监测液面位置； |
| 12 | 荧光检测灵敏度：FITC≤80MESF、PE≤30MESF、APC≤70MESF； |
| 13 | 采用声波聚焦或流体动力学聚焦技术； |
| 14 | 最高流速状态下，检测PI染色微球CV＜3.0%； |
| 15 | 样品分析速度：≥35000个/秒； |
| 16 | 样品获取速度：≥65000个/秒； |
| 17 | 交叉污染率：样本间的交叉污染率<0.1%，确保数据的准确性和可靠性； |
| ▲18 | 配套软件 18.1具备一键开机、一键关机功能； 18.2每个参数可同时采集脉冲面积、峰值、脉宽等脉冲信号，用于消除粘连细胞的干扰； 18.3可同时设定不小于4个阈值，阈值能设置在任意参数上，可去除非目标信号的干扰； 18.4具备曲线补偿的精细调整功能，有全自动、手动两种模式； 18.5系统能够返回未获取的样品； 18.6无需使用计数微珠即可直接测量样本中的细胞浓度； 18.7用户账户创建及管理，至少包括指定角色、高级权限设置、个人账户管理、用户时间追踪和样品计数功能。 |
| ★19 | - 配置清单： 1.流式细胞仪主机1台 2.配套数据工作站1套 3.配套软件1套 4.图文显示设备（≥23寸）1台 |
| 二 | 商务需求 |
| ★1 | 整机保修5年 |