用户需求书

- 项目名称：牙科根管显微镜

- 采购预算：72万元

- 采购数量：8台

- 产地：国产

- 参数要求：

| 技术需求 |  |
| --- | --- |
| 1 | 要求显微镜采用光学玻璃材质 |
| ▲2 | 要求配备可变角度双目观察筒，视角调节范围不小于 0°～180°；双目镜筒具备瞳距调节功能，调节范围不低于55mm～75mm；设有带数值显示的精密瞳距调节旋钮，调节精度优于1mm；旋钮外覆可消毒保护罩，并具备快速放大功能，瞬间放大倍数不低于1.4倍。(投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页或注册证附页的详细技术参数清单，注：对应参数在上述材料中进行标注，原件备查。) |
| 3 | 要求配置高眼点广角目镜，眼罩高度可调；视度补偿范围≥ ±7D，视场直径范围 10–80mm |
| ▲4 | 要求配置五档手动光学倍率：0.4×、0.6×、1×、1.6×、2.5×，总放大倍数 3.6×～31.36×。(投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页或注册证附页的详细技术参数清单，注：对应参数在上述材料中进行标注，原件备查。) |
| 5 | 要求具备双目镜筒倾摆调节功能 |
| 6 | 要求配备连续变焦机构，焦距覆盖 190mm～300mm。 |
| 7 | 要求配备LED冷光源照明系统，物面照度不低于40000Lx，亮度支持连续无级调节；要求光源平均使用寿命不少于60000小时；要求系统配置自动限位感应开关，当显微镜小横臂 抬起时自动关闭照明，下放至工作位置时自动开启照明。 |
| ▲8 | 要求配置橙色滤光片，防止树脂充填操作时材料固化；要求配置绿色滤光片，增强血管、神经等重要组织的对比度；要求照明光斑大小支持连续无级调节，无档位限制，最大光斑直径不小于55mm。(投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页或注册证附页的详细技术参数清单，注：对应参数在上述材料中进行标注，原件备查。) |
| 9 | 要求配备4K多功能影像模块，其分辨率不低于3840×2160；要求模块集成30°光学延长器与分光器双重功能，可直接对应光学操作。 |
| 10 | 要求配置专用影像管理软件，能够完成图像对比、点对点长度测量及角度测量，并且支持同屏显示不少于4张图像；要求配备无线脚踏控制器及无线鼠标，用于术中图像采集及视频录制。 |
| 11 | 要求具备双USB3.0影像存储接口及两个USB2.0接口，能够支持JPEG格式图片与MP4格式视频 的存储；要求配备不小于27英寸的高清显示器、显示器支架及显微镜立柱抱箍。 |
| ▲12 | 要求支架臂最大伸展范围不小于1300mm；小横臂与镜身相连，长度不低于600mm，旋转角度≥±150°，上下移动距离≥±268mm；大横臂与立柱相连，长度≥500mm，旋转角度≥360°。(投标时需提供产品技术白皮书或说明书扫描件或产品彩页或注册证附页的详细技术参数清单，注：对应参数在上述材料中进行标注，原件备查。) |
| 13 | 要求配置平衡系统，支持按镜头负荷调节左右/前后扭矩与左右/前后阻尼；结构上大横臂在小横臂下方。 |
| ★14 | 配置清单： - 落地式移动支架 - 变角双目镜筒带瞳距调节机构（含一键放大装置） - 双通道医用 LED 冷光源 - 平衡挂臂 - 大变焦物镜 - 显微镜小前置把手 - 显微镜后置把手 - 倾摆装置 - 多功能影像模块 - 内置高清拍摄脚控套装 - 显示器+立柱抱箍+显示器支架 |
| ★商务需求：整机保修5年 |  |