用户需求书

- 项目名称：可视喉镜

- 采购预算：18万元

- 采购数量：9套

- 产地：国产

- 参数要求：

| 序号 | 技术需求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机由显示器、手柄部件和全包喉镜片三部分组成，整机支持拍照录像、数据存取功能，32G内存，可存储照片数量＞40万张，可存储录像时长≥16小时。 |
| 2 | 纺锤型短手柄设计，支持一机多配，可适配使用新生儿、新生儿加长版、0-2岁、2-6岁、6岁-成人、成人大号镜片等多种全包喉镜片。 |
| 3 | 显示屏≤3.0″TFT，显示器能上下0º～110º转动，左右0º～270º转动。 |
| 4 | 喉镜片可插入部分长度：新生儿55±5㎜、新生儿加长版80±5㎜、0-2岁70±5㎜、2-6岁84±5㎜、6岁-成人108±6mm、成人大号128±5㎜。 |
| ▲5 | 喉镜片镜尖宽：新生儿9±1㎜、新生儿加长版9±1㎜、0-2岁9±1㎜、2-6岁13±1㎜、6岁-成人18±1㎜、成人大号18.5±1㎜。 |
| ▲6 | 喉镜片摄像头处厚度：新生儿9±1.5㎜、新生儿加长版9±1.5㎜、0-2岁9±1.5㎜、2-6岁11±1.5㎜、6岁-成人12.5±1.5㎜、成人大号10.5±1.5㎜。 |
| ▲7 | 全包型喉镜片设计：喉镜片从操作手柄开始包裹，延伸至摄像头端一体化设计，院感防护最高级。 |
| 8 | 视场角60º±15%。 |
| 9 | 摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux。 |
| ▲10 | 液晶屏像素（PIX ）：≥720*480。 |
| 11 | 分辨率≥7.87LP/mm。 |
| 12 | 镜片手柄与显示组件的连接：不受力直插式。 |
| ▲13 | 支持WIFI无线传输图像，触屏操作，10分钟无操作自动关机。 |
| 14 | 可选配≥10英寸高清电容触摸屏,支持佩戴医用手套操作，纵横比为16：10，内置图像处理功能，支持拍照、录像、截屏、录屏、文件查阅、画面冻结及缩放等；内存64G大内存空间，可进行JPG 图片、AVI视频格式储存；同时支持选配远程医疗会诊系统的装载。 |
| 15 | 10寸图像处理器支持报告出具，内置气道管理影像报告模板，支持自主创建，外连打印。 |
| 16 | 手柄防水等级：＞IPX7，整机防水等级：＞IPX3。 |
| 17 | 内置可充电式锂电子聚合物电池，充电器输入：100-240VAC,50-60HZ，充电器输出：5V，1000mA。 |
| 18 | 充电时间：＜3小时，持续放电时间：＞3小时，充电次数：＞300次。 |
|  | 商务需求 |
| ★1 | 整机保修5年 |

- 专机配套耗材：

| 序号 | 名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用全包喉镜片 | 只 |