儿科激光治疗仪项目参数

| 项目背景 |  |
| --- | --- |
| 货物清单 | 设备名称; 数量; 单位; 总预算金额(元); 备注. 儿科激光治疗仪; 2; 2.45; 4.9万; （非进口）. |
| 技术要求 | 仪器型号：LS-100 产品类别：III类 电击防护类型：I类设备，B型应用部分 激光防护类别：3B类 激光最大输出功率：120 mW 使用环境温度：5°C ~30°C- 使用环境相对湿度：不大于75% RH 供电电源：交流220V、50Hz 激光波长：650nm ±10nm 光纤芯径：0.4±0.1 mm 激光输出发散角：25°±5° 光纤长度：≥1.5m 终端输出激光功率：100mW±20% 分档指示值：50mW、100mW，准确度≤±20% 累计测量不准确度：小于±20% 激光运行方式：连续 光束传输系统：激光通过光纤导纤维输出 输出功率不稳定度：优于±10% 输出功率复线性：优于±10% 治疗时间控制：0-99min自动计时、终点报警 冷却方式：强制风冷 耗电功率：≤50 VA +15%，+50VA（带保温探头） 熔断器型号、规格：Φ5X20；1A 外型尺寸：514mm ×410mm ×900mm |