用户需求书

- 项目名称：实验室常规设备一批

- 采购预算：63.46万元

- 采购数量：10台

- 产地：拒绝进口

- 设备参数：

招标技术要求

一、叠加卧式摇床（3台，预算5万元/台）

1.温度范围：4℃-60℃；（要求覆盖区间值，投标产品不符合要求视为负偏离）

▲2.温度均匀度：≤±0.5℃；（提供产品说明书或技术说明书或产品彩页或产品实拍图片复印件（在证明材料中标注参数具体位置）

3.温度精度：≤±0.1℃；

4.环境温度范围：10-35℃；

5.旋转范围：30-300rpm；（要求覆盖区间值，投标产品不符合要求视为负偏离）

6.旋转精度：≤±1rpm；

7.摆振幅度：≥φ25mm；

8.容积：≥350L；

9.外部尺寸：长≤1420mm，宽≤790mm，高≤660mm，内部尺寸：长≥1000mm，宽≥590mm，高≥430mm；

10.摇板尺寸：长≥940mm，宽≥530mm，摇板数量≥1块

▲11.最大容量：250ml*65支或500ml*35支或1000ml*25支或2000ml*15支或3000ml*10或5000ml*7支；（提供产品说明书或技术说明书或产品彩页或产品实拍图片复印件（在证明材料中标注参数具体位置）

12.加热功率：≤1300W，制冷功率：≤195W；

13.电机功率：≤150W；

14.要求可叠放≥3台；

15.电源：≤240V；

16.显示方式：≥7寸彩色触摸面板；

17.控制方式：PID控制器；

18.曲线编程：≥5组/30段；

19.循环方式：强制循环对流式；

20.开门方式：下翻式；

21.振荡方式：旋转振荡式；

▲22.驱动方式：单轴平衡装置式，采用平行四边形动态平衡的驱动构造，运行无噪音(<45db)，无偏差；（提供产品说明书或技术说明书或产品彩页或产品实拍图片复印件（在证明材料中标注参数具体位置）

23.安全保护功能：上/下限超温声光报警、上/下限超速声光报警、传感器故障识别、独立式超温保护器、漏电过电保护装置、制冷机超荷保护；

24.具有三级权限、审计追踪、查看历史数据或历史报警、来电恢复、计时选择、定值或程序模式、参数记忆、开门自停、实时曲线、背光设定、预约功能、温速度校正功能、时钟显示、一键锁屏、实测与设定一屏显示功能；

25.摇板：前后自由抽拉式；

26.电机：直流电机；

▲27.轴承：双列轴承；（提供产品说明书或技术说明书或产品彩页或产品实拍图片复印件（在证明材料中标注参数具体位置）

▲28.压缩机：变频压缩机；（提供产品说明书或技术说明书或产品彩页或产品实拍图片复印件（在证明材料中标注参数具体位置）

29.内腔材料：304或以上等级全不锈钢镜面板；

30.瓶夹板材料：304或以上等级不锈钢拉丝板，烧瓶夹材料：304或以上等级不锈钢镜面材质形；

31.主要材料：球墨铸铁、槽钢、角钢、冷轧钢板；

32.要求尼龙滚轮。

★33、配置清单（每台）： 叠加卧式摇床（包含附件）。

二、实验室洗瓶机（1台，预算23万元）

1.微电脑控制系统，清洗时间0～300可调。

2.采用≥7寸彩色触摸屏，内置清洗程序≥30个，可自定义清洗程序≥120个。

3. 内部容积：≥315L

4.电压/频率：220V/50 Hz

5.外形尺寸：长≤750mm，宽≤660mm，高≤1700mm;

6.内部尺寸：长≥570mm，宽≥545mm，高≥1000mm;

7.功率：≤5000W

8.内置清洗剂分配泵：≥2个

9.内置排水泵：≥1个

10.内置纯水泵：≥1个

11.清洗泵循环量：≥800L/min

12.内腔采用316L或以上等级不锈钢，采用五面一体成型工艺（无焊接点/焊缝）；

13.控制系统设有三级权限密码保护和指纹职别，防止随意调整；

14.触摸屏运行阶段实时显示水温、气温、管道压力数值，并且账户和清洗程序可设置为中/英文；

15.干燥温度及时间可以设置，并且干燥程序耗水量≤1L/次；

16.具有电动开门及关门装置，有安全门锁设计；

17.具有断电记忆功能，清洗剂缺液提醒，延时启动功能；

18.至少具有以下保护功能，水加热过温保护、热空气加热过温保护、水泵过温保护、风机过温保护、漏水实时监测保护。

★19.配置清单 主机1台 清洗底架4套 超大瓶清洗模块2个 蓝盖瓶清洗模块2个 进样瓶清洗模块1个 清洗剂2桶 说明书1份 三、自动装枪头机（1台，预算7万）

▲1.一台设备上同时支持排列10ul和200ul吸头（无需更管零件）；

2.机身采用全铝材料，关键结构采用304或以上等级不锈钢打造；

3.无需复杂设置，开机即用；

4.高清电容触摸屏，显示清晰，触摸精准，戴手套也可操作，界面简单，容易操作；

5.支持市面上至少4种品牌吸头使用；

▲6.储料仓体积：可同时储存≥1500个200ul移液吸头，≥2500个10ul移液吸头；

7.整机运行功耗≤50W；

8.下料管可快速拆卸；

▲9.单次装盒量≥6盒；

10.整机尺寸：长≤700mm，宽≤600mm，高≤600mm

★11.配置清单：主机1台

四、冷冻研磨仪（1台，预算6万元）

1.支持直接将离心管置于适配器内，支持离心管直接预冷冻；

2.要求研磨过程全封闭，样品之间独立运动，避免交叉污染；

3.要求内置程序控制器，参数设置简单灵活；

4.配备安全门锁，具备开盖停转保护功能；配有语音提示功能，电动开关门；

5.要求垂直振荡，研磨充分；

6.额定功率:≤380W；

7.时间设定范围: 1-9999s；

8.转速/频率设定范围: 600-2100转/分；

9.可储存≥48组数据；

10.夹具行程: ≥34mm（垂直）；

▲11.样本容量:适配≥5ml×12、≥2ml×48铝合金适配器各一套；

12.研磨方式：至少包含湿磨、干磨、预冷冻磨；

13.研磨珠：≤φ3mm不锈钢钢球≥1000颗，≤φ6mm不锈钢钢球≥1000颗

14.显示方式: ≥7寸触摸屏

15.程序控制：可设置间歇、停止、总运行时间。仪器可存储研磨参数，快速调取使用；模式循环：根据预设的实验参数进行循环运行；

16.具有开盖保护、紧急制动功能，机盖只有处于闭合状态下仪器才能启动；

17.具备冷冻功能；

▲18.制冷温度范围：-50℃-25℃；

19.加速：在≤2秒达到最大速度；

20.减速：在≤2秒达到最低速度；

21.带4轮万向加水平固定脚。

★22.配置清单： 主机1台 适配≥5ml×12、≥2ml×48铝合金适配器各1套 ≤φ3mm不锈钢钢球≥1000颗，≤φ6mm不锈钢钢球≥1000颗

五、高温摇床（1台，预算6万元）

1、控制方式：微电脑环境扫描微处理芯片，显示方式：LCD；

2、循环方式：高速循环式，开门方式：单手开门；

▲3、振荡方式；回旋式；

▲4、驱动方式：单轴平衡装置式；

5、温度范围：4℃-60℃，温度精度：±0.1℃；

6、温度波动度：≤±0.2℃，温度均匀度：≤±1℃（37℃时）；

7、旋转频率范围：30-300rpm，旋转精度：±1rpm，摆振幅度：≤Φ25（mm）；

8、具有下列安全功能：上、下限超温声光报警；上、下限超速报警；独立式超温保护器；开门停机保护；漏电或过电保护装置；

▲9、具有转速存储功能、一键恢复出厂设置、来电恢复、参数记忆、温速度校正、时钟显示、室温/实测温度双显示；

10、编程功能：反复、步调、八段曲线编程设定；

11、定时范围：0-999小时（要求覆盖区间值），可持续

12、摇板尺寸：长≥485mm，宽≥345mm，摇板数量：≥2块

13、最大配置：≥1000ml×12或≥500ml×24或≥250ml×30或≥100ml×50或≥50ml×75

14、容积：≥180L

15、内部尺寸：长≥600mm，宽≥440mm，高≥680mm，外部尺寸：长≤700mm，宽≤580mm，高≤1400mm;

16、具有照明灯和紫外灯。

17、电源：AC 200∽240V，50∽60HZ，功率：≤850W

18、内部采用全不锈钢镜面直角圆弧过渡设计；摇瓶夹板采用≥1.5mm厚的304或以上等级不锈钢板，烧瓶夹具采用不锈钢镜面材质。

★19、配置清单：主机1台，电源线1根，扳手1把，摇板≥2层

六、十万分之一分析天平（2台，预算1.73万/台）

1、最大量程：≥80g

2、精度：≤0.01mg

3、重复性：±0.02mg

4、线性：±0.03mg

5、秤盘尺寸：≥Φ90mm

6、校准方式：自动内校

7、底壳材质：铝合金

★8、配置清单（每台)：天平主机1台，防风罩1个，电源线1根

七、分子杂交仪（1台，预算3万元）

1.操作简单：管式旋转，杂交管易装卸，密封性好。

2.安全性高：内胆和支架采用防腐蚀不锈钢材料；采用钢化防紫外线玻璃门

3.控温精准：±0.5℃

4.可一机多用：底部摇动基座，可应用于放置杂交袋等其他严格要求的孵育实验

5.控温范围：室温+8℃-100℃

6.温度显示分辨率：≤0.1℃

7.温度平衡时间：<20min

▲8.旋转速度：0-30r/min 转速可调

▲9.振动强度：1-10档可调

10.连续工作时间：1-1440min(24小时)

11.具有连续工作功能

▲12.杂交管规格：配置≥2根Φ35×240mm，可选配至少一下两种杂交管Φ35×150mm与Φ35×300mm

13.具有摇匀功能

14.存储数据：≥50组

15.采用≥4寸彩色触摸屏

16.采用模糊PID控制算法，自动演算，温度控制精确

17.电源电压：220VAC,50Hz，功率：＜800W

★18、配置清单：主机1台，电源线1根，杂交管≥2根

商务要求：

★1、整机保修5年